REVIZE Č. 1 na základě Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, 2 a 3

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah  +/- 10 % , pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. jeho diagnostické nebo terapeutické využití.

Všeobecné požadavky:

Stacionární skiagrafické RTG zařízení se stropním závěsem s nepřímou digitalizací pro snímkování ležících, sedících a stojících pacientů včetně čtecího zařízení CR kazet.

Zadavatelem stanovené parametry

Antikolizní systém – bez nutnosti přítomnosti obsluhy v ovladovně.

Stropní závěs

Stropní teleskopický závěs s RTG zářičem s plnou motorizací (horizontální a vertikální).

Délka kolejnic v podélném směru (v ose stolu) přibližně 450 cm a délka kolejnic v příčném směru (k ose stolu) přibližně 300 cm.

Vertikální pohyb min. v rozsahu 160 cm.

Ovládací panel s informativním displejem.

Automatické sledování a nastavování vzájemné pozice detektoru a RTG zářiče (AutoTracking) pro stůl i vertigraf ve vertikálním směru

Stacionární vyšetřovací stůl

Bucky stůl, vyjímatelná clona s fokusovanou mřížkou s SID 100 cm

Motorizovaná úložná deska plovoucí ve 4 směrech, umožňující celotělové vyšetření

Podélný pohyb stolu min. +/- 50cm

Příčný pohyb stolu min. +/- 12cm

Motorizované nastavení výšky desky v rozsahu min. 56,5 – 85 cm

Nosnost stolu min. 250 kg (minimální zatížení v každé poloze stolu)

Automatické řízení expozice (AEC)

Elektromagnetické brzdy

Vertigraf

Motorický výškový posun vertigrafu

Nejkratší vzdálenost středu detektoru od podlahy max. 41,2 cm

Nejdelší vzdálenost středu detektoru od podlahy min. 180 cm

Sklopný min. v rozsahu -20° až +90°

Držáky pro úchop pacienta

Elektromagnetické brzdy

Vyjímatelná clona s fokusovanou mřížkou s SID 150 cm

Automatické řízení expozice (AEC)

RTG generátor

Výkon RTG generátoru min. 50 kW

Rozsah napětí min. 40 – 150 kV

Minimální rozsah mAs 0,1 - 500

Rozsah proudu min. 10 - 600 mA

Nejkratší expoziční čas 0,001 sekund.

Nastavení expozičních parametrů manuálně nebo automaticky, orgánová automatika.

Možnost uživatelského přednastavení anatomických programů.

RTG zářič

S rotační anodou a dvěma ohnisky max. 0,6 mm / 1,2 mm.

Tepelná kapacita anody min. 300 kHU

Rotace rentgenky min. ±180° okolo vertikální osy

Rotace rentgenky min. ± 130° okolo horizontální osy

Elektromagnetická aretace pohybu rentgenky

Manuální kolimátor, přídavná filtrace

Otáčení kolimátoru ± 90°

Světelný či laserový zaměřovač

DAP metr

Čtecí zařízení pro CR kazety

Podpora kazet formátů 18x24 cm, 24x30cm, 35x43 cm

Identifikace kazet.

Prostorové rozlišení kazet 5pixel/mm a 10 pixel/mm pro všechny formáty kazet.

Výstup dat min. 12 bit/pixel

Výkon min. 40 kazet /hod při velikosti kazety 35x43 cm a rozlišení 10 pixel/mm.

Automatické mazání kazety po přečtení.

Mazání kazety bez čtení.

V rámci dodávky jsou CR kazety o velikostech: - 2ks 18x24 cm - 2ks 24x30 cm - 2ks 35x43cm

Akviziční stanice ke čtecímu zařízení

LCD monitor min. 19“

Klávesnice a optická myš pro ovládání stanice

Operační paměť RAM min. 4GB

Interní kapacita pro uložení min. 5000 snímků v plné kvalitě

CD/DVD mechanika

Napájecí záložní zdroj UPS

Možnost manuálního zadávaní pacientských dat a editace pacientských dat přijatých z Worklistu

Studie musí obsahovat: název nemocnice, datum a čas akvizice, měřítko, hodnoty kontrastu, jasu, anatomický pohled, expoziční parametry (kV, mAs), popisky operátora, ID a jméno pacienta

Standardní software pro úpravu obrazu (změna jasu a kontrastu, zoom, inverze snímku, posuv, rotace, výřez, výběr anatomického pohledu, měření úhlů a vzdáleností, anotace – popisky, atd.

Pokročilé funkce zpracování obrazu: kontrastně vyvážený obraz v celé ploše, automatická optimalizace parametrů zobrazení na monitoru atd.

Nástroje pro měření

Rozhraní DICOM 3.0 v min. rozsahu Storage, Storage Commitment, Modality Worklist, MPPS, Print, Dose Report.

Připojení do NIS/RIS, PACS zadavatele – konektivita Ethernet, rychlost min. 1Gbps.

Automatické odesílání snímků do PACS po expozici

Záznam expozičních parametrů a jejich odeslání do PACS spolu se snímkem (hodnoty těchto veličin budou obsaženy v hlavičce DICOM souboru snímku v podobě příslušných DICOM tagů).

K dodávce bude přiloženo CD s dokumentací „DICOM Conformance Statements“.

Popisovací diagnostická stanice

HW stanice s dostatečným výkonem pro účel použití: - min. čtyřjádrový procesor, - min. 8 GB RAM DDR4, - 1x SSD min. 100GB pro instalaci OS, - 2x HDD min. 500GB v RAID 1 určené pro nepřetržitý provoz, - DVD±RW mechanika, - USB klávesnice podsvícená (pro lepší viditelnost v tmavé místnosti), laserová myš vč. podložky, - odhlučněná skříň se zdrojem min. 400W s certifikací 80 PLUS, - záložní zdroj napájení min. 900VA, min. 4x výstup zálohovaný baterií, 4x přepěťová ochrana, - speciální medicínská grafická karta pro připojení diagnostických monitorů, 2x výstup min. 10bit, min. 2GB RAM, konektory DisplayPort nebo DVI DualLink (preference typu doporučeného výrobcem diagnostických monitorů).

Náhledový monitor pro NIS (1ks): - LCD monitor min. 19“, poměr stran 3:4, s LED podsvícením, - min. 250cd/m2 a 1000:1

Pár diagnostických LCD monitorů (1ks): - certifikované jako zdravotnický prostředek (v souladu se směrnicí Rady 93/42/ES, třída nejméně IIa), - monitory určené výrobcem pro diagnostiku ve zdravotnictví, přesněji v radiologii, - orientace monitorů možná horizontálně i vertikálně, - úhlopříčka min. 21“, poměr stran 3:4, rozlišení min. 1500x2000 (min. 3MPix), - kalibrovaná svítivost bílé barvy 400cd/m2 případně vyšší, - maximální svítivost 1000cd/m2 případně nižší, - kontrast min. 1400:1, - maximální pozorovací úhel v horizontálním i vertikálním směru min. 170 stupňů, - bitová hloubka pro odstíny šedi min. 10bit, - monitory kalibrovány podle DICOM GSDF, - konektory DisplayPort, DVI DualLink, USB, - podsvícení LED, - stabilizace podsvitu obrazovky, - senzor pro průběžnou kontrolu kvality zobrazení, - nástroje pro kontrolu a kalibraci poklesu a stálosti jasu.

Software diagnostické stanice: - Windows 10 Professional*, - kompatibilita dodané stanice se stávajícím prohlížečem PACS zadavatele (OR-CZ s.r.o.) – instalaci SW prohlížeče zajistí zadavatel, - diagnostická stanice je odemčená pro instalaci dalšího software používaného zadavatelem, např. NIS/RIS apod.

Další příslušenství

Dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou (Interkom).

Držák pro uchycení volného detektoru ke stolu (horizontální projekce)

Kotevní prvky, rámy, rozvody od rozvaděče, jističe

*	Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.