Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah  +/- 10 % , pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. jeho diagnostické nebo terapeutické využití.

| Zadavatelem požadované parametry | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- |
| Požadovaný systém |  |
| Automatický dezinfektor pro 2ks flexibilních endoskopů na bázi kyseliny peroctové. |  |
| Základní parametry |  |
| Dezinfektor vyhovuje hygienickým a právním požadavkům EU a splňuje EN ISO 15883-1/4. |  |
| Dezinfektor se dvěma samostatně pracujícími komorami. |  |
| Kompatibilní a testovaná s kyselinou peroctovou. |  |
| Akceptuje všechny typy flexibilních endoskopů libovolných výrobců (Olympus, Fuji, Pentax)*. |  |
| Ovládaní v českém jazyce. |  |
| Kontinuální monitoring těsnosti po celou dobu mycího procesu s automatickým zastavením při netěsnosti. |  |
| Integrovaný monitorovací systém průtoku a tlaku kanálu. |  |
| Vnitřní mikrobiologické filtry min. 1 μm + 0,2μm, životnost filtrů min. 6 měsíců. |  |
| Termická samodezinfekce podle EN ISO 15883-4. |  |
| Závěrečný postřik endoskopů leštícím přípravkem pro odstranění povrchové vody. |  |
| Uchování dat o kompletním mycím cyklu v digitální podobě. Ukládání dat na USB disk. |  |
| Integrovaná tiskárna pro vytištění záznamu o mycím cyklu. |  |
| Součástí je čtečka čárových kódů – podpora načtení kódu obsluhy a endoskopu. |  |
| Dezinfektor kompatibilní s nabízenou sušící skříní – jednotný ID systém pro čtečku při celém procesu mytí a uskladnění. |  |
| Předfiltrace vstupní vody - zbavení mechanických nečistot větších než 1 mikron. |  |
| Součástí dodávky jsou koncovky pro připojení: - k videoendoskopům Olympus řady 160, 165, 180 a 190 |  |
| Myčka vyhovuje stavební připravenosti v místě instalace: |  |
| Šířka dezinfektoru max. 750 mm (požadavek daný omezeným prostorem pro instalaci). |  |
| Instalace bez nutnosti instalace bojleru na teplou vodu (požadavek daný omezeným prostorem pro instalaci). |  |
| Elektrická přípojka 400 V, 50 Hz. |  |
| Studená nebo mixovaná voda, tlak 2 - 3 bar. |  |
| Odpad DN50. |  |
| Ostatní |  |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. |  |
| Záruka 24 měsíců. |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. |  |

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah  +/- 10 % , pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. jeho diagnostické nebo terapeutické využití.

| Zadavatelem požadované parametry | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- |
| Požadovaný systém |  |
| Sušící a skladovací skříň pro min. 8ks flexibilních endoskopů po dezinfekci bez nutnosti následné opětovné dezinfekce. |  |
| Základní parametry |  |
| Sušící skříň splňuje požadavky stanovené normou ČSN EN 16442. |  |
| Připojení na centrální rozvod vzduchu. |  |
| Uložení endoskopů na 30 dní bez nutnosti opětovné dezinfekce. |  |
| Sušící skříň s horizontálními koši/platy pro sušení. |  |
| Akceptuje všechny typy flexibilních endoskopů libovolných výrobců (Olympus, Fuji, Pentax). |  |
| Dotykový displej pro snadnou obsluhu s indikací stavu procesu sušení, dobu uložení endoskopu, prázdný slot a chybu cyklu. |  |
| Signalizace průběhu sušení pro jednotlivé pozice pro endoskopy. |  |
| Integrovaná tiskárna pro tisk protokolu k usušenému endoskopu. |  |
| Možnost stažení protokolu na paměťovou kartu nebo odeslání do NIS pomocí ethernetového připojení. |  |
| Součástí je čtečka čárových kódů – podpora načtení kódu obsluhy a endoskopu. |  |
| Kompatibilní myčka s nabízenou sušící skříní – jednotný ID systém pro čtečku při celém procesu mytí a uskladnění. |  |
| Součástí dodávky jsou úchyty/koše/plata a koncovky pro připojení: - k videoendoskopům Olympus řady 160, 165, 180 a 190 |  |
| Ostatní |  |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. |  |
| Záruka 24 měsíců. |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. |  |

- Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.