Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah  +/- 10 % , pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. jeho diagnostické nebo terapeutické využití.

| Zadavatelem stanovené parametry | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- |
| Požadovaný systém |  |
| Endoskopická věž s videoendoskopy pro gastroenterologické pracoviště. |  |
| Videoprocesor |  |
| HDTV procesorová jednotka kompatibilní s dodanými videoendoskopy a zdrojem světla. |  |
| Analogový výstup HDTV, SDTV; digitální výstup DVI, HD-SDI |  |
| Identifikace používaného endoskopu na monitoru |  |
| Elektronické zvětšení obrazu (ZOOM). |  |
| Nastavení barevného odstínu a kontrastu. |  |
| Externí klávesnice, nožní ovladač (pedál). |  |
| Monitor |  |
| Medicínský barevný monitor - Full HD LCD. |  |
| Úhlopříčka min. 26“ |  |
| Kontrast min. 1000:1, jas min. 350 cd/m2, pozorovací úhel min. 178°/178°, min. 1 mld. barev. |  |
| Stabilně upevněný na držáku nebo ramenu endoskopického vozíku. |  |
| Zdroj světla |  |
| Technologie LED s životností lampy min. 30000 hodin a výkonem srovnatelným s xenonovým zdrojem 300W nebo technologie xenonová (min. 300W, min. 2100 lm) s životností lampy min. 500 hodin. |  |
| Pro zdroj světla s xenonovou výbojkou záložní lampa halogenová nebo LED s automatickým náběhem při výpadku hlavní lampy. |  |
| Kompatibilní s dodávanými videoendoskopy. |  |
| Odsávací pumpa |  |
| Pro odsávání během vyšetření – kompatibilní s dodanými videoendoskopy. |  |
| Bakteriální filtr. |  |
| Ochrana proti vniknutí odsávané tekutiny do motoru. |  |
| Součástí dodávky odsávací nádoba 1,5l pro opakované použití, víko k odsávací nádobě, 50ks hadicových setů. |  |
| Oplachová peristaltická pumpa |  |
| Ovládání pomocí nožního spínače (je součástí dodávky) nebo přímo z videoendoskopu. |  |
| Kompatibilní s dodanými videoendoskopy. |  |
| Odnímatelná lahev na oplachovou tekutinu. |  |
| Insuflátor – 2ks |  |
| Insuflace plynem CO2 při endoskopických výkonech v zažívacím traktu. |  |
| Vysokotlaká hadice pro tlakovou lahev CO2. |  |
| Insuflační hadice. |  |
| Vozík endoskopický |  |
| Pojízdný endoskopický vozík pro umístění výše uvedených přístrojů. |  |
| Minimálně 4 pojízdná kolečka, z toho min. 2 bržděná. |  |
| Manipulační madlo. |  |
| Držák videoendoskopu, držák pedálů, lišta příslušenství. |  |
| Držák na CO2 tlakovou lahev. |  |
| Videogastroskop s optickým zvětšením – 1ks |  |
| Barevný CCD nebo CMOS čip s vysokým rozlišením. |  |
| Zorné pole min. 140°. |  |
| Přímý směr pohledu. |  |
| Hloubka zorného pole normální min. 2 – 100 mm. |  |
| Možnost jednoduchého přepínání mezi dvěma zaostřenými stupni zvětšení. |  |
| Průměr distálního konce max. 10 mm |  |
| Pracovní délka min. 1 030 mm |  |
| Vnitřní průměr pracovního kanálu min. 2,8 mm |  |
| Přídavný oplachový kanál. |  |
| Rozsah angulace nahoru/dolů min. 210°/90° |  |
| Rozsah angulace vlevo/vpravo min. 100°/100° |  |
| Jednoduché připojení k videoprocesoru (např. technologie One-Touch nebo One-Step). |  |
| Videoduodenoskop – 1ks |  |
| Barevný CCD nebo CMOS čip s vysokým rozlišením. |  |
| Zorné pole min. 100°. |  |
| Směr pohledu boční. |  |
| Hloubka zorného pole min. 5 – 60 mm. |  |
| Průměr distálního konce max. 14 mm |  |
| Pracovní délka min. 1 200 mm |  |
| Vnitřní průměr pracovního kanálu min. 4,2 mm |  |
| Rozsah angulace nahoru/dolů min. 120°/90° |  |
| Rozsah angulace vlevo/vpravo min. 110°/90° nebo min. 90°/110° |  |
| Videokoloskop – 1ks |  |
| Barevný CCD nebo CMOS čip s vysokým rozlišením. |  |
| Zorné pole min. 160°. |  |
| Přímý směr pohledu. |  |
| Hloubka zorného pole min. 2 – 100 mm. |  |
| Možnost jednoduchého přepínání mezi dvěma zaostřenými stupni zvětšení. |  |
| Průměr distálního konce max. 13,2 mm. |  |
| Pracovní délka min. 1 680 mm. |  |
| Vnitřní průměr pracovního kanálu min. 3,7 mm. |  |
| Přídavný oplachový kanál. |  |
| Rozsah angulace nahoru/dolů min. 180°/180°. |  |
| Rozsah angulace vlevo/vpravo min. 160°/160°. |  |
| Jednoduché připojení k videoprocesoru (např. technologie One-Touch nebo One-Step). |  |
| Možnost nastavení tuhosti videokoloskopu. |  |
| Videokoloskop pro pediatrii – 1ks |  |
| Barevný CCD nebo CMOS čip s vysokým rozlišením. |  |
| Zorné pole min. 140°. |  |
| Přímý směr pohledu. |  |
| Hloubka zorného pole min. 2 – 100 mm. |  |
| Průměr distálního konce max. 10 mm. |  |
| Pracovní délka min. 1 680 mm. |  |
| Vnitřní průměr pracovního kanálu min. 3,2 mm. |  |
| Přídavný oplachový kanál. |  |
| Rozsah angulace nahoru/dolů min. 210°/160°. |  |
| Rozsah angulace vlevo/vpravo min. 160°/160°. |  |
| Jednoduché připojení k videoprocesoru (např. technologie One-Touch nebo One-Step). |  |
| Požadavky na kompatibilitu |  |
| Dodávaná endoskopická věž s videoprocesorem, zdrojem světla, odsávací a oplachovou pumpou a insuflátorem musí umožňovat připojení našich stávajících videoendoskopů: Kolonoskop Olympus CF-Q 180 AL 2x Kolonoskop Olympus CF-HQ190 L 2x Kolonoskop Olympus CF-Q165 2x Gastroskop Olympus GIF-H 180 1x Gastroskop Olympus GIF-H190 2x Gastroskop Olympus 1TH190 1x Gastroskop Olympus GIF Q165 2x |  |
| Dodávaný gastroskop, duodenoskop a kolonoskop musí umožňovat připojení k našemu stávajícímu videoprocesoru Olympus CV-190 a zdroji studeného světla Olympus CLV-190. |  |
| Ostatní |  |
| Napájení 230V/50Hz |  |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - nastavení komunikace se stávajícím PACS a NIS dle požadavků zadavatele, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích. |  |

- Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.