Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry, označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Minimální technické požadavky:

| Zadavatelem požadované parametry | Minimální zadavatelem požadovaná hodnota parametru | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- | --- |
| Popis přístroje |  |  |
| Přístroj pro neinvazivní (transkutánní) měření úrovně bilirubinu u novorozenců s dobrou korelací ke krevní hodnotě (1 ks). |  |  |
| Základní parametry |  |  |
| Ruční přístroj. | Ano |  |
| Měření je možné provádět na různých místech těla (např. na čele, hrudníku). | Ano |  |
| Naměřené hodnoty se okamžitě zobrazují na displeji. | Ano |  |
| Volba naměřené hodnoty z jednoho měření nebo jako průměr z uživatelsky volitelného množství měření. | Ano |  |
| Přepínání jednotek naměřené hodnoty mg/dL amol/L. | Ano |  |
| Rozsah měřených hodnot | min. 0 až 20 mg/dL (0-340mol/L ) |  |
| Vysoká přesnost měření | ±1,5mg/dL (±26mol/L) |  |
| Automatická korekce barvy kůže. | Ano |  |
| Alarm v případě překročení mezních hodnot. | Ano |  |
| Čtečka čárového kódu pro zrychlenou identifikaci měřeného pacienta. | Ano |  |
| Provoz na dobíjecí akumulátor. Dobíjení v nabíjecí základně sloužící i pro skladování přístroje v době pohotovosti. | Ano |  |
| Počet měření na jedno nabití | min. 250 |  |
| Propojení přístroje s nemocničním informačním systémem pro přenos dat. | Ano |  |
| Provoz přístroje bez spotřebního materiálu. | Ano |  |
| Dostupný servis přístroje. | Ano |  |
| Ke přístroji bude dodáno příslušenství: - akumulátor, - dobíjecí základna, - kabel pro přenos dat do nemocničního informačního systému. | Ano |  |
| Ostatní |  |  |
| Napájení 230V/50Hz | Ano |  |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. | Ano |  |
| Požadovaná dokumentace, předložená již s nabídkou: - prohlášení o shodě, - návod k obsluze v českém jazyce ČJ, - autorizace výrobce k distribuci a servisu nabízeného zařízení, - doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků (doklad o registraci dle z. č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích). | Ano |  |
| Záruka 24 měsíců. | Ano |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. | Ano |  |