Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku zdravotnické techniky.

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry, označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Minimální technické požadavky:

| Zadavatelem požadované parametry | Minimální zadavatelem požadovaná hodnota parametru | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- | --- |
| Popis přístroje |  |  |
| 2 ks univerzální porodní lůžko Pro účely porodních sálů je požadováno univerzální porodní lůžko využitelné i pro delší pobyt rodičky, v době před i po porodu. Zároveň musí být vhodné pro okamžitou a rychlou přepravu rodičky na jiné oddělení v naší nemocnici, případně pro rychlý přesun na jiné transportní lůžko. Proto má mít charakteristiku standardního nemocničního lůžka a v případě potřeby musí být snadno a rychle „překonfigurováno“ na lůžko porodní. Mezi hlavní vlastnosti patří praktické rozměry lůžka, dobré jízdní vlastnosti, provoz na zabudovaný akumulátor a možnost rychlého sklopení a zvednutí integrovaných postranic. Pro snadný přesun rodičky z postele na porodní lůžko bez nebezpečných mezer je požadován ideální obdélníkový půdorys ložné plochy. |  |  |
| Základní parametry |  |  |
| Ložná plocha lůžka s matrací z omyvatelného materiálu odolného dezinfekčním prostředkům. | Ano |  |
| Šířka ložné plochy v prostoru horní části těla min. 85 cm. | min. 85 cm |  |
| Čelo lůžka u hlavy pacientky odnímatelné. | Ano |  |
| Integrované sklápěcí postranice s ovládáním jednou rukou. | Ano |  |
| Ovládací panely pro obsluhu a vlastní ovládací panel pro rodičku na obou stranách lůžka integrované do postranic. | Ano |  |
| Blokování funkce ovládání pro rodičku nastavitelné pouze obsluhou lůžka. | Ano |  |
| Elektrické nastavení výšky lůžka v rozsahu min. 60 cm (jako lůžko) až 99 cm (např. porod, transport, resuscitace) měřené od podlahy včetně matrace. | rozsah min. 60 cm až 90 cm |  |
| Náklon pánevního dílu proti zdvihu zádového dílu. Toto nastavení ložné plochy zabraňuje posunu (sjíždění) rodičky. Oba díly elektricky ovládané. | Ano |  |
| Nastavení pozice Trendelenburg pro celou ložnou plochu lůžka. | Ano |  |
| Mechanické ovládání polohy KPR z obou stran. Ovládací prvky jsou navzájem nezávislé. | Ano |  |
| Nožní část zasunutelná pod ložnou plochu pro použití lůžka v porodní fázi. | Ano |  |
| Manévrovatelnost opěrek chodidel a lýtek, ovládané jednou rukou. | Ano |  |
| Integrovaná pomocná porodní madla sklopná pod lůžko. | Ano |  |
| Infuzní stojan výškově nastavitelný umístěný u hlavy rodičky, nezvětšující půdorys lůžka a použitelný při všech polohách lůžka. | Ano |  |
| Integrovaná nerezová nádoba s objemem | min. 8 litrů |  |
| Bezpečnostní noční podsvícení. | Ano |  |
| Šířka lůžka včetně příslušenství (šířka otvoru dveří na pracovišti 100cm). | max. 99 cm |  |
| Maximální zatížení lůžka | min. 225 kg pro ložnou plochu |  |
| Maximální zatížení jen nožní část | min. 150 kg |  |
| Průměr koleček | min. 15cm |  |
| Pedál centrální brzdy všech 4 koleček na obou stranách. | Ano |  |
| Směrové kolečko a transportní madlo usnadňující jízdu s lůžkem. | Ano |  |
| Ochranné dorazové prvky na koncích lůžka. | Ano |  |
| Integrovaný záložní akumulátor s indikátorem stavu nabití. | Ano |  |
| Veškeré příslušenství lůžka jako jeho nedílná součást transportovatelná vždy spolu s lůžkem, i když není příslušenství aktuálně použito. | Ano |  |
| Napájení ze sítě 230V/50Hz. | Ano |  |
| Ostatní |  |  |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. | Ano |  |
| Požadovaná dokumentace, předložená již s nabídkou: - prohlášení o shodě, - návod k obsluze v českém jazyce ČJ, - autorizace výrobce k distribuci a servisu nabízeného zařízení, - doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků (doklad o registraci dle z. č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích). | Ano |  |
| Záruka 24 měsíců. | Ano |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. | Ano |  |