## List1
Příloha č. 2b) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Rehabilitační přístroje pro fyzikální terapii
Přístroj: Vodní lázeň pro ohřev nosičů tepla
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Vodní lázeň pro ohřev nosičů tepla s regulovatelným termostatem, výpustním ventilem a kapacitou min. 5 nosičů tepla. Vhodné zejména pro pacienty neurologické, ale i posttraumatické, kde není přítomnost zánětlivých projevů, u bolestí svalů a kloubů, kde není kontraindikace termoterapie. Hlavním účinkem je efekt analgetický, myorelaxační a spasmolytický. Výhodou je velmi dobrá tolerance, pozitivní efekt stran bolesti a relaxace svalové. Velmi snadná dostupnost a jednoduchá aplikace. Je součástí komplexní terapie rehabilitační s podpůrným významem, umožňující snadnější cvičení při menší bolesti, urychluje léčebný proces v návazné péči.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Vodní lázeň pro ohřev nosičů tepla
Celkový počet kusů: 1 (jeden, Neurologie / Rehabilitace Jičín)
Kombinovana vana pro ohřev rašelinových nosičů tepla nebo parafínu
Konstrukce z kvalitní nerezové oceli
Teplota lázně regulovatelná termostatem v rozmezí min. +30°C až +80°C
Výkon min. 1500 W
Výpustní ventil pro vypouštění vody
Minimální kapacita 5 nosičů tepla
Vodní lázeň o objemu min. 24 litrů
Objem nádoby na ohřev parafínu min. 20 litrů
Napájení ze sítě 230V / 50Hz
Příslušenství
Pojízdný stolek se 4 kolečky, z toho min. 2 s aretací
Konstrukce pojízdného stolku z kvalitní nerezové oceli
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a revizí, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 61 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a revizích - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech oddělení neurologie / rehabilitace Nemocnice Jičín.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2b) kupní smlouvy.
......................................................
V ......................... dne: |  | Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení (vč. razítka)