## List1
Příloha č. 2c) zadávací dokumentace
Technické podmínky
Zakázka: Rehabilitační přístroje pro fyzikální terapii
Přístroj: Vysokovýkonná pulzní magnetoterapie
Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551
Požadavek / parametr | ANO / NE | Hodnota / Popis
Účel použití a obecné požadavky
Přístroj, využívající léčebného účinku silného elektromagnetického pole s vysokou indukcí na tkáně, v tomto případě i hluboko uložené. Integrované programy pro konkrétní diagnózy, možnost manuálního individuálního nastavení. Terapie je určena pro pacienty zejména z traumacenter. Pozitivně ovlivňuje a urychluje hojení fraktur i jiných poranění včetně operačních řešení, tlumí zánětlivé procesy, snižuje bolest a otok. Přínosem je urychlené hojení, snížení zánětlivé a bolestivé složky, pozitivní vliv na zmírnění otoků. Tím je umožněn a urychlen proces rekonvalescence a zkrácena doba léčení. Po terapii následují kontroly traumatologické, dle výsledku možnost další rehabilitace ústavní či ambulantní, pokud již není proces rekonvalescence a rehabilitace ukončen.
Technická specifikace - minimální technické požadavky
Přístroj pro vysokovýkonnou pulzní magnetoterapii
Celkový počet kusů: 2 (dva, 1ks Chirurgie / Traumatologie Jičín, 1ks Rehabilitace Nový Bydžov)
Ovládání pomocí dotykového displeje s délkou úhlopříčky min. 8", nebo pomocí klávesnice se zobrazením parametrů terapie na displeji
Pulsní magnetické pole s rozsahem frekvencí min. 1 - 100 Hz
Dosažitelná hodnota magnetické indukce na aplikátoru min. 2,5 T
Nastavitelná intenzita magnetického pole
Nastavitelný čas terapie
Integrovaná terapeutická encyklopedie s anatomickými obrázky a ukázkami aplikací terapie pro jednotlivé indikace, nebo minimálně přednastavené protokoly pro jednotlivé indikace
Možnost uživatelských úprav parametrů přednastavených protokolů
Možnost vytváření vlastních uživatelských protokolů a postupů terapie pro dané indikace
Integrovaná databáze pacientů
Identifikace a kontrola funkčnosti připojeného příslušenství
Integrované bezpečnostní STOP tlačítko
Min. 1ks Cívkový fokusovaný (cílený) aplikátor ke každému přístroji, pro bezobslužnou aplikaci, s připojením k ovládacímu přístroji (součástí dodávky budou min. 2ks aplikátorů celkem pro dva přístroje)
Možnost umístění aplikátoru na fixačním ramenu, upevněném k přístrojovému stolku a umožňujícím bezobslužnou aplikaci terapie v oblasti zájmu
Integrovaný systém chlazení aplikační cívky pro intenzivní provoz přístroje
Příslušenství
2ks Pojízdný přístrojový stolek s kolečky a brzdami pro umístění přístroje, vč. fixačního ramene pro umístění aplikátoru
Elektrická kabeláž, adaptéry, konektory a ostatní základní spotřební materiál, nutný pro okamžité zahájení provozu, pokud není v tomto dokumentu specifikováno jinak
Instalační práce a služby
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením k přívodům médií (el. energie)
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění veřejné zakázky
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a revizí, potřebných ke klinickému provozu
prokazatelné zaškolení obsluhy, resp. instruktáž zdravotnického personálu dle § 61 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů
uvedení zařízení do provozu
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu: - návod k obsluze v ČJ - protokoly o zkouškách a revizích - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobci, na všechny dodané stanovené výrobky
předání kompletní funkční instalace bez výhrad zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu
poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu
po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu
Zvláštní požadavky
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech chirurgického oddělení Nemocnice Jičín a rehabilitačního oddělení Nemocnice Nový Bydžov.
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniké závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.
Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2c) kupní smlouvy.
V ......................... dne: |  | ......................................................
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení
(vč. razítka)