Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah  +/- 10 % , pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel.

Všeobecné požadavky:

Plicní ventilátor transportní  –  1 ks

Minimální technické požadavky:

| Zadavatelem požadované parametry | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- |
| Transportní a lůžkový ventilátor pro plicní ventilaci dětí a dospělých. |  |
| Základní parametry |  |
| Mikroprocesorem časově řízený, objemově konstantní transportní ventilátor pro malé děti, děti a dospělé. |  |
| Nezávislý na rozvodu stlačeného vzduchu. |  |
| Určený pro dlouhodobou UPV a transport v rámci nemocnice. |  |
| Ventilační režimy min. (uvedené nebo adekvátní dle výrobce): - objemová řízená/asistovaná ventilace, - tlaková řízená/asistovaná ventilace, - objemově řízená synchronizovaná intermitentní zástupová ventilace - tlakově řízená synchronizovaná intermitentní zástupová ventilace - řízená ventilace na dvou tlakových hladinách - PRVC – tlakově regulovaná objemově řízená ventilace - APRV – ventilace s uvolněním tlaku v dýchacích cestách. |  |
| Speciální ventilační režimy min. (uvedené nebo adekvátní dle výrobce): - neinvazivní ventilace s kompenzací úniku, tlaková podpora, apnoická ventilace - kompenzace odporu endotracheální a tracheostomické kanyly |  |
| Monitorace dechových křivek min. průtok a tlak. |  |
| Monitorace etCO2. |  |
| Monitorace respiračních parametrů min.: - minutová ventilace MV, - dechová frekvence a dechový objem, - tlakové úrovně min. PEEP, Pmean, Ppeak, - minutová ventilace u spontánně ventilujícího pacienta, - dechová frekvence u spontánně dýchajícího pacienta, - koncentrace O2 (FiO2). |  |
| Nastavitelná citlivost flowtriggeru. |  |
| Provoz na interní baterii alespoň 3 hodiny s interním dobíjením. |  |
| Barevný dotykový displej dobře čitelný i při přímém slunečním osvětlení. |  |
| Ovládání jednoduché, jednoznačné a přehledné. |  |
| Alarmy akustické a optické min.: - alarm nízkého a vysokého minutového objemu, - vysoká frekvence, - vysoký inspirační tlak. |  |
| Hmotnost kompletního přístroje pro transport max. 7 kg (bez O2 lahve). |  |
| Vozík pro možnost ventilace u lůžka a držák hadic s uživatelsky jednoduchým a rychlým způsobem uchycení ventilátoru pro jeho snadnou montáž/demontáž bez nutnosti použít nástroje. |  |
| Možnost uchycení přístroje na transportní lůžko a eurolištu pomocí držáku. |  |
| Dechová frekvence 2 – 100/min. |  |
| Dechový objem od 50ml do 2000 ml. |  |
| Časový poměr ventilace 1:4 až 3:1. |  |
| Inspirační čas 0,2 – 10s. |  |
| PEEP nastavitelný až 35 mbar. |  |
| Koncentrace O2 plynule nastavitelná v rozsahu 21% až 100%. |  |
| Flowtrigger 3 – 10l/min. |  |
| Napájení 230V/50Hz. |  |
| Součástí dodávky: - kompletní kabeláž, všechna propojení, čidla, senzory, spojky, tlakové hadice, ventily apod. pro okamžité uvedení do provozu, - 2 ks kompletní expirační ventil resterilizovatelný, - pokud přístroj obsahuje resterilizovatelný inspirační ventil, v dodávce 2 ks, - testovací plíce v případě nutnosti jejího užití při uživatelské kontrole přístroje. |  |
| Ostatní |  |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. |  |
| Záruka 24 měsíců. |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. |  |