Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah  +/- 10 % , pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel.

Všeobecné požadavky:

Inkubátor pro novorozence – 2 ks

Minimální technické požadavky:

| Zadavatelem požadované parametry | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- |
| Požadovaný systém |  |
| Inkubátor pro novorozence na dětské oddělení, zachovávající tepelný komfort pacienta při maximálním přístupu k němu, umožňující ovlivňovat teplotu, vlhkost a frakci kyslíku v pacientském prostředí |  |
| Základní parametry |  |
| Přístup k pacientovi ze všech stran pomocí min. 5 přístupů pro ruce. |  |
| Horní kryt víka inkubátoru snadno odnímatelný bez použití nářadí, min. jedna stěna plně vyklápěcí. |  |
| Provozní režim řízení teplotou vzduchu a teplotou novorozence. |  |
| Měření teploty min. dle dvou teplotních čidel. |  |
| Vysoká tepelná stabilita – eliminace tepelných ztrát při otevření inkubátoru (aktivní tepelný štít). |  |
| Výkonný zvlhčovací systém s vysokou hygienickou spolehlivostí. |  |
| Bezpečný odvod kondenzátu mimo pacientské prostředí. |  |
| Regulace vlhkosti v rozsahu min. 40–90 %. |  |
| Servoregulace dávkování O2 v rozsahu koncentrací O2 min. 21–65 %. |  |
| Hlučnost inkubátoru max. 45 dB (měřeno v základním provozním módu a bez dávkování kyslíku). |  |
| Filtr čerstvého vzduchu. |  |
| Kontrola znečištění filtru bez nutnosti demontáže krytu filtru. |  |
| Pojízdný podvozek se skříňkou a odkládacími prostory. Kolečka min. 2 bržděná. |  |
| Výškově stavitelný podvozek pomocí elektromotoru. |  |
| Manipulační madlo u hlavy nebo nohou pacienta. |  |
| Zásuvka pro RTG kazetu přístupná bez nutnosti otevření inkubátoru. |  |
| Plynulé polohování lůžka na obě strany. |  |
| Rozměr lůžka min. 75x40 cm. Součástí dodávky bude hygienická matrace. |  |
| Přehledný dotykový ovládací panel s možností polohování, zobrazující aktuální a nastavené hodnoty v českém jazyce. |  |
| Jednoznačné barevné odlišení jednotlivých parametrů. |  |
| Měření a ukládání trendových hodnot parametrů. |  |
| Akustická a optická signalizace alarmů. |  |
| Modularita výbavy – možnost doplnění o modul vyšetřovací světlo, fototerapeutickou jednotku, integrovanou váhu apod. |  |
| Součástí dodávky: - integrovaný pulzní oxymetr - stojan na infuzi - eurolišta - ohebný držák ventilačních okruhů |  |
| Napájení ze sítě 230V/50Hz. |  |
| Ostatní |  |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. |  |
| Záruka 24 měsíců. |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. |  |