Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah  +/- 10 % , pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel.

Všeobecné požadavky: monitor životních funkcí – 1 ks pro dětské oddělení a 2 ks pro gynekologicko-porodnické oddělení (porodní sál)

Minimální technické požadavky:

| Zadavatelem požadované parametry | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- |
| Požadovaný přístroj |  |
| Monitor životních funkcí pro Dětské oddělení (1 ks) a Gynekologicko-porodnické oddělení (2 ks) s možností transportu |  |
| Základní parametry |  |
| Monitor vhodný pro sledování dospělých a dětských pacientů (od novorozenců) |  |
| Měřené parametry monitorem: - 3/5 svodové EKG – ochrana proti defibrilačnímu pulzu, HR, trvalá analýza komorových arytmií, hodnocení arytmií včetně fibrilace síní, ST analýza, - respirace – měření impedanční metodou, - NIBP – manuální spuštění a nastavení automatického intervalu měření, - SpO2 (Nellcor), - teplota. |  |
| Alarm optický a akustický s možností nastavení mezí alarmů všech požadovaných parametrů. |  |
| Zobrazení všech měřených parametrů numerickým údajem a křivkou. |  |
| 48 hodin grafických a tabulkových trendů u všech požadovaných parametrů. |  |
| Přehledný barevný LCD o uhlopříčce min. 8“. |  |
| Ovládání intuitivní pomocí dotykové obrazovky, otočného ovládacího prvku a kláves pro rychlý přístup. |  |
| Integrované madlo vhodné pro transport. |  |
| Integrovaný úchyt pro zavěšení na rám lůžka a na eurolištu. Možnost uložení na polici, připevnění na stojan. |  |
| Hmotnost kompletně připraveného přístroje pro transportní provoz max. 5kg. |  |
| Napájení ze sítě 230V/50Hz a z interní baterie. |  |
| Provoz na interní baterii s interním dobíjením min. 2hod. |  |
| Součástí dodávky je: - základní příslušenství nezbytné pro provoz při snímání všech požadovaných měřených parametrů, - EKG kabel 3 svody - k monitoru pro dětské oddělení manžety NIBP ve čtyřech různých velikostech od novorozenců po dospělou, - k monitoru pro dětské oddělení prstový snímač dětský + dospělý - k monitorům pro gyn.-por. prstový snímač pro dospělé - k monitorům pro gyn-por. manžety NIBP ve třech různých velikostech pro dospělé osoby |  |
| Ostatní |  |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. |  |
| Záruka 24 měsíců. |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. |  |