Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry, označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Všeobecné požadavky:

Elektrokoagulační přístroj určený pro chirurgické výkony  – 1 ks

Minimální technické požadavky:

| Zadavatelem stanovené parametry | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- |
| Elektrochirurgický generátor |  |
| Elektrochirurgický generátor sloužící k řezu a koagulaci tkáně pro otevřené i endoskopické výkony a pokrytím pro všechny chirurgické zákroky včetně možnosti pokročilé bipolární koagulace pro uzavírání velkých cév do 7mm. |  |
| Mikroprocesorové řízení a automatické přizpůsobení výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství el. energie. |  |
| Výstupní VF výkon bipolární v rozsahu min. 0 - 120W, monopolární v rozsahu min. 0–350 W. Frekvence min. 350 kHz. |  |
| Přístroj odolný vůči defibrilaci. |  |
| Přístroj umožňuje provádět výkon u pacienta s kardiostimulátorem. |  |
| Displej dotykový pro ovládání jednotky a zobrazování veškerých potřebných údajů o jejím nastavení, ovládání v českém jazyce. |  |
| Optická a akustická indikace chybových stavů, hlášení chybových stavů v českém jazyce, nápověda pro odstranění vzniklých chyb. |  |
| Minimálně dva bipolární a dva monopolární výstupy. |  |
| Provoz v monopolárním i bipolárním režimu bez nutnosti přepínání generátoru. |  |
| Funkce automatického rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů. |  |
| Aktivace nástrojů ručním spínačem, nožním pedálem, v bipolárním režimu i autostartem. |  |
| Kompletní řada monopolárních a bipolárních režimů v módech pro řez a koagulaci tkáně. |  |
| Minimálně jeden mód pro bipolární řezání tkáně s nastavitelnými efekty: - bipolární řez s omezenou koagulací a minimálně tři módy bipolární koagulace s nastavitelnými efekty: - bipolární koagulace bez generování jisker pro hluboké účinky v tkáni - bipolární koagulace bez generování jisker pro kontrolované účinky v tkáni s detekcí automatického ukončení procedury - bipolární výstup pro hloubkovou koagulaci v závislosti na odporu |  |
| Minimálně tři módy pro monopolární řezání s nastavitelnými efekty: - efektivní řezání s omezenou koagulací, - efektivní řezání se zvýšenou koagulací, - fáze přerušovaného řezání a koagulace pro regulovanou rychlost řezání s nastavitelnou dobou prodlení mezi fázemi řezání, a čtyři módy pro monopolární koagulaci s nastavitelnými efekty: - monopolární koagulace bez generování jisker pro hluboké účinky v tkáni, - povrchová koagulace s vyšší schopností oddělování tkání, - povrchová koagulace s omezenou schopností oddělování tkání, - povrchová koagulace bez kontaktu mezi VF nástrojem a tkání se špičkovým napětím. |  |
| Programovatelný nožní pedál dvojitý pro řez a koagulaci. |  |
| Podpora automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole. Možnost propojení s jednotkou pro odsávání zplodin, dodání propojovacího kabelu. |  |
| Připojení a kontrola dělené neutrální elektrody. |  |
| Dynamický bezpečnostní systém neutrální elektrody s automatickým nastavením horní hranice přechodového odporu. Automatické přerušení el. okruhu při nedostatečném kontaktu neutrální elektrody. |  |
| Příslušenství v rámci dodávky: - 1ks gumová neutrální elektroda a 1ks kabel k neutrální elektrodě, - 50ks jednorázových bezpečnostních duálních neutrálních elektrod a 1ks kabelu k neutrální elektrodě. |  |
| Pojízdný stolek s brzděnými kolečky. |  |
| Napájení 230V/50Hz |  |
| Ostatní |  |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. |  |
| Záruka min. 24 měsíců |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích. |  |

- Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.