Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah  +/- 10 % , pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel.

Všeobecné požadavky: Defibrilátor – 1 ks

Minimální technické požadavky:

| Zadavatelem požadované parametry | Minimální zadavatelem požadovaná hodnota parametru | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- | --- |
| ZÁKLADNÍ PARAMETRY |  |  |
| Hmotnost přístroje včetně kompl. vybavení | max. 7,5 kg |  |
| Krytí proti prachu a vodě (min) | min IP X1 |  |
| Displej barevný se zobrazením všech požadovaných parametrů – velikost úhlopříčky | min. 5“ |  |
| Počet zobrazených křivek na displeji | min. 2 |  |
| Možnost přenášení přístroje s volnýma rukama (brašna s popruhem nebo popruhy) | Ano |  |
| Madlo | Ano |  |
| Zobrazení času od zapnutí přístroje (na displeji) | Ano |  |
| Český interface | Ano |  |
| Systém pro provádění automatických kontrol (selftest) | Ano |  |
| DEFIBRILÁTOR |  |  |
| Možnost defibrilace dospělého i dítěte | Ano |  |
| Režim AED (advisory mode) | Ano |  |
| Tvar impulzu | bifázický |  |
| Maximální energie výboje | min 200 J |  |
| Počet kroků nastavení výboje | min. 10 |  |
| Rychlost nabíjení do max. energie | max. 10 s |  |
| Impedanční přizpůsobení/kompenzace napětí | Ano |  |
| Detekce odpojení elektrod | Ano |  |
| Kontrola impedance pádla-kůže až po nabití defibrilátoru (tedy před aplikací výboje) | Ano |  |
| Synchronizovaný režim (z externí EKG elektrod, pádel i jednorázových defibrilačních elektrod) | Ano |  |
| Pádla s možností záměny za dětská (nasouvací systém nebo ekvivalent) | Ano |  |
| Ovládání na pádlech – velikost výboje, nabíjení a podání | Ano |  |
| Jednorázové elektrody v číselníku VZP | Ano |  |
| Metronom či další podpora CPR | Ano |  |
| MONITORACE A DALŠÍ FUNKCE |  |  |
| Snímání EKG z externích EKG elektrod, pádel i jednorázových defibrilačních elektrod | Ano |  |
| Počet svodů elektrod EKG | min. 3 svody |  |
| PAMĚŤ A DATA |  |  |
| Záznam o výsledku testů do paměti přístroje | Ano |  |
| Záznam o průběhu defibrilace do paměti přístroje | Ano |  |
| Kapacita paměti (délka záznamu) | min. 90 min. záznamu |  |
| Přenos dat z paměti, pokud přenos kabelem, musí být součástí dodávky | Ano zadavatel akceptuje USB, datový kabel, bezdrátový přenos |  |
| Přenos dat z paměti, pokud přenos kabelem, musí být součástí dodávky | Ano zadavatel akceptuje USB, datový kabel, bezdrátový přenos |  |
| Tiskárna | Ano |  |
| SW pro zpracování dat z přístroje | Ano |  |
| BATERIE |  |  |
| Délka monitorace | min. 120 minut |  |
| Délka stimulace | min. 120 minut |  |
| Počet výbojů (plná energie) | min. 100 |  |
| Doba nabíjení | max. 5 hodin |  |
| Možnost síťového provozu | Ano |  |
| Indikace stavu baterie | Ano |  |
| Interní dobíjení baterie | Ano |  |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO UVEDENÍ DO PROVOZU |  |  |
| Jednorázové nalepovací elektrody vč. kabelu (defibrilační/stimulační) | 1 pár |  |
| Brašna s kapsami nebo kapsy s kapacitou pro pohodlné umístění všeho požadovaného příslušenství k danému přístroji) | Ano |  |
| Standardní odpojitelná pevná defibrilační pádla pro dospělé i děti | 1 pár |  |
| EKG kabel | 1 ks |  |
| Papír do tiskárny | 1 ks |  |
| OSTATNÍ POŽADAVKY |  |  |
| Kompatibilita příslušenství, zejména jednorázových nalepovacích defibrilačních elektrod s dodávanými defibrilátory vyšší třídy | Ano |  |
| Ostatní |  |  |
| Napájení 230V/50Hz | Ano |  |
| Instalace a instruktáž obsluhy ZP (personálu ONN) součástí dodávky | Ano |  |
| 24 měsíční záruční doba | Ano |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích. | Ano |  |

V ceně dodávky je zahrnuto:

- doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu,

- předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení,

- instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy,

- protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod.

- Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.