Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah  +/- 10 % , pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel.

Všeobecné požadavky: UZ přístroj pro využití v gastroenterologii a kardiologii – 1 ks

Minimální technické požadavky:

| Zadavatelem požadované parametry | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- |
| Požadovaný systém |  |
| Diagnostický ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy s komplexním programovým vybavením umožňujícím komfortní obsluhu pro gastroenterologické, kardiologické a angiologické aplikace, vybavený elastografií. |  |
| Základní parametry |  |
| Plně digitální přístroj s výlučně digitálním formátováním UZ svazku. |  |
| Interaktivní dotykový ovládací monitor pro rychlé a uživatelsky snadné ovládání přístroje. |  |
| Konektory pro současné aktivní připojení min. 4 ultrazvukových sond. |  |
| Frekvenční rozsah přístroje 1 – 22 MHz. |  |
| Interní harddisk pro ukládání dat s kapacitou min. 500GB. |  |
| Triplexní režim u všech elektronický sond. |  |
| Výškově a stranově stavitelný digitální displej umístěný na pohyblivém rameni s min. 3 stupni volnosti o uhlopříčce min. 22“. |  |
| Výškově a stranově stavitelný ovládací panel s podsvícením. |  |
| Pomocná barevná dotyková obrazovka pro zjednodušení a urychlení ovládání, pro zobrazení nabídky funkcí a kalkulaci s možností konfigurace dle požadavků uživatele. |  |
| Rozhraní DICOM 3.0 pro komunikaci s PACS se všemi běžnými službami (Store, Print, Worklist atd.). |  |
| Možnost měření v živém i zmrazeném obraze. |  |
| Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole v reálném i zamraženém režimu s možností posunu v horizontálním i vertikálním směru. |  |
| Automatická dynamická optimalizace parametrů pro různé typy tkání a podmínek vyšetřovaného objektu v 2D zobrazení. |  |
| Možnost nastavení TGC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu. |  |
| Automatická optimalizace dopplerovských parametrů. |  |
| Paměťová smyčka pro uložení min. 4 000 snímků s možností manuálního a dynamického prohlížení s měnitelnou rychlostí, možnost zpětného měření a vyhodnocení záznamu, min. 30 s kontinuální záznam. |  |
| Možnost časového záznamu zobrazení na paměťové médium. |  |
| Komplexní programové vybavení pro provedení všech typů měření používaných v obecné ultrazvukové diagnostice. |  |
| Komplexní programové vybavení pro kardiologické aplikace. |  |
| Komplexní programové vybavení pro vaskulární aplikace s možností definování vlastních výpočetních postupů. |  |
| Automatické trasování dopplerovských křivek včetně automatického vyhodnocení parametrů PI, RI, S, D, S/D apod. |  |
| SW pro automatické měření IMT. |  |
| SW pro automatické měření indexu atenuace jaterní tkáně. |  |
| Možnost současného měření Shear-Wave a Strain elastografie a atenuace a následné zobrazení výsledků v jednom reportu umožňující diferenciální diagnostiku onemocnění jater. |  |
| Databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání podle jména pacienta, rodného čísla, diagnózy apod. |  |
| Ukládání RAW dat na interní disk. |  |
| Možnost připojení k endosonografickým přístrojům – lineárnímu a radiálnímu ultrazvukovému endoskopu. |  |
| Integrovaná ochrana proti přepětí a podpětí v elektrické síti. |  |
| Napájení přístroje 230V/50Hz, včetně jištění proti přepětí v síti. |  |
| Zobrazovací režimy |  |
| 2D zobrazení (B-mode) na základních frekvencích. |  |
| 2D zobrazení na harmonických frekvencích na všech sondách včetně pulzní substrakce a diferenciálního harmonického zobrazení. |  |
| Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách. |  |
| Úhlové zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení. Úhlové zobrazení aktivní i v režimech harmonickém, barevném mapování i v duplexním a triplexním režimu. |  |
| Panoramatická zobrazení na všech sondách. |  |
| M-mód, anatomický M-mód. |  |
| PW pulzní dopplerovské zobrazení. |  |
| HPRF pulzní dopplerovské zobrazení. |  |
| Výkonový (angio) doppler včetně možnosti rozlišení směru, pulzní inverzní harmonického zobrazení (PHI). |  |
| Barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení (CFM) krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností a obrazovou rychlostí. |  |
| TDI – tkáňové dopplerovské zobrazení. |  |
| Rychlé simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase na všech sondách. |  |
| Simultánní duální zobrazení 2D a 2D + CFM v reálném čase. |  |
| Zobrazení elasticity vyšetřované oblasti Strain (kvantifikace, histogram) a Shear-Wave. |  |
| Dokumentační zařízení: |  |
| Digitální termotiskárna pro vedení černobílé dokumentace v dosahu rukou sedící obsluhy, ovládaná z hlavní klávesnice přístroje. |  |
| Jednotka DVD/CD-R/RW pro uložení a archivaci informace na DVD/CD médium v různých formátech a datových kontejnerech (avi, jpg, tiff, dicom apod.). |  |
| Alespoň 4x USB konektor pro připojení externích paměťových zařízení. |  |
| Sondy: |  |
| Konvexní multifrekvenční-širokopásmová sonda pro abdominální vyšetření; úhel zobrazení min. 70°; frekvenční rozsah 1-6 MHz. |  |
| Sektorová sonda pro kardiologická vyšetření; úhel zobrazení min. 90°; frekvenční rozsah 2-5 MHz. |  |
| Lineární multifrekvenční-širokopásmová sonda pro vyšetření malých částí a periferních cév; frekvenční rozsah 2-12 MHz. |  |
| Ostatní |  |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. |  |
| Záruka 24 měsíců. |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. |  |
| Součástí dodávky bude zprovoznění konektivity do stávajícího PACS serveru zadavatele a přes Worklist na nemocniční informační systém (NIS) zadavatele (včetně případných potřebných licencí). Dodavatel stávajícího PACS serveru – firma OR-CZ s.r.o.. Dodavatel stávajícího NIS – firma Stapro s.r.o. Zásuvku pro fyzické připojení do LAN zajistí zadavatel. |  |

- Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.