Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah  +/- 10 % , pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. anesteziologické využití.

Všeobecné požadavky:

Anesteziologický přístroj – 3 ks

Minimální technické požadavky:

| Zadavatelem požadované parametry | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- |
| Požadovaný přístroj |  |
| Modulární anesteziologický přístroj pro pacienty všech věkových skupin – od malých dětí po dospělé. |  |
| Parametry anesteziologického přístroje |  |
| Přístroj s připojením k centrálnímu rozvodu plynů (vzduch, N2O, O2). V dodávce tlakové hadice pro připojení do rozvodu (vzduch, N2O, O2). |  |
| Držák záložních lahví umístěný na přístroji. |  |
| Napájení 230V / 50Hz. Záložní zdroj pro provoz přístroje na minimálně 30 min. (z plně nabitého stavu). |  |
| Přístroj pojízdný s min. 2 centrálně bržděnými kolečky. |  |
| Pracovní plocha pro dokumentaci s možností rozšíření, účinné vestavné osvětlení. |  |
| Uzavřený těsný pacientský okruh o nízkém objemu pro rychlou reakci změny koncentrace nastavených plynů, návrat vzorku plynu pro měření zpět do pacientského okruhu. |  |
| Systém odtahu přebytečné dýchací směsi (AGSS) s ventily pro omezení podtlaku a přetlaku v odsávacím systému včetně hadice. |  |
| Integrovaný výstup O2 pro ventilaci nosní kanylou nebo maskou. |  |
| Připojení hadice pro jednocestnou ventilaci. |  |
| Elektronický plně automatický směšovač čerstvé směsi. |  |
| Elektronické průtokoměry (vzduch, O2, N2O) se zobrazením na displeji ventilátoru. |  |
| Systém pro zamezení vzniku hypoxické směsi. |  |
| Integrovaná odsávačka pro odsávání sekretu včetně příslušenství. |  |
| Odpařovače volatilních anestetik se zobrazením typu a regulací z displeje ventilátoru. |  |
| Možnost napojení odpařovačů sevofluran a desfluran - DODÁVKA BEZ ODPAŘOVAČŮ. |  |
| Automatické zpětnovazební řízení anestezie dle nastavených požadovaných hodnot kyslíku a dle nastavených požadovaných hodnot anestetik. |  |
| Minimálně 4 elektrické zásuvky 230V / 50Hz umístěné na anesteziologickém přístroji, každá opatřena samostatným jističem. |  |
| Součástí dodávky je ventilátor a modulární anesteziologický monitor od jediného výrobce. |  |
| Parametry ventilátoru |  |
| Elektronicky řízený servoventilátor s elektrickým nebo pneumatickým pohonem. |  |
| Barevný grafický LCD displej o velikosti min. 15“ s dotykovým ovládáním a možností rychlého přístupu pomocí tlačítek a mechanického ovladače. |  |
| Jednoduché přepínání mezi manuální a řízenou ventilací. |  |
| Zastavení příkonu plynu v době intubace a polohování pacienta. |  |
| Jednoduchý testovací režim, možnost uvedení přístroje do provozu ihned po zapnutí. |  |
| Kompenzace příkonu čerstvých plynů a roztažnosti ventilačního okruhu s účinným způsobem eliminace vlhkosti. |  |
| Základní ventilační režimy: - VCV, - PCV, - SIMV, - PCV-VG (zadavatel akceptuje i režim PSV – tlakově řízenou ventilaci s autoregulací) nebo - VC-SIMV, - PSV, - manuální ventilace. |  |
| Dechový objem Vt od min. 5 ml měřeného objemu, minimální rozsah poměrů I:E 2:1 až 1:4, nastavitelná dechová frekvence až 100 cyklů/min., elektronicky řiditelný PEEP min. do 30 cm H20. |  |
| Zobrazení min. 3 volitelných křivek najednou (např. tlak, průtok, EtCO2). |  |
| Možnost zapnutí a vypnutí zobrazení smyček objem-tlak, objem-průtok, tlak-průtok. |  |
| Funkce měření vitální kapacity a vložení procedury pro nabrání dechového objemu. |  |
| Plnohodnotné použití přístroje bez nutnosti testování v akutních případech. |  |
| Parametry anesteziologického monitoru |  |
| Modulární monitor vitálních funkcí, barevný LCD displej, velikost min. 15“. |  |
| Umístění monitoru na otočné rameno či na anesteziologický přístroj. |  |
| Měřené parametry monitorem: 3/5 svodové EKG, arytmie, HR, respirace, ST analýza, NIBP, SpO2, 2x IBP, 2x teplota, měření hloubky anestezie, NMT |  |
| Požadavky na měřené parametry: |  |
| - 3/5 svodové EKG - ochrana proti defibrilačnímu pulzu, trvalá analýza komorových arytmií, hodnocení arytmií včetně fibrilace síní, ST analýza |  |
| - respirace - měření impedanční metodou pomocí EKG kabelu |  |
| - NIBP (nastavení automatického intervalu měření, numerické zobrazení systolického, středního a diastolického tlaku po ukončení měření) |  |
| - teplota (centrální, povrchová, z močového měchýře) |  |
| - měření hloubky anestezie - vyjádřeno minimálně jednou numerickou hodnotou odvíjející se z EEG (např. BIS či jemu podobné parametry) a grafickým znázorněním v čase |  |
| - modul plynové analýzy (vlastní měření může být řešeno modulem monitoru nebo jako součást anesteziologického přístroje se zobrazením dat na displeji ventilátoru): - měření inspirační a expirační hodnoty: O2 (paramagneticky), N2O, CO2 a volatilních anestetik s jejich automatickou detekcí, - zobrazení hodnot obsahu zbývajících složek plynů ve směsi, - vyhodnocení minimální alveolární koncentrace MAC nebo MAC přepočtený na věk pacienta, - měřicí systém s odlučovačem vody a možností jeho vyprázdnění. |  |
| V rámci dodávky příslušenství na snímání všech požadovaných parametrů ke každému monitoru vitálních funkcí. |  |
| Ostatní |  |
| Napájení 230V/50Hz |  |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. |  |
| Záruka 24 měsíců. |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. |  |

- Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.