Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry, označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Všeobecné požadavky: Průtokový cytometr – 1 ks

Minimální technické požadavky:

| Zadavatelem požadované parametry | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- |
| Medicínské požadavky |  |
| Multiparametrická stanovení hematologických malignit z kostní dřeně, periferní krve, uzlin a dalších tkání. |  |
| Multiparametrická stanovení nádorových populací v ascitických tekutinách a pleurálních výpotcích. |  |
| Stanovení prediktivních a prognostických faktorů u solidních nádorů pomocí multiparametrických analýz |  |
| Analýzy „vzácných“ materiálů: např. získaných fine needle biopsy, mozkomíšní mok |  |
| Funkční testy fagocytujících a lymfoidních buněk. |  |
| Stanoveni protilátek proti trombocytům, erytrocytům a granulocytům. |  |
| Základní parametry |  |
| Průtokový cytometr registrovaný jako diagnostický zdravotnický prostředek in vitro. |  |
| Dva nebo tři nezávislé výkonné lasery chlazené vzduchem emitující modré, fialové a červené světlo. |  |
| Minimálně 8 detektorů umožňující detekci fluorochromů běžně používaných v klinické hematologii a imunologii. |  |
| Dva detektory pro měření rozptylu světla (Forward a Side Scatter). |  |
| Citlivost detekce fluorescenčního signálu pro FITC menší než 110 MESF, pro PE menší než 70 MESF. |  |
| Rychlost měření vzorku minimálně 100 ul/min. |  |
| Plně digitální měření signálu a možnost zápisu minimálně 10 miliónů událostí. |  |
| Všechny optické elementy i filtry musí být určeny pro oblast in vitro diagnostických zdravotnických prostředků. |  |
| Pro všechny detektory musí existovat výrobcem doporučený a validovaný kontrolní kalibrační materiál určený pro použití v oblasti in vitro diagnostických zdravotnických prostředků - dodejte název, katalogové číslo a příbalový leták výrobce (návod k použití). |  |
| Pro všechny detektory musí existovat výrobcem doporučený a validovaný standardizační materiál určený pro použití v oblasti in vitro diagnostických zdravotnických prostředků - dodejte název, katalogové číslo a příbalový leták výrobce (návod k použití). |  |
| Automatizovaný podavač pro min. 30 ks zkumavek rozměru 12 x75 mm se čtením čárových kódů ze všech jednotlivých zkumavek v jakékoliv pozici. |  |
| Mrtvý objem vzorku validovaný a deklarovaný výrobcem pro zkumavky 12x75 mm do 30 L (měření velkého počtu buněk, MRD apod. ). |  |
| Intuitivní ovládací SW umožňující plné ovládání všech základních funkcí cytometru. Ovládací PC s nainstalovaným SW musí mít síťovou kartu LAN 100/1000 pro připojení do sítě zadavatele. |  |
| Jednoduchá obsluha (rychlé a dostatečné zaučení obsluhy - minimalizace rizika chyby lidského faktoru obsluhy). |  |
| Stabilita nastavení přístroje bez nutnosti denního nastavování optických cest laserů. |  |
| Napájení přístroje 230V/50Hz. |  |
| Záruka na přístroj min. 24 měsíců. |  |
| Pravidelné prohlídky (bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb.), validace, revize a opravy prováděné v rámci záruky bezplatně. |  |
| Při předání zdravotnického prostředku požadujeme (obsaženo v ceně): - doprava, stěhování na místo na příslušné klinické pracoviště - instalace, uvedení do provozu - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky a vstupní validace dodaného zařízení - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích musí provádět osoba pověřená výrobcem), případně zaškolení obsluhy - dodání příslušné dokumentace (prohlášení o shodě, návod k obsluze v tištěné i elektronické podobě, protokoly z provedených zkoušek a měření) |  |