Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah  +/- 10 % , pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel.

Všeobecné požadavky:

Dvouramenné operační světlo – 1 ks

Minimální technické požadavky:

| Zadavatelem požadované parametry | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- |
| Požadovaný přístroj |  |
| Operační 2 - zdrojové LED-diodové stropní svítidlo se dvěma rameny. |  |
| Základní parametry |  |
| 2 osvětlovací tělesa (LED-diodové zdroje světla) na jednom stropním závěsu |  |
| Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m min. 140 000 lx pro každé svítidlo. |  |
| Regulace minimálně v rozsahu 50–100 % |  |
| Pracovní vzdálenost odpovídající chirurgickým výkonům, cca 800 až 1600 mm |  |
| Plynulé nastavení průměru osvětleného pole, případně krokové nastavení, s dostatečným počtem kroků pro jemné nastavení, variabilní nastavení geometrie osvětleného pole |  |
| Nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla |  |
| Chromatičnost min. 4 400 K |  |
| V případě nastavitelné chromatičnosti – požadujeme dostupnost výše uvedeného minima a možnost regulovat rozsah teploty při zachování chladného světla |  |
| Index podání barev (CRI) min. 95 |  |
| Index podání červené barvy min. 95 |  |
| Bezestinné osvětlení operačního pole |  |
| Homogenní osvětlení operačního pole bez barevných stínů |  |
| Minimální tepelné vyzařování |  |
| Životnost světelných zdrojů minimálně 50 000 provozních hodin a 10 let provozu |  |
| Nástěnné ovládání a ovládání na svítidle, vč. ovládání ze sterilního pole |  |
| Snadné polohování za pomoci flexibilního a plně kardanového zavěšení, nízká hmotnost svítidla |  |
| Výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení ve všech směrech prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla |  |
| Možnost otáčení svítidel v rozsahu 360° – zcela bez dorazové provedení |  |
| 3 sady resterilizovatelných rukojetí |  |
| Parní sterilizace 121/134 st. C |  |
| Kompatibilita s laminárním prouděním a malé prostorové nároky svítidla |  |
| Použité materiály - maximálně odolné vůči běžně používaným čistícím a dezinfekčním prostředkům - odolné proti poškrábání a prasknutí |  |
| Dostatečný stupeň krytí proti kapalinám, vč. dezinfekčních přípravků, odpovídající běžnému užití na operačních sálech a standardní údržbě svítidel |  |
| Minimální úbytek svítivosti za celou životnost operačních světel pro bezpečné užívání přístroje |  |
| Bezpečné sekundární napětí svítidel, max. 48 V |  |
| Ostatní |  |
| Napájení 230V/50Hz |  |
| Příprava pro HD kameru |  |
| Požadavky na instalaci: - možnost instalace svítidla do místností s nízkými světlými výškami – konstrukční řešení od výrobce prostřednictvím speciálně navrženého systému ramen - dodavatel operačního svítidla provede na vlastní náklady kontrolu stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků na stávajícím operačním sále. Instalace bude provedena s maximální možnou šetrností a s využitím stávajících kotevních a připojovacích prvků. Související celky jako například povrchy a podhledy budou po instalaci uvedeny do původního stavu. V souvislosti s instalací nového zařízení není plánována jakákoli stavební a stavebně instalační činnost ze strany zadavatele. NA ZÁKLADĚ TOHO POŽADUJE ZADAVATEL MAXIMÁLNÍ KOMPATIBILITU SE STÁVAJÍCÍMI PŘIPOJOVACÍMI PARAMETRY (kotevními elementy, mezistropními konstrukcemi, stropními tubusy, elektroinstalací, atd.) Všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace. Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, návodem k obsluze v českém jazyce. |  |
| Záruka 24 měsíců. |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. |  |

- Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.