## List1
Příloha č. 6 ZD a př. č. 1 Kupní smlouvy
Oblastní nemocnici Trutnov a.s.
Real-time cykler
1 ks Real-time cykler pro kvantitativní PCR v reálném čase s fluorescenční detekcí |  | str.1
Požadavky zadavatele | nabízená hodnota (pokud je relevantní) | Potvrzení o splnění požadavků uchazečem
Základní požadavky |  | ano/ne
.- nové, nepoužité zařízení
.- certifikované zařízení
.- stolní varianta s jednoduchou instalací na laboratorní stůl
.- součástí dodávky ovládací PC s příslušným software
.- otevřený systém, kompatibilní se širokým spektrem reagencií a spotřebního plastiku od různých výrobců
.- přístroj vhodný pro detekci fluorescenčních barev FAM/ SYBR Green
.- přístroj vhodný pro detekci fluorescenčních barev HEX
.- přístroj vhodný pro detekci fluorescenčních barev JOE
.- přístroj vhodný pro detekci fluorescenčních barev VIC
.- přístroj vhodný pro detekci fluorescenčních barev Texas RED
.- přístroj vhodný pro detekci fluorescenčních barev Cy5
.- přístroj vhodný pro detekci fluorescenčních barev Cy5.5
.- přístroj vhodný pro multiplexní detekci patogenů (např. původců respiračních infekcí - SARS-CoV-2 a pod.)
přístroj vhodný pro aplikace:
.- absolutní a relativní kvantifikaci (metoda delta-delta Ct)
.- end point analýzu
.- analýzu křivek tání
.- alelická diskriminace
.- genotypizace
.- multigenová a vícečetná analýza
.- výpočet efektivity PCR
Požadované parametry
.- minimální počet detekčních kanálů: 5, možnost rozšíření na vetší počet kanálů
.- analýza min. 96 vzorků současně (preference formátu 96ti jamkové desky)
.- hlučnost max do 45 dB
specifikace termobloku:
.- min. 96ti jamkový formát, umožňující provedení analýzy v jednotlivých zkumavkách, 8mi stripech, případně 96ti jamkových destičkách od různých výrobců (preference formátu 96ti jamkové desky)
.- reakční objem v rozsahu min 5 až 100 μl
.- nastavení teploty v rozmezí min 4 až 98 °C
.- teplotní přesnost min ± 0,1 °C
.- teplotní homogenita min ± 0,15 °C
.- nastavitelná rychlost ohřevu (ramping rate) max 8 °C/s
.- rychlost chlazení max 6 °C/s
Příloha č. 6 ZD a př. č. 1 Kupní smlouvy
Oblastní nemocnici Trutnov a.s.
Real-time cykler
1 ks Real-time cykler pro kvantitativní PCR v reálném čase s fluorescenční detekcí |  | str.2
Požadavky zadavatele | nabízená hodnota (pokud je relevantní) | Potvrzení o splnění požadavků uchazečem
ano/ne
.- možnost nastavení lineárního gradientu s rozsahem alespoň 35 °C přes 12 sloupců
.- vyhřívané víko, pro PCR aplikace min na 100 °C
specifikace optického systému:
.- zdroj světla: LED diody pokrývající oblast vlnových délek min 470 až 680 nm
.- detekce flurescenčních barev v min 5ti kanálech (FAM/SYBR Green; HEX/VIC/JOE;TexasRed; Cy5; Cy5,5)
.- možnost rozšíření detekčních kanálů (filtrů) pro detekci dalších barviv a sond
.- detekce bez nutnosti kalibrace na použitá barviva
.- přístroj bez nutnosti použití pasivní referenční barvy
.- rychlé čtení signálů z desky
.- záruční doba min 5 let na optické součásti systému
Výpočetní a SW vybavení
.- kompletní ovládací PC umožňující správu systému a následné zpracování dat
.- operační systém min WIN 10
.- LCD displej
.- SW pro kompletní uživatelskou správu systému (vytvoření PCR protokolu, nastavení parametrů experimentu a analýzu dat)
.- zobrazení aktuálních parametrů runu (teplota bloku a víka, hrubá amplifikační data) během qPCR v reálném čase
.- funkce kompenzace barev
.- možnost instalace SW bez nutnosti licence i na jiné PC (vyhodnocení dat)
.- aktualizace SW zdarma
.- možnost zpětné úpravy vstupních dat (přepis chybně označených vzorků)
.- automatické i manuální nastavení prahových hodnot qPCR experimentu
.- možnost exportu a importu výsledků (např. do/z tabulkového editoru Excel)
.- možnost přenosu kalibrační křivky mezi jednotlivými experimenty
.- možnost konzultace nastavení paramertů a analýzy dat prostřednictvím vzdáleného přístupu přes internetové připojení (zadavatel poskytne součinnost prostřednictvím svých IT techniků)
Součásti dodávky
.- doprava a umístění na určené místo
.- návod v ČJ v tištěné i elektronické podobě
.- prohlášení o shodě
.- autorizace výrobce k distribuci a servisu nabízeného zařízení
.- doklad osvědčující způsobilost dodavatele k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků (doklad o registraci dle z.č. 268/2014 Sb. u zdravotnických prostředcích)
Příloha č. 6 ZD a př. č. 1 Kupní smlouvy
Oblastní nemocnici Trutnov a.s.
Real-time cykler
1 ks Real-time cykler pro kvantitativní PCR v reálném čase s fluorescenční detekcí |  | str.3
Požadavky zadavatele | nabízená hodnota (pokud je relevantní) | Potvrzení o splnění požadavků uchazečem
ano/ne
.- doklad o notifikaci PZ dle z.č. 268/2014 Sb.
.- instalace přístroje a uvedení do provozu
.- provedení funkční zkoušky a vstupní validace systému (vč. validačního protokolu)
.- doklad osvědčující způsobilost techniků dodavatele k servisním a kontrolním zásahům na zařízení
.- zaškolení obsluhy
.- záruční bezplatný servis v trvání min. 24 měsíců, vč. BTK, validací a alt. zásahů pomocí vzdáleného přístupu
Po skončení záruční doby
.- zajištění pozáručního servisu na základě uzavřené servisní smlouvy