Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry, označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Všeobecné požadavky:

4K UHD laparoskopická sestava pro operační výkony na chirurgických sálech pro chirurgické a urologické výkony.

Minimální technické požadavky:

| Zadavatelem stanovené parametry | Požadovaná min. hodnota | Nabízená hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitor náhledový – 1 ks |  |  |  |
| medicínský barevný monitor s rozlišením 4K UHD s rozlišením min. 3840 x 2160 | min. 3840 x 2160 |  |  |
| úhlopříčka min. 55“ | min. 55“ |  |  |
| kontrast min. 1000:1, jas min. 500 cd/m2, pozorovací úhel min. 178°/178°, min. 1 mld. barev. | min. 1000:1 min. 500 cd/m2 min. 178°/178°, min. 1 mld. barev |  |  |
| upevněný na samostatném pojízdném stojanu s bržděnými kolečky a možností uživatelského nastavení a okamžité změny výšky a natočení monitoru, kabeláž. | ANO |  |  |
| poměr stran min. 16:9. | min. 16:9 |  |  |
| vstupy: min. 1x DVI-D, min. 4x 3G/HD/SD-SDI. | ANO |  |  |
| Monitor pracovní – 1 ks |  |  |  |
| medicínský barevný monitor s rozlišením 4K UHD s rozlišením min. 4096 x 2160. | min. 4096 x 2160 |  |  |
| úhlopříčka min. 31“. | min. 31“ |  |  |
| kontrast min. 1000:1, jas min. 650 cd/m2, pozorovací úhel min. 178°/178°, min. 1 mld. barev. | min. 1000:1 min. 650 cd/m2 min. 178°/178° min. 1 mld. barev |  |  |
| Upevněn na kloubovém rameni přístrojového vozíku, nastavitelné výškově a stranově. | ANO |  |  |
| Poměr stran min. 16:9. | min. 16:9 |  |  |
| Vstupy: min. 1x DVI-D, min. 4x 3G/HD/SD-SDI. | ANO |  |  |
| 4K UHD kamerová jednotka – 1 ks |  |  |  |
| 4K UHD kamerová jednotka, rozlišení min. 3840 x 2160px, poměr stran 16:9. | min. 3840 x 2160px, poměr stran 16:9 |  |  |
| ovládání pomocí dotykového displeje na čelním panelu jednotky a pomocí programovatelných ovládacích tlačítek kamerové hlavy. | ANO |  |  |
| systém je v souladu s rozsahy v doporučení 4K barevného formátu BT2020.* | ANO |  |  |
| uložení uživatelských nastavení pro min. 10 uživatelů. | min. 10 uživatelů |  |  |
| zadávání pacientských dat pomocí klávesnice nebo dotykové obrazovky kvůli záznamu obrazových souborů s daty pacienta. | ANO |  |  |
| propojení se světelným zdrojem pomocí datového propojení – automatická regulace intenzity světla. | ANO |  |  |
| podpora 4K kamerových hlav. | ANO |  |  |
| zobrazovací mód zvýrazňující tkáňové struktury prostřednictvím upraveného bílého světla pomocí filtrů ve zdroji světla nebo pomocí SW filtrace s doložením funkčnosti a přínosu v záchytu lézí a tumorů studiemi | ANO |  |  |
| min. 2 nezávislé výstupy ve 4K UHD rozlišení min. 3840 x 2160 pro hlavní a náhledový monitor + 2 nezávislé výstupy ve Full HD pomocí připojení 3G-SDI nebo HDMI. | min. 3840 x 2160 |  |  |
| pokud je k ovládání potřeba klávesnice, bude v rámci dodávky. | ANO |  |  |
| 4K zdroj světla – 1 ks |  |  |  |
| technologie LED s životností lampy min. 30000 hodin a výkonem srovnatelným s xenonovým zdrojem 300W nebo technologie xenonová (min. 300W, min. 2100 lm) s životností lampy min. 500 hodin a 5 ks xenonových výbojek jako součást dodávky. | ANO |  |  |
| pro případ poruchy xenonové lampy integrovaný automatický náběh záložní halogenové lampy. | ANO |  |  |
| plynulá a automatická regulace intenzity světla, datové propojení s kamerovou jednotkou. | ANO |  |  |
| automatická clona při vytažení světlovodného kabelu. | ANO |  |  |
| PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ kompatibilita se stávajícími světlovodnými kabely Olympus* na pracovišti: | - bez potřeby adaptérů | ANO / NE** |  |  |
|  | - pomocí dodaných adaptérů | ANO / NE |  |  |
| studiemi prověřená metoda zvýraznění tkáňové struktury prostřednictvím filtrů nebo SW filtrace. | ANO |  |  |
| 4K kamerová hlava – 1 ks |  |  |  |
| 4K CMOS technologie čipu, medicínský atest. | ANO |  |  |
| nativní rozlišení snímacího čipu min. 3840 x 2160. | min. 3840 x 2160 |  |  |
| optický nebo elektronický ZOOM min. 2x – ovládání pomocí objektivu nebo motorické ovládání pomocí tlačítka. | ANO |  |  |
| auto-focus ovládaný tlačítkem na kamerové hlavě nebo systém s velkou hloubkou ostrosti objektivu. | ANO |  |  |
| celokovové tělo pro optimální tepelný management. | ANO |  |  |
| min. 2 programovatelná tlačítka. | ANO |  |  |
| podpora zvýraznění tkáňové struktury optickou nebo SW metodou. | ANO |  |  |
| UHD teleskop – 3 ks |  |  |  |
| 3ks 4K UHD teleskop, průměr 10mm, úhel pohledu 30°, autoklávovatelný. | ANO |  |  |
| součástí dodávky budou 3 ks sterilizačních kontejnerů pro sterilizaci teleskopů. | ANO |  |  |
| PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ součástí dodávky budou 3 ks kabelů s délkou min. 3 m, autoklávovatelné s připojením na světlovodný zdroj a optiky výrobců na pracovišti (Olympus*): | - bez potřeby adaptérů | ANO / NE** |  |  |
|  | - pomocí dodaných adaptérů | ANO / NE |  |  |
| Insuflátor – 1 ks |  |  |  |
| nastavení tlaku v dutině břišní s automatickou kontrolou a přizpůsobením průtoku nastaveným hodnotám (s ochranou proti přeplnění pacienta). | ANO |  |  |
| maximální průtok minimálně 45 litrů/min. | min. 45 litrů/min. |  |  |
| nastavení tlaku 3-25 mmHg. | ANO |  |  |
| PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ automatický aktivní odtah kouře a aerosolu | řízený elektrochirurgickou jednotkou při aktivaci elektrochirurgického nástroje | ANO / NE** |  |  |
|  | dodání samostatné aktivní jednotky pro odsávání kouře | ANO / NE |  |  |
| volitelný mód pro malé dutiny. | ANO |  |  |
| zobrazení údajů o nastavených hodnotách a spotřebě plynu na čelním panelu. | ANO |  |  |
| volitelná rychlost průtoku plynu s údajem o spotřebě plynu na čelním panelu. | ANO |  |  |
| medicínský atest. | ANO |  |  |
| součástí dodávky: |  |  |  |
| vysokotlaká hadice. | ANO |  |  |
| insuflační hadice a desuflační hadice | ANO |  |  |
| kabel pro řízení automatického odsávání v případě dodání insuflátoru aktivovaného elektrochirurgickým nástrojem. | ANO |  |  |
| Irigační a odsávací pumpa – 1 ks |  |  |  |
| oplachovací peristaltická pumpa a integrovaná nebo samostatná a kompaktní odsávací elektrická jednotka | ANO |  |  |
| ochrana proti přetlakování | ANO |  |  |
| hodnota průtoku proplachu 1,8 ml/min. při tlaku 400 mmHg | 1,8 ml/min. při tlaku 400 mmHg |  |  |
| sání min. 2 l/min. | min. 2 l/min. |  |  |
| minimální vakuum -60 kPa. | ANO |  |  |
| PŘEDMĚTEM HODNOCENÍ resterilizovatelné hadicové sety pro sání/oplach: | - bez omezení počtu sterilizací | ANO / NE** |  |  |
|  | - s omezeným počtem sterilizací | ANO / NE |  |  |
| součástí dodávky: |  |  |  |
| láhev pro odsávací pumpu min. 2 l s uchycením na vozík. | ANO |  |  |
| filtr pro sací okruh. | ANO |  |  |
| 2 sady resterilizovatelných hadic. | ANO |  |  |
| oplachový /sací nástroj s pistolovou rukojetí a ovládacím pákovým ventilem s tubusem o průměru 5 mm. | ANO |  |  |
| uchycení na vozík. | ANO |  |  |
| 4K/HD záznamové zařízení – 1 ks |  |  |  |
| zařízení kompatibilní s nabízenou laparoskopickou sestavou pro nahrávání videa a fotografií ve 4K UHD s medicínským atestem. | ANO |  |  |
| simultánní nahrávání 4K a Full HD videa. | ANO |  |  |
| akceptuje barevný formát BT 2020 a BT 709 4K medicínské video. | ANO |  |  |
| podporované video formáty: H.264, MPEG4. | ANO |  |  |
| obrazový vstup: 4x 3G-SDI. | ANO |  |  |
| obrazové výstupy: 4x 3G-SDI, HDMI. | ANO |  |  |
| zařízení s úložištěm min. 4TB. | ANO |  |  |
| podpora souběžného nahrávání přímo na USB HDD, USB flash disk a na síťové úložiště PACS (síť: 10/100/1000 Ethernet RJ-45). | ANO |  |  |
| přenos plnohodnotného záznamu do PACS pomocí ethernetového připojení ve formátu DICOM 3.0. | ANO |  |  |
| automatické načítání pacientů z NIS pomocí DICOM Modality Worklist. | ANO |  |  |
| zadávání pacientských dat a ovládání manuálně pomocí klávesnice. | ANO |  |  |
| ovládání nahrávání START/STOP pomocí pedálu, nastavení pomocí klávesnice. | ANO |  |  |
| v rámci dodávky bude pedál a klávesnice. | ANO |  |  |
| zařízení bude umístěno v přístrojovém vozíku. | ANO |  |  |
| Elektrochirurgická jednotka – 1 ks |  |  |  |
| elektrochirurgický generátor sloužící k řezu a koagulaci tkáně pro otevřené i laparoskopické výkony a pokrytím pro všechny chirurgické zákroky. | ANO |  |  |
| mikroprocesorové řízení a automatické přizpůsobení výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství el. energie. | ANO |  |  |
| elektrický výkon generátoru v rozsahu min. 0–300 W. | min. 0-300 W |  |  |
| displej dotykový pro ovládání jednotky a zobrazování veškerých potřebných údajů o jejím nastavení. | ANO |  |  |
| optická a akustická indikace chybových stavů, hlášení chybových stavů v českém jazyce, nápověda pro odstranění vzniklých chyb. | ANO |  |  |
| min. dva bipolární a dva monopolární vstupy s možností připojení až čtyř nástrojů současně. | ANO |  |  |
| funkce automatického rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů. | ANO |  |  |
| aktivace nástrojů ručním spínačem, nožním pedálem a v bipolárním režimu i autostartem. | ANO |  |  |
| kompletní řada monopolárních a bipolárních režimů v módech pro řez a koagulaci tkáně. | ANO |  |  |
| minimálně jeden mód pro bipolární řezání tkáně a minimálně tři módy bipolární koagulace se třemi různými výkony. | ANO |  |  |
| minimálně tři módy pro monopolární řezání a tři módy pro monopolární koagulaci (sprej, fulgurace, desikace). | ANO |  |  |
| programovatelný nožní pedál dvojitý pro řez a koagulaci. | ANO |  |  |
| podpora automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole. Možnost propojení s jednotkou pro odsávání zplodin, dodání propojovacího kabelu. | ANO |  |  |
| víceúrovňová kontrola kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta a systém určený k eliminaci popálenin v místě přiložení elektrod (automatické přerušení el. okruhu při nedostatečném kontaktu neutrálních elektrod). | ANO |  |  |
| 1ks gumová neutrální elektroda a 1ks kabel k neutrální elektrodě. | ANO |  |  |
| 50ks jednorázových neutrálních elektrod a 1ks kabelu k neutrální elektrodě. | ANO |  |  |
| možnost rozšíření o modul na zatavení cév až do velikosti 7 mm. | ANO |  |  |
| Přístrojový vozík pojízdný – 1 ks |  |  |  |
| pojízdný přístrojový vozík pro umístění a elektrické připojení výše uvedených přístrojů na nastavitelné police. | ANO |  |  |
| minimálně 4 pojízdná kolečka, z toho min. 2 bržděná. | ANO |  |  |
| výškově i stranově polohovatelné rameno pro uchycení monitoru LCD. | ANO |  |  |
| antistatická povrchová úprava | ANO |  |  |
| centrální vypínání a zapínání všech připojených přístrojů. | ANO |  |  |
| infuzní stojan, euro-lišta pro příslušenství. | ANO |  |  |
| pokud jsou dodány klávesnice, pedály - držák klávesnice, držák pedálů. | ANO |  |  |
| držák CO2 lahve. | ANO |  |  |
| držák na kamerovou hlavu. | ANO |  |  |
| manipulační madlo. | ANO |  |  |
| oddělovací transformátor. | ANO |  |  |
| po obsazení vozíku výše vysoutěženou technikou musí zbýt volná jedna police. | ANO |  |  |
| Ostatní |  |  |  |
| napájení 230V/50Hz | ANO |  |  |
| V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - nastavení komunikace se stávajícím PACS a NIS (Stapro Medea), - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz laparoskopické věže, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. | ANO |  |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích. | ANO |  |  |

- Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

** 	Hodnota NE není porušením zadávacích podmínek