Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah  +/- 10 % , pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel.

Všeobecné požadavky:

Dvouramenné operační světlo – 1 ks

Minimální technické požadavky:

| Zadavatelem požadované parametry | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“ |
| --- | --- |
| Požadovaný přístroj |  |
| Operační 2 - zdrojové LED-diodové stropní svítidlo se dvěma rameny. |  |
| Základní parametry |  |
| 2 osvětlovací tělesa (LED-diodové zdroje světla) na jednom stropním závěsu |  |
| Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m min. 140 000 lx pro každé svítidlo. |  |
| Regulace minimálně v rozsahu 50–100 % |  |
| Pracovní vzdálenost odpovídající chirurgickým výkonům 770 až 1550 mm +/-10% |  |
| Plynulé nastavení průměru osvětleného pole, případně krokové nastavení, s dostatečným počtem kroků pro jemné nastavení, variabilní nastavení geometrie osvětleného pole |  |
| Nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla |  |
| Chromatičnost min. 4 400 K |  |
| V případě nastavitelné chromatičnosti – požadujeme dostupnost výše uvedeného minima a možnost regulovat rozsah teploty při zachování chladného světla |  |
| Index podání barev (CRI) min. 95 |  |
| Index podání červené barvy min. 95 |  |
| Bezestinné osvětlení operačního pole |  |
| Homogenní osvětlení operačního pole bez barevných stínů |  |
| Minimální tepelné vyzařování |  |
| Životnost světelných zdrojů minimálně 50 000 provozních hodin a 10 let provozu |  |
| Nástěnné ovládání a ovládání na svítidle, vč. ovládání ze sterilního pole |  |
| Snadné polohování za pomoci flexibilního a plně kardanového zavěšení, nízká hmotnost svítidla |  |
| Výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení ve všech směrech prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla |  |
| Možnost otáčení svítidel v rozsahu 360° – zcela bez dorazové provedení |  |
| 3 sady resterilizovatelných rukojetí |  |
| Parní sterilizace 121/134 st. C |  |
| Kompatibilita s laminárním prouděním a malé prostorové nároky svítidla |  |
| Použité materiály - maximálně odolné vůči běžně používaným čistícím a dezinfekčním prostředkům - odolné proti poškrábání a prasknutí |  |
| Dostatečný stupeň krytí proti kapalinám, vč. dezinfekčních přípravků, odpovídající běžnému užití na operačních sálech a standardní údržbě svítidel |  |
| Minimální úbytek svítivosti za celou životnost operačních světel pro bezpečné užívání přístroje |  |
| Bezpečné sekundární napětí svítidel, max. 48 V |  |
| Ostatní |  |
| Napájení 230V/50Hz |  |
| Příprava pro HD kameru |  |
| Požadavky na instalaci: - možnost instalace svítidla do místností s nízkými světlými výškami - dodavatel operačního svítidla provede na vlastní náklady kontrolu stavební připravenosti, elektro-přívodů na stávajícím operačním sále. Instalace bude provedena s maximální možnou šetrností. Související celky jako například povrchy a podhledy budou po instalaci uvedeny do původního stavu. V souvislosti s instalací nového zařízení není plánována jakákoli stavební a stavebně instalační činnost ze strany zadavatele. Stávající stropní konstrukce není opatřena žádnými kotevními prvky. Prostor operačního sálu prošel rekonstrukcí, stávající stropní konstrukce je z betonovým dutinových stropních panelů. Všechna nově instalovaná zařízení budou opatřena příslušnými revizními zprávami a obvyklou dokumentací, která odpovídá zákonným normám v době instalace. Zejména pak prohlášením o shodě, certifikátem označení CE, návodem k obsluze v českém jazyce. |  |
| Záruka 24 měsíců. |  |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. |  |

- Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.