Technická specifikace poptávaného zařízení

| Kombinovaný přístroj pro elektroterapii (2 ks) |  |
| --- | --- |
| Účel použití: Síťový přístroj pro elektroterapii, ultrazvukovou terapii, magnetoterapii a laserovou terapii s vakuovou jednotkou. Obor návazné péče: rehabilitační a fyzikální medicína |  |
| Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry | Účastníkem nabízená hodnota |
| kombinovaný terapeutický přístroj pro elektroterapii, ultrazvukovou terapii, laserovou terapii, magnetoterapii s vakuovou jednotkou |  |
| ovládání přes dotykový displej o velikosti min. 5,7“ |  |
| uživatelem definované protokoly |  |
| paměť na protokoly – min. 30 pozic |  |
| možnost ukládání databáze pacientů do přístroje |  |
| obrázková a terapeutická encyklopedie |  |
| možnost rozšíření o další terapie |  |
| současné připojení dvou ultrazvukových hlavic o velikosti 1 cm2 a min. 4 cm2 |  |
| ultrazvuková frekvence 1 a 3 MHz / kontinuální a pulzní režim |  |
| vodotěsné ultrazvukové hlavice pro subakvální aplikaci |  |
| 1 nezávislý kanál magnetoterapie |  |
| cílené magnetické pole (ochrana obsluhy před magnetickým zářením) |  |
| kombinace pulzního a stacionárního magnetického pole s nastavitelným poměrem |  |
| možnost připojení k PC |  |
| stolek s úložným prostorem, pojízdný, brzditelný |  |
| Příslušenství: návleky elektrody ultrazvukové hlavice držák ultrazvukových hlavic a laserové sondy pacientský kabel min. 2 ks sada fixačních pásů pro upevnění elektrod síťový kabel prodlužovací kabel pro magnetické aplikátory |  |
| Magnetické aplikátory |  |
| lehátko pro magnetoterapii vč. aplikátoru o průměru min. 70 cm - podhlavní polštář - šířka – bez aplikátoru min. 55 cm |  |
| 1 ks aplikátor pro lokální aplikace min. 13 x 13 cm |  |
| 1 ks aplikátor pro dvoustranné aplikace 2 x (min. 13 x 13 cm) |  |
| 1 ks aplikátor pro páteřní a další podélné aplikace min. 60 x 25 cm |  |
| 1 ks aplikátor pro končetinové aplikace o průměru min. 30 cm |  |
| 1 ks aplikátor pro páteřní a kyčelní aplikace o průměru min. 60 cm |  |
| Laserové aplikátory |  |
| laserová sonda výkon min. 830nm/400 mW |  |
| laserová sprcha |  |
| 2 ks ochranné brýle |  |
| držák laserové sprchy a laserové sondy |  |
| Vakuová jednotka |  |
| vakuová jednotka pro elektroléčbu |  |
| dva nezávislé kanály |  |
| kontinuální a pulzní režim |  |
| kontrola vakua |  |
| tichý a výkonný systém |  |
| vakuové elektrody – možnost volby rozměrů 60 mm, 30 mm a 90 mm |  |
| Příslušenství: propojovací kabely pro elektroterapii kabely pro připojení elektrod návleky kabely pro připojení vakuových elektrod 4x vakuová elektroda 60mm adaptér |  |
| zařízení musí být certifikováno jako zdravotnický prostředek a musí být označeno značkou shody CE |  |

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola)

- Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.