## List1
Příloha č. 6 ZD a př. č. 1 Smlouvy o dílo - specifikace předmětu zakázky
Oblastní nemocnici Trutnov a.s.
Centrální míchání dialyzačních roztoků
Obnova a navýšení kapacity reverzní osmózy včetně výměny náplní v předúpravně, obnova komponentů, vybudování nového připojovacího panelu na dialyzačním sále, dodání a instalace technologie centrálního míchání včetně rozvodů a připojovacích míst | str.1
Popis současného stavu
.- úpravna vody z roku 2003, změkčovací, pískový a uhlíkový filtr. Reverzní osomóza o výkonu 500 l/h.
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Základní požadavky
.- obnova reverzní osmózy a předúpravy vody s navýšením výkonu na min. 1000 l/h, včetně přemístění a instalace do určeného prostoru
.- výměna náplně změkčovacího filtru, objem 2 x 75 l
.- výměna náplně pískovém filtru, 75 kg jemný + 75 kg hrubý
.- výměna náplně uhlíkového filtru, objem 100 l aktivního uhlí + 25 kg jemného písku
.- výměna vstupního hrubého filtru
.- doplnění automatického proplachu vstupního hrubého filtru
.- napojení technologie přes připravenou odbočku na potrubí vnitřní domovní kanalizace
.- dodání a montáž 1 ks single připojovacího dialyzačního panelu na dialyzačním sále v místnosti D (rozšíření na 3 dialyzační místa) včetně potrubních rozvodů v délce cca 9 m (prodloužení smyčky) , obsahující přívod permátu, odpad a přívod 2 typů kyselých dialyzačních koncentrátů, včetně napojení, rychlospojek a jejich protikusů, protizápachové zátky, oddělovače potrubí kanalizace a zakrytování
.- dodání a montáž technologie centrálního míchání kyselého dialyzačního roztoku ze suchého kocentrátu s výslednou kapacitou 500 l/h pro 2 typy roztoku
.- dodání a montáž rozvodného potrubního systému z místa míchání (skladovacích zásobníků) k odběrovým místům pro 2 typy roztoku dle prostorových možností a potřeb zadavatele (upřesnění při prohlídce místa realizace)
Požadované vlastnosti a parametry
.- technologie pro centrální míchání kyselých dialyzačních koncentrátů musí být kompatibilní s reverzní osmózou a její předúpravou
.- ultračistá voda s chemickou nebo teplotní sterilizací celého rozvodu čištěné vody i dialyzačního koncentrátu
.- snadné ovládání, integrované rutinní funkční testy
.- integrovaný systém kontroly před a během dialýzy
.- schopnost nouzového provozu reverzní osmózy
.- redukce tvorby biofilmu
.- uskladňování koncentrátu v zásobnících o min. celkovém objemu 2250 l s ohledem na prostorové možnosti
.- materiál potrubí PE
.- u každého odběrového místa bude rozvod ukončen průchozím T-kusem a rychlospojkou včetně protikusu k dialyzačním monitorům
.- dokumentace procesu, zobrazení nastavených parametrů včetně limitů, hlášení překročení limitů a schopnost expotru hlášení
Příloha č. 6 ZD a př. č. 1 Smlouvy o dílo - specifikace předmětu zakázky
Oblastní nemocnici Trutnov a.s.
Centrální míchání dialyzačních roztoků
Obnova a navýšení kapacity reverzní osmózy včetně výměny náplní v předúpravně, obnova komponentů, vybudování nového připojovacího panelu na dialyzačním sále, dodání a instalace technologie centrálního míchání včetně rozvodů a připojovacích míst | str.2
Součásti dodávky
.- ekologická likvidace veškerých demontovaných součástí systému
.- doprava na místo plnění
.- montáž, provedení talkových zkoušek, dezinfekce potrubí a uvedení systému do provozu
.- návod v ČJ v elektronické i tištěné podobě
.- doklady o schválení autorizovanou osobou
.- zaškolení obsluhy
.- záruční bezplatný servis v trvání 24 měsíců, s nástupem na opravu do 24 hod od oznámení
Součinnost zadavatele
.- odkrytí a zpětná montáž podhledů v požadovaném rozsahu
.- provedení průrazů či provrtání stěn a stropů v požadovaných místech požadovaným profilem (předpoklad 10 ks do DN 50) včetně zpětného začištění
.- přivedení datových kabelů CATS do místnosti reverzní osmózy zakončených 2 ks zásuvky RJ45 napojených do RACKu dialýzy (vzdálená správa a ovládání přes jakýkoli PC)
.- příprava odboček z vnitřní svislé kanalizace v požadovaných místech a požadovaném průměru (předpoklad 3 ks DN 70 mm) pro napojení odpadního potrubí HT
.- příprava 2 ks elektrických zásuvek 230 V napojených na velmi důležité okruhy (VDO), jištění 16 A, chránič 30 mA, krytí IP 45, elektro revize v místnosti centrálního míchání
.- zakrytí stoupajícího vedení do 1.NP pomocí sádrokartónu