## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Bariatrická lůžka pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-6016 | Bariatrické lůžko, vč. pasivní matrace | 2
Elektrické lůžko v souladu s platnou normou ČSN EN 60601-2-52
Lůžko s elektrickým sloupovým zdvihem a 4dílnou plně elektricky polohovatelnou ložnou plochou
Plastový kryt podvozku
Zádový díl polohovatelný pomocí elektromotoru min. 70°
Stehenní díl polohovatelný pomocí elektromotoru min. 38°
Lýtkový díl polohovatelný pomocí elektromotoru min. 24°
Funkce současného polohování zádového a stehenního dílu – autoregerese
Autoregrese zádového díl min. 12 cm
Autoregrese stehenní díl min. 6 cm
Ložná plocha o délce 200 cm a minimální šířce 100 cm
Vnější rozměry max. 110 x 222 cm
Elektrické prodloužení/zkrácení ložné plochy minimálně o 10 cm
Ložná plocha umožňující polohování do pozic Trendelenburgovy polohy min. 14° a Antitrendeleburgovy polohy min. 14°
Oboustranný laterální náklon ložné plochy – min. ±15°,
Ložná plocha umožňující vysedání a nasedání pacienta z čela lůžka
Kolečka min. Ø150, plastová, dvojitá
Centrální brzda bržděná min. dvěma nožními pedály
Páté aretační kolečko pro lepší manipulovatelnost
Čtyřdílná ložná plocha z HPL , zádový díl rentgenovatelný
Držák RTG kazety pod zádovým dílem
Integrovaný vážící systém s možností vážení pacienta v absolutním a diferenčním režimu a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta, ukládání naměřených hodnot do paměti
Automatická laterální terapie s možností nastavení úhlů a časových intervalů
Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks)
Sesterský panel s LCD displejem a ochranou proti nechtěnému polohovaní, s možností blokace Jednotlivých funkcí a s předprogramovatelnými polohami (CPR poloha, vyšetřovací poloha, poloha kardiackého křesla, Trendelenburkova poloha, mobilizační poloha)
Pacientský ovladač
Nožní ovladač – min. tyto funkce: zdvih, CPR, vyšetřovací poloha, LAT, aktivace
Záložní baterie s diagnostikou stavu a kapacity
Integrovaná záložní baterie
Čela kovová lakovaná s výplní HPL nebo plastová
Úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel
Postranice dělené sklopné kovové lakované s výplní HPL nebo plastové (sada 4 ks)
Elektronický bezpečnostní systém zamezující polohování ložné plochy do laterálního náklonu při spuštění postranic
Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu
Signalizace zabrzdění při odpojení lůžka od elektrické sítě
Podsvětlení podvozku
Eurolišta 2ks
2x univerzální držák příslušenství - hlavová část
Konstrukce lůžka bílá
Výplně čel a zábran dle výběru vzorníků výrobce
Nosnost lůžka min. 450 kg
Výškové nastavení ložní plochy 45-83 cm (± 2cm)
Pasivní antidekubitní matrace s vysokou nosností
Antidekubitní matrace určená pro bariatrické pacienty
Matrace vhodná pro nízký stupeň rizika vzniku dekubitů (I. stupeň)
Spodní nosná vrstva vyrobená z PUR pěny zajišťuje vysokou nosnost a dlouhodobou stálost matrace
Příčné prořezy spodní vrstvy pro zlepšení cirkulace vzduchu
Rozdělení matrace do 3 zón podle tuhosti
Vrchní vrstva matrace ze studené HR pěny
Výška matrace max. 15 cm
Matrace kompatibilní s prodloužením a zkrácením lůžka
Vhodné pro pacienty s hmotností do 450 kg
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | T-6215 | Aktivní antidekubitní matrace s vysokou nosností | 2
Antidekubitní systém podporující prevenci a léčbu dekubitů IV. stupně dle EPUAP
Určená pro pacienty s tělesnou hmotností min. 450 kg
Min. 12 samostatně vyměnitelných komor
Tříkomorový systém přepouštění tlaku
Automatické nastavení tlaku dle váhy pacienta
CPR ventil
Zpevněný okraj matrace pro ulehčení vstávání z lůžka
Matrace určena k položení přímo na rošt lůžka
Elastický, paropropustný a voděodolný potah
Možnost nafouknutí matrace s ležícím pacientem
Malé rozměry, tichý chod kompresoru
Statický/dynamický režim
Systém START/STOP
Akustické a vizuální alarmy
Uzamykatelná klávesnice
Střídání tlaku v komorách min. ve 4 cyklech po 5, 10, 15 nebo 20 minutách
Integrovaný držák na čelo lůžka
Rozměr matrace dle nabídnutého lůžka
Výška matrace max. 15 cm
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | T-6201 | Stolek noční s jídelní deskou pojízdný | 2
Oboustranné kovové provedení
Provedení stolku zásuvka, nika, dvířka, prostor pro obuv
Plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice nebo mechanické pružiny
Jídelní deska vybavena oboustranným náklonem s aretací ve 3 pozicích
Odkládací deska se zvýšeným okrajem z ABS plastu/HPL po celém obvodu
Jídelní deska celoplastová se zvýšeným okrajem
Zásuvka s pojistkou proti vypadnutí
Plastová vložka zásuvky z ABS
Uvnitř stolku prostor pro nápojovou PET lahev
Prostor pro obuv ve spodní části stolku (pod dvířky) přístupný z čela stolku – polička
Dvojitá plastová brzditelná kolečka o průměru minimálně 65 mm
Uzamykatelná dvířka
Držák ručníku
Korpus stolku bílý (stejná barva jako lůžka)
Barevné provedení zásuvky a dvířek dle požadavku zadavatele
Možnost volby barevného provedení zásuvky a dvířek
Rozměry (Š x H x V) min. 57 x 50 x 84 cm, u veškerých rozměrů je povolena tolerance +/- 10 cm
Rozměr jídelní desky min. 55 x 35 cm
Zdvih jídelní desky min. 25 cm
Nosnost jídelní desky min. 5 kg