## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Kojenecké a dětské postýlky pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-6101 | postýlka kojenecká, vč. pasivní matrace | 23
shoda s normou 93/42/EEC v platném znění
stabilní a jednoduše čistitelná kovová lakovaná konstrukce lůžka, nosnost min. 10 kg
plynulý zdvih ložné plochy s posilováním pružinou či plynopružinou pro bezpečnou práci personálu a bezpečnou péči
ložná plocha - plastová vyjímatelná transporentní vanička, rozměry vaničky min. 75x40x22cm
plynulý náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° s posilováním pružinou či plynopružinou
kolečka o průměru minimálně 60 mm
matrace
rozměr matrace dle ložné plochy lůžka
jádro matrace z PU pěny
paropropustný, voděodolný materiál potahu, bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech, potah vysoce hygienický
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | T-6102 | postýlka dětská polohovatelná, postranice, lož.plocha 800/1700 mm, vč. pasivní matrace | 4
Provedení lůžka ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010
lůžko musí být stabilní (lůžko se nesmí pohybovat nebo kroutit při pohybu pacienta v jakékoliv poloze),
jednoduše čistitelná konstrukce lůžka (bez těžko čistitelných záhybů nebo otevřených dutin), celoplastový kryt podvozku
zadavatel připouští nůžkovou, pákovou i sloupovou konstrukci lůžka,
povrch jednotlivých dílů nesmí být pórovitý nebo se škrábanci, vrypy a výčnělky, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily jeho dekontaminaci a desinfekci,
veškeré svary musejí být celistvé a hladké,
4 dílná, snadno čistitelná ložná plastová plocha, nebo kovové lamely
elektricky výškově stavitelné lůžko, vzdálenost ložné plochy od podlahy v nejnižší poloze maximálně 40 cm, vzdálenost ložné plochy od podlahy v maximální výšce minimálně 75 cm – (uvedené vzdálenosti jsou požadovány z důvodu zajištění bezpečné mobilizace, péče o pacienta a práce personálu),
elektricky polohovatelná ložná plocha - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný pomocí elektromotorů,
manuální polohovatelnost lýtkového dílu minimálně ve 3 krocích, snadno proveditelné (tj. jednou sestrou jednou rukou), nebo pomocí elektromotorů,
automatický odsun zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. 6 cm pro eliminaci tlaku a střižných sil při polohování, mechanizmus odsunu nesmí přesahovat šíři ložné plochy, nebo jinak vyčnívat (z důvodu bezpečnosti pacienta),
pacientský ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování (aktivační tlačítko), zámkem funkcí,
průměr kol min. 125 mm umožňující plynulý lehký pojezd, kola antistatická plastová s ložisky,
centrální oboustranné ovládání brzd, brzda a aretace musejí být plně použitelné a funkční v jakékoliv poloze lůžka,
v rozích lůžka ochranné prvky (např. nárazová kolečka),
úchyty na hrazdu a infuzní stojan zaručující snadné zasunutí, vysunutí a stabilní uchycení hrazdy nebo infuzního stojanu, zasunutí a vysunutí musí být schopna provést snadno a rychle samostatně jedna sestra,
odnímatelná kompaktní plastová čela s barevnou výplní (konkrétní barva bude upřesněna s vítězným účastníkem v rámci objednávky) a s aretací proti samovolnému vytažení při transportu; zasunutí a vysunutí čel musí být schopna provést snadno a rychle samostatně jedna sestra,
minimální bezpečné zatížení lůžka 200 kg,
integrované prodloužení lůžka minimálně o 15 cm, prodloužení musí být schopna provést snadno samostatně jedna sestra,
kompaktní 3/4 postranice sklopné jednodílné nebo dělené, s ochranou pacienta před pádem či zaklíněním, bez možnosti ovládání postranic pacientem (sklopení musí probíhat s minimalizací prostoru potřebného pro sklopení, zadavatel nepřipouští překlopení postranice), bezpečné odjištění, postranice musejí po nastavení do požadované polohy zůstat v pevné a stabilní poloze bez výkyvů,
svorka pro vyrovnání elektrického poteciálu
kroucený (spirálový) napájecí kabel s kvalitní a odolnou izolací proti mechanickému namáhání, desinfekcím a UV záření o délce min. 3 m od čela lůžka při natažení,
veškerá kabeláž lůžka musí být vhodně umístěna a upevněna tak, aby polohování jednotlivých dílů nemohlo vést k její deformaci, mechanickému namáhání a poškozování,
ložná plocha min. (š × d) 80 × 170 cm v základním postavení, tj. bez prodloužení
vnější rozměry lůžka max. 92 × 185 cm, z důvodu průjezdnosti a prostorového uspořádání
Pasivní antidekubitní matrace:
Matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním rizikem vzniku dekubitů (II. stupně)
Jádro matrace vyrobené ze studené pěny o hustotě min. 40 kg/m3
Zpevněné vyztužené okraje tužší pěnou
Podélný a příčný antidekubitní prořez zajišťující zónovou tuhost a dobrou ventilaci jádra
Nosnost matrace min. 200 kg
Výška matrace min. 14 cm
Rozměr matrace dle lůžka
Potah matrace pružný min. ve dvou směrech, paropropustný, omyvatelný, antialergický, antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním prostředkům, se sníženou hořlavostí, pratelný do teploty 70 °C
Potah se zipem s ochranou proti zatečení - ze dvou stran matrace
Příslušenství ke každému lůžku:
1 ks hrazdy k lůžku,
1 ks hrazdičky plastové včetně nastavitelného popruhu
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | T-6103 | postýlka dětská polohovatelná, postranice, lož.plocha 700/1400 mm, vč. pasivní matrace | 3
Pevná kovová konstrukce
Dvoudílná ložná plocha z kovových lamel s výhodou snadného čištění postýlek
Podhlavník polohovatelný pomocí hřebenu
Výrazně zvýšeny bezpečnostní prvky pro uživatele i obsluhu – zamezení propadnutí mezi napolohovaným zádovým dílem
a čelem postýlky, aretace postranic, nárazová kolečka atd.
Výsuvné kovové lakované bezpečnostní zábrany se zajištěním v libovolné poloze pomocí plynových pístnic – odjišťování
nožním pedálem mimo dosah dětí
Držáky příslušenství součástí postýlky
Kovová konstrukce lakovaná vypalovacími práškovými laky s atesty pro dětská oddělení
Látková výplň prostoru pod zádovým dílem
Nárazová kolečka v rozích postýlky
Příslušenství (hrazda, hrazdička, infuzní stojan, extenzní souprava atd.)
Možnost volby barevného odstínu kovových částí postýlky dle vzorníku RAL
Rozměr ložné plochy: 70 x 140 cm
Zdvih ložné plochy: min. 82–105 cm
Mechanické naklápění (TR/ATR): min. 12°
Maximální úhel zádového dílu: 36°
Kolečka: 100 mm, 3x brzda, 1x směrová aretace
Výšková stavitelnost zábran: pístnicí, ovládání nožními pedály (2 ks)
Nosnost: min. 80 kg
Držák příslušenství 2x / 4x
Matrace pro dětskou postýlku
Jádro ze studené pěny o hustotě min .40 kg/m3, o výšče min. 10 cm
Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech, omyvatelný, prodyšný, nepropustný, pratelný na 70 °C