## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | Porodní postele pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-6350 | postel porodní, el.polohovatelná, pojízdná | 2
Ložná plocha lůžka s matrací z omyvatelného materiálu odolného dezinfekčním prostředkům.
Šířka ložné plochy v prostoru horní části těla min. 85 cm.
Čelo lůžka u hlavy pacientky odnímatelné.
Integrované sklápěcí postranice s ovládáním jednou rukou.
Ovládací panely pro obsluhu a vlastní ovládací panel pro rodičku na obou stranách lůžka integrované do postranic.
Blokování funkce ovládání pro rodičku nastavitelné pouze obsluhou lůžka.
Elektrické nastavení výšky lůžka v rozsahu min. 60 cm (jako lůžko) až 90 cm (např. porod, transport, resuscitace) měřené od podlahy včetně matrace
Náklon pánevního dílu proti zdvihu zádového dílu. Toto nastavení ložné plochy zabraňuje posunu (sjíždění) rodičky. Oba díly elektricky ovládané.
Nastavení pozice Trendelenburg pro celou ložnou plochu lůžka.
Mechanické ovládání polohy KPR z obou stran. Ovládací prvky jsou navzájem nezávislé.
Nožní část zasunutelná pod ložnou plochu pro použití lůžka v porodní fázi.
Manévrovatelnost opěrek chodidel a lýtek, ovládané jednou rukou.
Integrovaná pomocná porodní madla sklopná pod lůžko.
Infuzní stojan výškově nastavitelný umístěný u hlavy rodičky, nezvětšující půdorys lůžka a použitelný při všech polohách lůžka.
Integrovaná nerezová nádoba s objemem min. 8 litrů
Bezpečnostní noční podsvícení.
Šířka lůžka včetně příslušenství max 99 cm
Maximální zatížení lůžka min. 215 kg pro ložnou plochu
Maximální zatížení jen nožní část 150 kg
Průměr koleček min. 15 cm
Pedál centrální brzdy všech 4 koleček na obou stranách.
Směrové kolečko a transportní madlo usnadňující jízdu s lůžkem.
Ochranné dorazové prvky na koncích lůžka.
Integrovaný záložní akumulátor s indikátorem stavu nabití.
Veškeré příslušenství lůžka jako jeho nedílná součást transportovatelná vždy spolu s lůžkem, i když není příslušenství aktuálně použito.
Napájení ze sítě 230V/50Hz.