## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | Transportní vozíky (stretchery) pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-6428 | lehátko vyšetřovací, transportní – stretcher | 4
polohovatelná ložná plocha 2 dílná ložná plocha na 2 teleskopických sloupech
výškové nastavení 60–85 cm pomocí hydraulické nožní pumpy
Trendelenburgova a reversní Trendelenburgova poloha nastavitelná +12°/ -12°
zádový díl nastavitelný od 0° do 70°, polohování pomocí plyn. pružin
ložná plocha RTG transparentní, kompatibilní pro C rameno a s držákem RTG kazety
komfortní matrace pro delší pobyt pacienta na lůžku, s voděodolným paropropustným antistatickým potahem, výška minimálně 8 cm
integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynovou pružinou, ochrana proti nechtěnému spuštění
kolečka s centrálním ovládáním brzd ze všech 4 stran, průměr minimálně 200 mm + páté centrální kolečko pro snadný transport a manipulaci,
prostor na umístění tlakové lahve O2
držáky a pozdra pro příslušenství
po stranách univerzální lišty s držáky na drobné příslušenství
Ochranné nárazové prvky v rozích(např. Kolečka)
2x integrovaný (tj. neodnímatelný) výsuvný či sklopný infuzní stojan u hlavy pacienta
integrovaná (tj.neodnímatelná) výsuvná či sklopná řídící madla
nosnost min. 250 kg
rozměry ložné plochy (matrace) 190 x 60 cm
polička na monitor, sklopná