## List1
Příloha č. 6 ZD - technické požadavky zadavatele na předmět zakázky (specifikace př.zak.)
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Přístrojové vybavení pro funkční vyšetření plic | str.1
Celotělový pletysmografický vyšetřovací systém pro stanovení statických a dynamických plicních objemů, rezistence dýchacích cest, difúzní kapacity plic (transferfaktoru) a dalších parametrů plicní mechaniky - tj. 1 ks bodypletysmograf s měřením difúzní kapacity plic a 1 ks samostatný kompatibilní spirometr
Upozornění
Pokud zadavatel použil v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní název či specifické označení, činí tak z důvoduvymezení požadavků na kompatibilitu požadovaného zařízení s ostatním vybavením zadavatele
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Základní požadavky - spirometr (slňující základní kritéria ERS/ATS akceptovaná ČPFS)
.- schopnost měřit výdech déle než 15 s
.- schopnost měřit objem větší než 8 l
,- přesnost měření ± 3% nebo ± 0,05 l
.- rozmezí průtoku 0 až 14 l/s
.- celkový odpor proudění vzduchu při průtoku 14 l/s menší než 1,5 cm H₂O/l/s (0,15 kPa/l/s)
Základní požadavky - ostatní
.- měření parametrů reproducibility vyšetření (tₑₓ, tPEF, ..)
.- měření klidové a usilovné spirometrie (VC, FVC, FEV₁, …)
.- nepřímo měřitelné statické plicní objemy (TLC, TGV, RV, …)
.- měření odporu dýchacích cest (Raw, Gaw, …)
.- měření difúzní kapacity plic (TLco, Kco, ….) jednodechovou metodou
.- měření okluzních ústních tlaků a svalové síly (MIP, MEP,Plmax, PEmax, .)
.- bronchodilatační testy
Požadavky na provedení a vybavení
.- stabilní konstrukce odolná vůči vnějším činitelům, tj. zejména dezinfekčním prostředkům
.- prosklená kabina z tvrzeného nerozbitného skla
.- bezpečnostní zavírání s možností otevření kabiny zevnitř
.- možnost komunikace s pacientem
.- bezbariérový přístup pro invalidní pacienty zabezpečný nízkou nástupní hranou a výsuvnou židlí
.- výškově nastavitelná židle a stativ se snímačem, a to i zvějšku při zavřené kabině
.- možnost dezinfekce a sterilizace snímače
.- samostatný spirometr k měření spirometrie i mimo kabinu
.- náustky s antibakteriálním filtrem kompatibilní pro všechna zařízení
.- přístrojový stůl s řídící jednotkou PC, LCD monitorem a barevnou laserovou tiskárnou
.- transportní plyn pro měření difúzní kapacity plic: metan
.- pouze jedna tlaková lahev se směsí plynu pro měření difúzní kapacity plic
.- kalibrační pumpa
Příloha č. 6 ZD - technické požadavky zadavatele na předmět zakázky (specifikace př.zak.)
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Přístrojové vybavení pro funkční vyšetření plic | str.2
Požadavky na SW vybavení
.- .software a uživatelský manuál v ČJ
.- jednotný SW se společnou databází pacientů pro všechna zařízení
.- automatická kalibrace kabiny a analyzátorů
.- automatické sledování hodnot okolních mikroklimatických podmínek (BTPS modul)
.- automatický výpočet BMI a věku pacienta
.- možnost dodatečného zadání hodnoty Hb a přepočítání Tlco
.- vyjádření naměřených parametrů v procentech náležitých hodnot
.- průběžná aktualizace náležitých hodnot včetně dolních a horních mezí normality (LLN, ULN) dle standardů ERS/ATS
.- možnost zobrazení trendů vybraných parametrů u jednotlivého pacienta v čase
.- možnost porovnání vyšetření včetně absolutního i procentuálního rozdílu naměřených hodnot a příslušných grafů (např. v rámci bronchodilatačního testu)
.- uživatelské nastavení protokolů (volitelné naměřené parametry, grafy a křivky, tisk na papír formátu A4 i A5)
.- export protokolů do formátu PDF
.- export výsledků do nemocničního informačního systému (AMIS*HD)
.- možnost napojení na stávající databázi pacientů (spirometr ZAN100)
.- možnost servisu vzdáleným přístupem
Součásti dodávky
.- doprava a umístění přístroje na místo dodání
.- kompletní instalace a uvedení přístroje do provozu
.- zaškolení obsluhy včetně ovládání SW
.- autorizace výrobce k dstribuci a servisu nabízeného zařízení
.- doklad osvědčující způsobilost dodavatele k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků (doklad o registraci dle z.č. 268/2014 Sb. u zdravotnických prostředcích)
.- doklad osvědčující způsobilost techniků dodavatele k servisním a kontrolním zásahům na zařízení
.- prohlášení o shodě
.- záruční list
.- nepřetržitá technická podpora
.- záruční bezplatný servis v trvání min. 24 měsíců, vč. BTK
Po skončení záruční doby
.- zajištění pozáručního servisu na základě uzavřené servisní smlouvy