## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Gynekologická a proktologická vyšetřovací lehátka pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-6348 | lehátko vyšetřovací, gynekologické, pojízdné, el. polohovatelné | 4
stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce křesla
podpěry nohou s integrovanou stehenní opěrou (pár)
֊ nebo podpěry typu Göppel (pár)
potah integrovaného držadla opěry nohou (pár)
antibakteriální bezešvé polstrování
odnímatelný pánevní díl
délka přípojovacího kabelu cca. 3 m
nosnost křesla min. 215 kg
vnější rozměry cca 160x75 cm
šíře ložné plochy min. 66 cm, sedací část min. 58 cm
Trendelenburg min. 20°
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu min. 58-95 cm
plně elektricky polohovatelná ložná plocha - zádový díl, pánevní díl a nožní podpěry - polohovatelné nezávisle pomocí elektromotorů
nožní ovladač
ruční ovladač
Min.4 paměťové funkce pro nastavení polohy křesla
mobilní verze - manipulační výsuvná kolečka s centrální brzdou
držák papírové rolky integrovaný v zádovém dílu šířka min. 45 cm
Výsuvná nerezová odpadní miska (objem 2,5 litru)
Boční eurolišta délka 150 mm
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | T-6348a | lehátko vyšetřovací, proktologické, pojízdné, el. polohovatelné | 1
stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce křesla
podpěry nohou s integrovanou stehenní opěrou (pár)
֊ nebo podpěry nohou typu Göppel (pár)
֊ nebo podpěry nohou typu patní opěra (pár)
potah integrovaného držadla opěry nohou (pár)
antibakteriální bezešvé polstrování
délka přípojovacího kabelu 3 m
nosnost křesla minimálně 180 kg
vnější rozměry 158x72,4 cm
šíře ložné plochy min. 68 cm, sedací části 55 cm
elektricky polohovatelná ložná plocha - výškové nastavení
úhel sklonu min -7° / +50°
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru v rozsahu min. 58 – 130 cm
elektricky sklápěný pánevní díl
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru se sklopeným pánevním dílem v rozsahu min. 80 – 110 cm
bezpečné umístění pacienta - automatická bezpečnostní zarážka se sklopeným pánevním dílem
nožní ovladač
ruční ovladač
Min.6 paměťových funkcí pro nastavení polohy křesla
podsvícený grafický displej ručního ovladače označující všechny funkce vyšetřovacího křesla
integrovaná přístrojová polička (h 340 x š 370 mm), bezpečné zatížení 10 kg
výsuvná nerezová miska cca. 350 x 325 x 65 mm (š x d x h)
integrovaná dvojzásuvka EN 60601-1
držák papírové role integrovaný v zádovém dílu do šíře cca 40 cm