## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | Novorozenecká vyhřívaná lůžka fototerapická a resuscitační pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-6100 | postýlka novorozenecká/vyhřívané lůžko s integrovanou resuscitační jednotkou, vč. pasivní matrace | 4
Lůžko umístěné na mobilním stojanu se čtyřmi brzděnými kolečky
Výškové polohování lůžka elektromotorem v rozsahu min. 20 cm
Náklon lůžka s vizuální kontrolou náklonu na obou stranách přístroje (integrovaná vodováha)
2 zásuvky otevíratelné ze dvou stran a zamykatelné
Otočná polička na příslušenství
Držák na odsávací nádobu a nádoba na odsávání
2 držáky na láhve se směsí
Madlo pro snadnou manipulaci s lůžkem
Vysouvací RTG podložka na obě strany
Integrované (v těle přístroje) polohovací vyšetřovací světlo vč. ovládání v těle přístroje
Světlo plošné s variabilní intenzitou (pokrývající celou matraci lůžka)
Horní panel se zabudovaným zářičem do těla lůžka
Bočnice uživatelsky odstranitelné pro lepší přístup k novorozenci
Integrovaný SpO2 modul s rozsahem měření min 30–100 % včetně pletysmografické křivky, tepové frekvence a trendů pro možnost zpětné kontroly
Integrovaný monitoring srdeční frekvence pomocí hrudních svodů
Integrovaná váha pro vážení novorozence v rozmezí 500-8000 g
Akustická a optická signalizace alarmů s potlačením alarmů při zahřívací fázi
Bezdotykové tišení alarmů pro eliminaci možnosti přenosu infekce
Integrovaná časomíra na displeji s upozorněním obsluhy na nutnost stanovení Apgar skóre
Regulace teploty s manuální i automatickou regulací
Provozní režim řízený teplotou novorozence dle kožního čidla, 2 ks čidel a antireflexní náplasti součástí dodávky
Zobrazení aktuálních a nastavených hodnot na centrálním displeji
Automatický test při zapnutí a během provozu
Integrovaný resuscitační modul zahrnující směšovač vzduchu a kyslíku, manometry a průtokoměry
- Možnost přednastavení režimu resuscitace
- Sekundární výstup ze směšovače plynů s nezávislou regulací průtoku
- Integrovaná odsávačka s nastavením intensity, provozní rozsah min. 0 – 140 mmHg
- Připojení vzduch/O2 z centrálního rozvodu i tlakových lahví současně, s tlakovou prioritou z centrálního rozvodu.
Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | T-6105 | lůžko pro novorozence vyhřívané (fototerapie), vč. pasivní matrace | 6
mobilní stojan se čtyřmi pojezdovými otočnými kolečky ( z toho 2 s brzdou)
vrchní výhřevný modul se 2 topnými tělesy, zabudovaným plošným osvětlením a prostorem pro instalaci fototerapie
hydraulicky polohovatelné lůžko pacienta s odklopnými plastovými bočnicemi o rozměru 650 x 800 mm
sada polic: 3 ks polohovatelné k zavěšení na stojan, 1 ks pevný pod lůžkem pacienta
polohovatelný držák infuzních roztoků
přístrojová euro lišta
modul elektronického regulátoru teploty s režimy manuální i automatické proporcionální regulace teploty, autodiagnostika,
sada bezpečnostních zvukových a světelných alarmů, 2 ks teplotní senzory
Vyhřívaná podložka pacienta s regulací teploty, rozměr 650x800 mm
Modul fototerapie - studene modre sv.tlo, neovliv.uje t.lesnou teplotu pacienta.
Programove vybaveni, autodiagnostika, počítač provoznich hodin, žívotnost min 50.000 hod
Bodový halogenový reflektor na flexibilním ramenu
Celokovový kontejner 2 zásuvky, na vrchní straně kontejneru odkládací police.
všechny režimy regulace teploty ovládány dotykovou klávesnicí
kompletní elektroinstalace pro připojení dalších přístrojů
Snadné čištění a jednoduchá obsluha.
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | T-1525 | lampa pro fototerapii, mobilní s LED světlem | 2
LED technologie
Světelné spektrum rozsah 450-465 nm
Světelný výkon 45 µW/cm²/nm
Životnost světelného zdroje min. 50 000 provozních hodin
Automatické vypnutí přístroje v případě přehrátí
Hmotnost fototerapie bez stojanu do 6 kg
Ozařovaná plocha min. 500x300 mm
Mobilní výškově nastavitelný stojan
Fototerapie snadno uživatelsky oddělitelné od stojanu
Příslušenství: 12ks chráničů očí pro novorozence
příkon max. 80 W
úroveň hluku max. 25 dB