Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah  +/- 10 % , pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. jeho diagnostické nebo terapeutické využití.

Všeobecné požadavky:

Stacionární skiagrafické RTG zařízení se stropním závěsem s nepřímou digitalizací pro snímkování ležících, sedících a stojících pacientů včetně čtecího zařízení CR kazet a diagnostické stanice.

| Zadavatelem stanovené parametry | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo nesplňuje (N)“ |
| --- | --- |
| Stropní závěs |  |
| Stropní teleskopický závěs s RTG zářičem s vertikální motorizací. |  |
| Vertikální pohyb min. v rozsahu 160 cm. |  |
| Automatické sledování a nastavování vzájemné pozice detektoru a RTG zářiče (AutoTracking) pro stůl i vertigraf ve vertikálním směru. |  |
| Antikolizní systém – bez nutnosti přítomnosti obsluhy v ovladovně. |  |
| Délka kolejnic v podélném směru (v ose stolu) přibližně 450 cm a délka kolejnic v příčném směru (k ose stolu) přibližně 300 cm. |  |
| Ovládací panel s informativním displejem. |  |
| Stacionární vyšetřovací stůl |  |
| Bucky stůl, vyjímatelná clona s fokusovanou mřížkou s SID 100 cm |  |
| Úložná deska plovoucí ve 4 směrech, umožňující celotělové vyšetření |  |
| Podélný pohyb stolu min. +/- 50cm |  |
| Příčný pohyb stolu min. +/- 12cm |  |
| Motorizované nastavení výšky desky v rozsahu min. 56,5 – 85 cm |  |
| Nosnost stolu min. 250 kg (minimální zatížení v každé poloze stolu) |  |
| Automatické řízení expozice (AEC) |  |
| Elektromagnetické brzdy |  |
| Vertigraf |  |
| Motorický výškový posun vertigrafu |  |
| Nejkratší vzdálenost středu detektoru od podlahy max. 41,2 cm |  |
| Nejdelší vzdálenost středu detektoru od podlahy min. 180 cm |  |
| Sklopný min. v rozsahu -20° až +90° |  |
| Držáky pro úchop pacienta |  |
| Elektromagnetické brzdy |  |
| Vyjímatelná clona s fokusovanou mřížkou s SID 150 cm |  |
| Automatické řízení expozice (AEC) |  |
| RTG generátor |  |
| Výkon RTG generátoru min. 50 kW |  |
| Rozsah napětí min. 40 – 150 kV |  |
| Minimální rozsah mAs 0,1 - 500 |  |
| Rozsah proudu min. 10 - 600 mA |  |
| Nastavení expozičních parametrů manuálně nebo automaticky, orgánová automatika. |  |
| Možnost uživatelského přednastavení anatomických programů. |  |
| RTG zářič |  |
| S rotační anodou a dvěma ohnisky max. 0,6 mm / 1,2 mm. |  |
| Tepelná kapacita anody min. 300 kHU |  |
| Rotace rentgenky min. ±180° okolo vertikální osy |  |
| Rotace rentgenky min. ± 130° okolo horizontální osy |  |
| Elektromagnetická aretace pohybu rentgenky |  |
| Manuální kolimátor, přídavná filtrace |  |
| Otáčení kolimátoru ± 90° |  |
| Světelný či laserový zaměřovač |  |
| DAP metr |  |
| Čtecí zařízení pro CR kazety |  |
| Podpora kazet formátů 18x24 cm, 24x30cm, 35x43 cm |  |
| Identifikace kazet. |  |
| Prostorové rozlišení kazet 5pixel/mm a 10 pixel/mm pro všechny formáty kazet. |  |
| Výstup dat min. 12 bit/pixel |  |
| Výkon min. 40 kazet /hod při velikosti kazety 35x43 cm a rozlišení 10 pixel/mm. |  |
| Automatické mazání kazety po přečtení. |  |
| Mazání kazety bez čtení. |  |
| V rámci dodávky jsou CR kazety o velikostech: - 2ks 18x24 cm - 2ks 24x30 cm - 2ks 35x43cm |  |
| Akviziční stanice ke čtecímu zařízení |  |
| LCD monitor min. 19“ |  |
| Klávesnice a optická myš pro ovládání stanice |  |
| Operační paměť RAM min. 4GB |  |
| Interní kapacita pro uložení min. 5000 snímků v plné kvalitě |  |
| CD/DVD mechanika |  |
| Napájecí záložní zdroj UPS |  |
| Možnost manuálního zadávaní pacientských dat a editace pacientských dat přijatých z Worklistu |  |
| Studie musí obsahovat: název nemocnice, datum a čas akvizice, měřítko, hodnoty kontrastu, jasu, anatomický pohled, expoziční parametry (kV, mAs), popisky operátora, ID a jméno pacienta |  |
| Standardní software pro úpravu obrazu (změna jasu a kontrastu, zoom, inverze snímku, posuv, rotace, výřez, výběr anatomického pohledu, měření úhlů a vzdáleností, anotace – popisky, atd. |  |
| Pokročilé funkce zpracování obrazu: kontrastně vyvážený obraz v celé ploše, automatická optimalizace parametrů zobrazení na monitoru atd. |  |
| Nástroje pro měření |  |
| Rozhraní DICOM 3.0 v min. rozsahu Storage, Storage Commitment, Modality Worklist, MPPS, Print, Dose Report. |  |
| Připojení do NIS/RIS, PACS zadavatele – konektivita Ethernet, rychlost min. 1Gbps. |  |
| Automatické odesílání snímků do PACS po expozici |  |
| Záznam expozičních parametrů a jejich odeslání do PACS spolu se snímkem (hodnoty těchto veličin budou obsaženy v hlavičce DICOM souboru snímku v podobě příslušných DICOM tagů). |  |
| K dodávce bude přiloženo CD s dokumentací „DICOM Conformance Statements“. |  |
| Popisovací diagnostická stanice |  |
| HW stanice s dostatečným výkonem pro účel použití: - min. čtyřjádrový procesor, - min. 8 GB RAM DDR4, - 1x SSD min. 100GB pro instalaci OS, - 2x HDD min. 500GB v RAID 1 určené pro nepřetržitý provoz, - DVD±RW mechanika, - USB klávesnice podsvícená (pro lepší viditelnost v tmavé místnosti), laserová myš vč. podložky, - odhlučněná skříň se zdrojem min. 400W s certifikací 80 PLUS, - záložní zdroj napájení min. 900VA, min. 4x výstup zálohovaný baterií, 4x přepěťová ochrana, - speciální medicínská grafická karta pro připojení diagnostických monitorů, 2x výstup min. 10bit, min. 2GB RAM, konektory DisplayPort nebo DVI DualLink (preference typu doporučeného výrobcem diagnostických monitorů). |  |
| Náhledový monitor pro NIS (1ks): - LCD monitor min. 19“, poměr stran 3:4, s LED podsvícením, - min. 250cd/m2 a 1000:1 |  |
| Pár diagnostických LCD monitorů (1ks): - certifikované jako zdravotnický prostředek - monitory určené výrobcem pro diagnostiku v radiologii, - orientace monitorů možná horizontálně i vertikálně, - úhlopříčka min. 21“, poměr stran 3:4, rozlišení min. 1500x2000 (min. 3MPix), - kalibrovaná svítivost bílé barvy 400cd/m2 případně vyšší, - kontrast min. 1400:1, - maximální pozorovací úhel v horizontálním i vertikálním směru min. 170 stupňů, - bitová hloubka pro odstíny šedi min. 10bit, - monitory kalibrovány podle DICOM GSDF, - konektory DisplayPort, DVI DualLink, USB, - podsvícení LED, - stabilizace podsvitu obrazovky, - senzor pro průběžnou kontrolu kvality zobrazení, - nástroje pro kontrolu a kalibraci poklesu a stálosti jasu. |  |
| Software diagnostické stanice: - Windows 10 Professional*, - kompatibilita dodané stanice se stávajícím prohlížečem PACS zadavatele (OR-CZ s.r.o.) – SW prohlížeče a jeho instalaci zajistí zadavatel, - diagnostická stanice je odemčená pro instalaci dalšího software používaného zadavatelem, např. NIS/RIS apod. |  |
| Další příslušenství |  |
| Dorozumívací obousměrné akustické zařízení mezi vyšetřovnou a ovladovnou (Interkom). |  |
| Držák pro uchycení volného detektoru ke stolu (horizontální projekce) |  |
| Kotevní prvky, rámy, rozvody od rozvaděče, jističe |  |

*	Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.