## Spotřební koš
Příloha č. 3 Zadávací dokumentace:
SPOTŘEBNÍ KOŠ (Položkový seznam)
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE:
Obchodní firma / název: |  | [doplní dodavatel]
sídlo: |  | [doplní dodavatel]
IČ / DIČ: |  | [doplní dodavatel] / [doplní dodavatel]
zástupce: |  | [doplní dodavatel]
Číslo položky | Název požadované položky | Technické parametry a užitné vlastnosti - bližší specifikace | Obchodní název (uváděný v katalogu dodavatele) | Nabídková cena (v Kč bez DPH) | Sazba DPH (procentuelní) | Nabídková cena (v Kč vč. DPH)
1.1 | Elektricky polohovatelné lůžko | • Lůžko nové, nikoliv použité nebo repasované; • Čtyřdílný polohovatelný rošt v provedení z kovových lamel pro snadnou údržbu; • Barevné provedení lůžka Světlý DUB; • Rozměr ložné plochy 200x90 cm (pro matrace 200x90 cm); • Samostatně brzditelná kolečka min. průměru 100 mm; • Vnější rozměry lůžka max. 210 x 110 cm; • Elektrické nastavení výšky, elektrické nastavení zádového dílu a stehenního dílu; • Výška zdvihu lůžka 30–80 cm +/- 5%; • Elektricky nastavitelná poloha Trendelenburg s náklonem min. 15°; • Elektricky nastavitelná poloha Antitrendelenburg s náklonem min. 18°; • Provedení konstrukce čel lůžka z masivního dřeva; • Dělené postranice v poměru 40/60; • Provedení postranic z masivního dřeva, konstrukce ocelová, nikoliv hliníková; • Prostor mezi postranicemi minimálně 4cm; • Sklopný – výkyvný mechanismus postranic, nikoliv teleskopický pomocí zasunutí a nikoli pomocí odklopení; • Možnost prodloužení lůžka o min. 20 cm; • Maximální provozní zatížení min. 210 kg; • Garance dodání náhradních dílů min 10 let; • Cena včetně dopravy, montáže a zaškolení personálu. |  | 0 | 21% | 0
1.2 | Antidekubitní matrace | • Rozměry matrace 200x90 cm • Vhodné pro 4. stupeň dekubitů dle EPUAP – nutno doložit ověření z nezávislé certifikační agentury (např. Berlin Cert); • Snížení tlaku na tkáň u modelového 80 kg ležícího pacienta pod 15 mm Hg, při maximálně hmotnosti ležícího nesmí přesáhnout 20 mm Hg; • Vhodné pro použití při terapii bolesti; • Materiál se zvýšenou paropropustností pro regulaci mikroklimatu; • Vhodné pro pacienty až o 150 Kg; • Třívrstvé provedení; • Provedení z HR pěny o objemové hmotnosti 50 kg/m3; • Vyztužení boků matrace pro stabilizaci sedu pacienta; • Pružný PU potah (min 170g/m2); • Voděodolný potah min 1850 mm vodního sloupce; • Prodyšný potah; • Potah pratelný na 95 °C. |  | 0 | 21% | 0
Nabídková cena za jedno elektricky polohovatelné lůžko vč. antidekubitní matrace (v Kč bez DPH) |  |  |  | 0
DPH |  |  |  | 0
Nabídková cena za jedno elektricky polohovatelné lůžko vč. antidekubitní matrace (v Kč vč. DPH) |  |  |  | 0
Upozornění: Pokud je výše uveden název výrobku či výrobce příznačný pro určitého dodavatele, je to z důvodu obecné povědomosti o tomto produktu (výrobku) ke srovnání požadovaných vlastností a užitné hodnoty (ve významu tzv. benchmarkingu). Dle ustanovení čl. 4 odst. 3 Směrnice č. 3 Rady Královéhradeckého kraje zadavatel připouští jiné obdobné řešení vyhovující požadavkům na plnění předmětu zadávané veřejné zakázky s dodržením zásady nediskriminace. Dále ve smyslu ustanovení § 89 dost. 6 ZZVZ se má za to, že se jedná pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu, kdy dodavatel (účastník) je oprávněn v nabídce uvést u každého takového odkazu i jiné, kvalitativně a technicky obdobné (rovnocenné) řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.