## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Lůžka včetně matrací a nočních stolků pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-6015 | standardní elektricky stavitelná lůžka pro pacienty, vč. pasivní matrace | 172
Provedení lůžka ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010
lůžko musí být stabilní (lůžko se nesmí pohybovat nebo kroutit při pohybu pacienta v jakékoliv poloze),
jednoduše čistitelná konstrukce lůžka (bez těžko čistitelných záhybů nebo otevřených dutin), celoplastový kryt podvozku, nebo řešení viz DI č. 1, dotaz č. 1.
zadavatel připouští nůžkovou, pákovou i sloupovou konstrukci lůžka,
povrch jednotlivých dílů nesmí být pórovitý nebo se škrábanci, vrypy a výčnělky, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily jeho dekontaminaci a desinfekci,
veškeré svary musejí být celistvé a hladké,
4 dílná, snadno čistitelná ložná plastová plocha, nebo kovové lamely
elektricky výškově stavitelné lůžko, vzdálenost ložné plochy od podlahy v nejnižší poloze maximálně 40 cm, vzdálenost ložné plochy od podlahy v maximální výšce minimálně 75 cm – (uvedené vzdálenosti jsou požadovány z důvodu zajištění bezpečné mobilizace, péče o pacienta a práce personálu),
elektricky polohovatelná ložná plocha - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný pomocí elektromotorů,
manuální polohovatelnost lýtkového dílu minimálně ve 3 krocích, snadno proveditelné (tj. jednou sestrou jednou rukou), nebo pomocí elektromotorů,
automatický odsun zádového dílu min. 10 cm a stehenního dílu min. 6 cm pro eliminaci tlaku a střižných sil při polohování, mechanizmus odsunu nesmí přesahovat šíři ložné plochy, nebo jinak vyčnívat (z důvodu bezpečnosti pacienta),
možnost elektricky nastavitelné Antitrendelenburgovy/Trendelenburg 15° polohy pro včasnou vertikalizaci/mobilizaci pacienta,
pacientský ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování (aktivační tlačítko), zámkem funkcí,
průměr kol min. 150 mm umožňující plynulý lehký pojezd, kola antistatická plastová s ložisky,
centrální oboustranné ovládání brzd, brzda a aretace musejí být plně použitelné a funkční v jakékoliv poloze lůžka,
v rozích lůžka ochranné prvky (např. nárazová kolečka),
úchyty na hrazdu a infuzní stojan zaručující snadné zasunutí, vysunutí a stabilní uchycení hrazdy nebo infuzního stojanu, zasunutí a vysunutí musí být schopna provést snadno a rychle samostatně jedna sestra,
odnímatelná kompaktní plastová čela s barevnou výplní (konkrétní barva bude upřesněna s vítězným účastníkem v rámci objednávky) a s aretací proti samovolnému vytažení při transportu; zasunutí a vysunutí čel musí být schopna provést snadno a rychle samostatně jedna sestra,
minimální bezpečné zatížení lůžka 220 kg,
integrované prodloužení lůžka minimálně o 15 cm, prodloužení musí být schopna provést snadno samostatně jedna sestra,
kompaktní 3/4 postranice sklopné jednodílné nebo dělené, s ochranou pacienta před pádem či zaklíněním, bez možnosti ovládání postranic pacientem (sklopení musí probíhat s minimalizací prostoru potřebného pro sklopení, zadavatel nepřipouští překlopení postranice), bezpečné odjištění, postranice musejí po nastavení do požadované polohy zůstat v pevné a stabilní poloze bez výkyvů,
manuální a mechanické pohotovostní spuštění zádového dílu pro kardiopulmonální resuscitaci (CPR) musí být proveditelné snadno a rychle jednou sestrou, CPR musí jít použít v jakékoliv výšce ložné plochy, CPR dostupné z obou stran lůžka
vestavěná záložní baterie pro ovládání lůžka,
oboustranné univerzální lišty na příslušenství,
svorka pro vyrovnání elektrického poteciálu
kroucený (spirálový) napájecí kabel s kvalitní a odolnou izolací proti mechanickému namáhání, desinfekcím a UV záření o délce min. 3 m od čela lůžka při natažení,
veškerá kabeláž lůžka musí být vhodně umístěna a upevněna tak, aby polohování jednotlivých dílů nemohlo vést k její deformaci, mechanickému namáhání a poškozování,
napájení 230 – 240 V/ 50-60Hz.
Rozměry:
ložná plocha min. (š × d) 85 × 200 cm v základním postavení, tj. bez prodloužení
vnější rozměry lůžka max. 99 × 223 cm, z důvodu průjezdnosti a prostorového uspořádání
Pasivní antidekubitní matrace:
Matrace vhodná pro ochranu uživatelů se středním rizikem vzniku dekubitů (II. stupně)
Jádro matrace vyrobené ze studené pěny o hustotě min. 40 kg/m3
Zpevněné vyztužené okraje tužší pěnou, nebo řešení viz DI č. 1, dotaz č. 2.
Podélný a příčný antidekubitní prořez zajišťující zónovou tuhost a dobrou ventilaci jádra
Nosnost matrace min. 200 kg
Výška matrace min. 14 cm
Rozměr matrace dle lůžka
Potah matrace pružný min. ve dvou směrech, paropropustný, omyvatelný, antialergický, antibakteriální, odolný běžným dezinfekčním prostředkům, se sníženou hořlavostí, pratelný do teploty 70 °C
Potah se zipem s ochranou proti zatečení - ze dvou stran matrace
Příslušenství ke každému lůžku:
1 ks hrazdy k lůžku,
1 ks hrazdičky plastové včetně nastavitelného popruhu,
Příslušenství ke 64 ks lůžek na oddělení chirurgie
64 ks infuzní stojan nasazovací do držáku hrazdy (možnost výměny stran)
lišta se 4 ks pohyblivých háčků na obě strany lůžka (128 ks)
15 ks přenosný kovový držák na berle
25 ks přenosný držák močové lahve
2 ks fixační systém
10 ks závěsný držák skleněné infuzní láhve
6 ks poliček nebo jiného zařízení k upevněí mobilního monitoru na jakékoliv lůžko na standardním pokoji
Příslušenství ke 32 ks lůžek na oddělení ortopedie
16 ks extenční nerezová souprava
4 ks držák monitoru
32 ks držák na berle
32 ks infuzní nerezové stojany
32 ks teplotka plastová A5
32 ks držák podložní mísa
16 ks držák nádoby na močovou lahev
64 ks držák urologických sáčků na moč 4 háčky
Příslušenství ke 23 ks lůžek pro dětské oddělení
3 x držák na infuzi teleskopický
2 x infuzní stojan pojízdný
3 x držák nádoby na moč
8 x polička na monitor
3 x stolek sklopný na čelo lůžka
3 x držák urologických sáčků
1 x sada fixačních pásů
5 x stolek sklopný na čelo lůžka
hrazdy a hrazdičky na všechna lůžka
Příslušenství ke 22+2 ks lůžek na porodnici
ke všem lůžkům teleskopický infuzní stojan
5 ks držáků na močový sáček
5 ks poliček na psaní na čelo
hrazdy a hrazdičky na všechny lůžka
Příslušenství ke 25 ks lůžek na gynekologii
ke všem lůžkům teleskopický infuzní stojan
5 ks držáků na močový sáček
5 ks poliček na psaní na čelo
hrazdy a hrazdičky na všechny lůžka
Příslušenství ke 4 ks lůžek na dospávací pokoj gynekologie
4 ks teleskopických infuzních stojanů
4 ks poliček na psaní na čelo postele
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | T-6015a | standardní elektricky stavitelná lůžka pro pacienty, vyšší nosnost, vč. pasivní matrace | 4
lůžko musí být stabilní (lůžko se nesmí pohybovat nebo kroutit při pohybu pacienta v jakékoliv poloze),
jednoduše čistitelná konstrukce lůžka (bez těžko čistitelných záhybů nebo otevřených dutin),
zadavatel připouští sloupovou i pákovou konstrukci lůžka,
povrch jednotlivých dílů nesmí být pórovitý nebo se škrábanci, vrypy a výčnělky, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily jeho dekontaminaci a desinfekci,
veškeré svary musejí být celistvé a hladké,
elektrický Trendelenburg a Antitrendelenburg minimálně +/- 14°,
kompaktní 3/4 postranice sklopné jednodílné nebo dělené, s ochranou pacienta před pádem či zaklíněním, bez možnosti ovládání postranic pacientem umýstěné pod úrovní ložné ploch (sklopení musí probíhat s minimalizací prostoru potřebného pro sklopení, zadavatel nepřipouští překlopení postranice), bezpečné odjištění, postranice musejí po nastavení do požadované polohy zůstat v pevné a stabilní poloze bez výkyvů,
výškově stavitelné lůžko elektricky, vzdálenost ložné plochy od podlahy v rozsahu minimálně 40-75 cm pro bezpečnou mobilizaci a péči o pacienta a práci personálu,
bezpečné pracovní zatížení minimálně 250 kg, hmotnost pacienta minimálně 215kg,
plně elektromotorické polohování jednotlivých dílů ložné plochy (elektromotorické nastavení výšky minimálně zádového a stehenního dílu),
polohování lýtkového dílu ložné plochy pomocí min. dvou hřebenů snadno proveditelné (tj. jednou sestrou jednou rukou), nebo pomocí elektromotorů,
čtyřdílná ložná plocha, díly ložné plochy plastové/HPL/kovové, kompaktní,
autoregrese zádového a nožního dílu pro eliminaci tlaku a střižných sil při polohování pacienta, mechanizmus odsunu nesmí přesahovat šíři ložné plochy, nebo jinak vyčnívat (z důvodu bezpečnosti pacienta),
manuální a mechanické pohotovostní spuštění zádového dílu pro kardiopulmonální resuscitaci (CPR) musí být proveditelné snadno a rychle jednou sestrou, CPR musí jít použít v jakékoliv výšce ložné plochy,
sesterský panel musí být opatřen ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a předprogramovanými důležitými polohami (min. RES, TR a aTR),
úchyty na hrazdu a infuzní stojan zaručující snadné zasunutí, vysunutí a stabilní uchycení hrazdy nebo infuzního stojanu, zasunutí a vysunutí musí být schopna provést snadno a rychle samostatně jedna sestra,
odnímatelná kompaktní plastová čela s barevnou výplní (konkrétní barva bude upřesněna s vítězným účastníkem v rámci každé objednávky\) a s aretací proti samovolnému vytažení při transportu; zasunutí a vysunutí čel musí být schopna provést snadno a rychle samostatně jedna sestra,
manuální integrované prodloužení/zkrácení ložné plochy o min. 15 cm umožňující přizpůsobit délku ložné plochy výšce pacienta, prodloužení/zkrácení musí být schopna provést snadno samostatně jedna sestra, nebo pomocí jednoho elektromotoru,
kroucený (spirálový) napájecí kabel s kvalitní a odolnou izolací proti mechanickému namáhání, desinfekcím a UV záření o délce min. 3m od čela lůžka při natažení,
veškerá kabeláž lůžka musí být vhodně umístěna a upevněna tak, aby polohování jednotlivých dílů nemohlo vést k její deformaci, mechanickému namáhání a poškozování,
napájení 230 – 240 V/ 50-60Hz,
eurolišta s univerzálními háčky po bocích lůžka,
nosná kolečka antistatická plastová o průměru minimálně 150 mm s brzdou,
minimálně 4 nárazová kolečka v rozích lůžka,
páté centrální kolečko pro jednodušší transport a ovládání společně s centrálním ovládáním brzd hlavních koleček (nožní dvouramennou překlopnou pákou nebo nožní pákou po celé šířce lůžka)
Rozměry:
ložná plocha min. (š × d) 85 × 200 cm.
Příslušenství ke každému lůžku:
1 ks zesílená hrazda k lůžku,
1 ks plastová hrazdička včetně popruhu s navijákem,
1 ks lakovaný závěsný košík,
1 ks sklopná polička,
vestavěná záložní baterie
1 ks infuzní stojan nasazovací do držáku hrazdy (možnost výměn stran)
Pasivní antidekubitní matrace:
Jádro matrace/spodní vrstva ze studené pěny o hustotě min. 38 kg/m3,
Vrchní vrstva matrace z pěny o min. hustotě 50 kg/m3, o výšče min. 5 cm
Vrstvy matrace spojeny tvarováním (bez lepení) - pro lepší provzdušnění matrace a redukci střižných sil vznikajících při polohování
Matrace rodělena do min. 7 anatomických zón
Pro pacienty se středním až vyšším rizikem vzniku dekubitů (II – III stupně)
Potah snadno snímatelný – zip do L s ochranou proti průsaku nečistot do jádra (okapnička)
Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech, omyvatelný, prodyšný, nepropustný, pratelný na 70°C
Rozměr matrace dle lůžka, výška matrace min. 14 cm
Nosnost matrace min. 200 kg
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | T-6018 | lůžko el.polohovatelné pro intezivní péči, vč. pasivní matrace | 13
Shoda lůžka s normou EN 60601-2-52 v platném znění
Lůžko pro vyšší intenzivní péči:
lůžko musí být stabilní (lůžko se nesmí pohybovat nebo kroutit při pohybu pacienta v jakékoliv poloze),
jednoduše čistitelná konstrukce lůžka (bez těžko čistitelných záhybů nebo otevřených dutin), nebo kryt podvozku
zadavatel připouští sloupovou konstrukci lůžka,
povrch jednotlivých dílů nesmí být pórovitý nebo se škrábanci, vrypy a výčnělky, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily jeho dekontaminaci a desinfekci,
veškeré svary musejí být celistvé a hladké,
elektrický Trendelenburg a Antitrendelenburg minimálně +/- 12°,
oboustranný laterální náklon minimálně +/- 15°
integrovaný vážící systém umožňující vážení pacienta v jakékoli poloze s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta,
alarm opuštění lůžka pacientem,
pracovní vážitelnost integrované váhy min. 230 kg,
zvýšená výška postranic min. 44 cm nad povrchem ložné plochy, s ochranou pacienta před pádem či zaklíněním, postranice dělené, postranice musejí po nastavení do požadované polohy zůstat v pevné a stabilní poloze bez výkyvů,
výškově stavitelné lůžko elektricky, vzdálenost ložné plochy od podlahy v rozsahu minimálně 44 - 75cm pro bezpečnou mobilizaci a péči o pacienta a práci personálu,
bezpečné pracovní zatížení minimálně 250 kg, maximální hmotnost pacienta minimálně 185 kg,
elektromotorické polohování jednotlivých dílů ložné plochy (elektromotorické nastavení výšky minimálně zádového a stehenního dílu),
polohování lýtkového dílu ložné plochy pomocí min. dvou hřebenů, snadno proveditelné (tj. jednou sestrou jednou rukou), nebo pomocí elektromotorů,
čtyřdílná ložná plocha, díly ložné plochy plastové/HPL, kompaktní, přizpůsobené pro rentgenování klasickým RTG přístrojem, C ramenem bez omezení hrudníku až k pánvi,
autoregrese zádového a nožního dílu pro eliminaci tlaku a střižných sil při polohování pacienta, mechanizmus odsunu nesmí přesahovat šíři ložné plochy, nebo jinak vyčnívat (z důvodu bezpečnosti pacienta),
manuální a mechanické pohotovostní spuštění zádového dílu pro kardiopulmonální resuscitaci (CPR) musí být proveditelné snadno a rychle jednou sestrou, CPR musí jít použít v jakékoliv výšce ložné plochy,
centrální sesterský panel s ovládáním všech funkcí a vážícího systému, musí být opatřen ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a předprogramovanými důležitými polohami (min. RES, TR, aTR a kardiacké křeslo),
pacientský ovládací panel s možností blokace,
úchyty na hrazdu a infuzní stojan zaručující snadné zasunutí, vysunutí a stabilní uchycení hrazdy nebo infuzního stojanu, zasunutí a vysunutí musí být schopna provést snadno a rychle samostatně jedna sestra,
2odnímatelná kompaktní plastová čela s aretací proti samovolnému vytažení při transportu; zasunutí a vysunutí čel musí být schopna provést snadno a rychle samostatně jedna sestra,
manuální integrované prodloužení/zkrácení ložné plochy min. 20 cm umožňující přizpůsobit délku ložné plochy výšce pacienta, prodloužení/zkrácení musí být schopna provést snadno samostatně jedna sestra, nebo pomocí elektromotoru,
kroucený (spirálový) napájecí kabel s kvalitní a odolnou izolací proti mechanickému namáhání, desinfekcím a UV záření délce min. 3m od čela lůžka při natažení,
veškerá kabeláž lůžka musí být vhodně umístěna a upevněna tak, aby polohování jednotlivých dílů nemohlo vést k její deformaci, mechanickému namáhání a poškozování,
napájení 230 – 240 V/ 50-60Hz,
eurolišta s univerzálními háčky po bocích lůžka,
nosná kolečka antistatická plastová o průměru minimálně 150 mm s brzdou a aretací, brzda a aretace musejí být plně použitelné a funkční v jakékoliv poloze lůžka,
minimálně 4 nárazová kolečka v rozích lůžka,
páté centrální kolečko pro jednodušší transport a ovládání společně s centrálním ovládáním brzd hlavních koleček (nožní dvouramennou překlopnou pákou nebo nožní pákou po celé šířce lůžka),
Příslušenství ke každému lůžku:
1 ks hrazda k lůžku,
1 ks plastová hrazdička včetně popruhu s navijákem,
1 ks lakovaný závěsný košík,
1 ks sklopná polička,
vestavěná záložní baterie
Rozměr:
ložná plocha min. (š × d) 90 x 200 cm.
Pasivní antidekubitní matrace:
Jádro matrace/spodní vrstva ze studené pěny o hustotě min. 38kg/m3,
Vrchní vrstva matrace z pěny o min. hustotě 50 kg/m3, o výšče min. 5cm
Vrstvy matrace spojeny tvarováním (bez lepení) - pro lepší provzdušnění matrace a redukci střižných sil vznikajících při polohování
Pro pacienty se středním až vyšším rizikem vzniku dekubitů (II – III stupně)
Potah snadno snímatelný – zip minimálně do L s ochranou proti průsaku nečistot do jádra (okapnička)
Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech, omyvatelný, prodyšný, nepropustný, pratelný na 70 °C
Rozměr matrace dle lůžka, výška matrace min. 14 cm
Nosnost matrace min. 200 kg
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
4 | T-6020 | lůžko resuscitační, vč. pasivní matrace | 4
shoda lůžka s normou EN 60601-2-52 v platném znění
lůžko musí být stabilní (lůžko se nesmí pohybovat nebo kroutit při pohybu pacienta v jakékoliv poloze),
jednoduše čistitelná konstrukce lůžka (bez těžko čistitelných záhybů nebo otevřených dutin), nebo kryt podvozku
zadavatel připouští sloupovou konstrukci lůžka,
povrch jednotlivých dílů nesmí být pórovitý nebo se škrábanci, vrypy a výčnělky, které by komplikovaly nebo zcela znemožnily jeho dekontaminaci a desinfekci,
veškeré svary musejí být celistvé a hladké,
integrovaný vážící systém umožňující vážení pacienta v jakékoli poloze s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta,
alarm opuštění lůžka pacientem,
pracovní vážitelnost integrované váhy min. 250 kg,
oboustranný laterální náklon minimálně +/- 30° s možností laterálního polohování v automatickém (kontinuálním) režimu s programovatelnými časy a úhly pro prevenci a podporu léčby dekubitů, plicních komplikací,
integrovaný ukazatel náklonu v postranicích,
elektrický Trendelenburg a Antitrendelenburg minimálně +/- 12°,
zvýšená výška postranic min. 44 cm nad povrchem ložné plochy, s ochranou pacienta před pádem či zaklíněním, postranice dělené, postranice musejí po nastavení do požadované polohy zůstat v pevné a stabilní poloze bez výkyvů,
výškově stavitelné lůžko elektricky, vzdálenost ložné plochy od podlahy v rozsahu min. 44 – 78cm pro bezpečnou mobilizaci a péči o pacienta a práci personálu,
bezpečné pracovní zatížení minimálně 250 kg, maximální hmotnost pacienta min. 230 kg,
plně elektromotorické polohování všech dílů ložné plochy,
čtyřdílná ložná plocha, díly ložné plochy plastové/HPL, kompaktní, přizpůsobené pro rentgenování klasickým RTG přístrojem, C ramenem bez omezení hrudníku až k pánvi,
konstrukce lůžka přizpůsobena pro snadnou a důkladnou každodenní očistu,
autoregrese zádového a nožního dílu pro eliminaci tlaku a střižných sil při polohování pacienta, mechanizmus odsunu nesmí přesahovat šíři ložné plochy, nebo jinak vyčnívat (z důvodu bezpečnosti pacienta),
manuální a mechanické pohotovostní spuštění zádového dílu pro kardiopulmonální resuscitaci (CPR) musí být proveditelné snadno a rychle jednou sestrou, CPR musí jít použít v jakékoliv výšce ložné plochy,
centrální sesterský panel s ovládáním všech programovatelných funkcí a vážícího systému, musí být opatřen ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a předprogramovanými důležitými polohami (min. RES, TR, aTR a kardiacké křeslo),
integrované ovladače v postranicích z vnější (pacientský) i vnitřní strany (sesterský)
nožní pedál - z každé strany lůžka jeden (min. laterální náklon pravý, laterální náklon levý, vyšetřovací poloha, polohování ložné plochy nahoru, polohování ložné plochy dolů + aktivace pedálu)
úchyty na hrazdu a infuzní stojan zaručující snadné zasunutí, vysunutí a stabilní uchycení hrazdy nebo infuzního stojanu, zasunutí a vysunutí musí být schopna provést snadno a rychle samostatně jedna sestra,
odnímatelná kompaktní plastová čela s aretací proti samovolnému vytažení při transportu; zasunutí a vysunutí čel musí být schopna provést snadno a rychle samostatně jedna sestra,
integrované prodloužení/zkrácení ložné plochy min. 20 cm umožňující přizpůsobit délku ložné plochy výšce pacienta, pomocí elektromotoru,
kroucený (spirálový) napájecí kabel s kvalitní a odolnou izolací proti mechanickému namáhání, desinfekcím a UV záření o délce min. 3m od čela lůžka při natažení,
veškerá kabeláž lůžka musí být vhodně umístěna a upevněna tak, aby polohování jednotlivých dílů nemohlo vést k její deformaci, mechanickému namáhání a poškozování,
napájení 230 – 240 V/ 50-60Hz,
eurolišta s univerzálními háčky po bocích lůžka,
nosná kolečka antistatická plastová o průměru minimálně 150 mm s brzdou a aretací, brzda a aretace musejí být plně použitelné a funkční v jakékoliv poloze lůžka,
minimálně 4 nárazová kolečka v rozích lůžka,
páté centrální kolečko pro jednodušší transport a ovládání společně s centrálním ovládáním brzd hlavních koleček (nožní dvouramennou překlopnou pákou nebo nožní pákou po celé šířce lůžka),
Příslušenství ke každému lůžku:
1 ks hrazda k lůžku,
1 ks plastová hrazdička včetně popruhu s navijákem,
1 ks lakovaný závěsný košík,
1 ks sklopná polička,
vestavěná záložní baterie
Rozměr:
ložná plocha min. (š × d) 90 x 200 cm.
Pasivní antidekubitní matrace:
Jádro matrace/spodní vrstva ze studené pěny o hustotě min. 38 kg/m3,
Vrchní vrstva matrace z pěny o min. hustotě 50 kg/m3, o výšče min. 5 cm
Vrstvy matrace spojeny tvarováním (bez lepení) - pro lepší provzdušnění matrace a redukci střižných sil vznikajících při polohování
Pro pacienty se středním až vyšším rizikem vzniku dekubitů (II – III stupně)
Potah snadno snímatelný – zip do minimálně dvou stran s ochranou proti průsaku nečistot do jádra (okapnička)
Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech, omyvatelný, prodyšný, nepropustný, pratelný na 70 °C
Rozměr matrace dle lůžka, výška matrace min. 14 cm
Nosnost matrace min. 200 kg
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
5 | T-6201 | stolek noční s jídelní deskou pojízdný | 190
Oboustranné kovové provedení
Provedení stolku zásuvka, nika, dvířka, prostor pro obuv
Plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice
Jídelní deska vybavena oboustranným náklonem s aretací ve 3 pozicích
Odkládací deska se zvýšeným okrajem z ABS plastu/HPL po celém obvodu
Jídelní deska celoplastová se zvýšeným okrajem
Zásuvka s pojistkou proti vypadnutí
Plastová vložka zásuvky z ABS
Uvnitř stolku prostor pro nápojovou PET lahev
Prostor pro obuv ve spodní části stolku (pod dvířky) přístupný z čela stolku – polička
Dvojitá plastová brzditelná kolečka o průměru minimálně 65 mm
Uzamykatelná dvířka
Držák ručníku
Korpus stolku bílý (stejná barva jako lůžka)
Barevné provedení zásuvky a dvířek dle požadavku zadavatele
Možnost volby barevného provedení zásuvky a dvířek
Rozměry (Š x H x V) min. 57 x 50 x 84 cm, u veškerých rozměrů je povolena tolerance +/- 10 cmRozměry (Š x H x V) min. 57 x 50 x 84 cm, u veškerých rozměrů je povolena tolerance +/- 10 cmRozměry (Š x H x V) min. 57 x 50 x 84 cm, u veškerých rozměrů je povolena tolerance +/- 10 cmRozměry (Š x H x V) min. 57 x 50 x 84 cm, u veškerých rozměrů je povolena tolerance +/- 10 cmRozměry (Š x H x V) min. 57 x 50 x 84 cm, u veškerých rozměrů je povolena tolerance +/- 10 cm
Rozměr jídelní desky min. 55 x 35 cm
Zdvih jídelní desky min. 25 cm
Nosnost jídelní desky min. 5 kg
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
6 | T-6215a | matrace antidekubitní aktivní (JIP/ARO) | 6
Aktivní matrace pro velmi vysoké riziko vzniku dekubitu I-IV. stupeň léčby dekubitu
Celová matrace s úchyty na kostru lůžka
Automatický systém - ideální nastavení matrace bez nutnosti znalosti váhy a dekubitu pacienta
Protiskluzová úprava
Nastavitelný komfort pacienta
Potah snímatelný na zip
min. 20 odnímatelných cel
Statický a dynamický režim
Režim maximálního ztuhnutí matrace
Režim posazení pacienta
CPR ventil
Transportní mód bez kompresoru
Světelná kontrolka tlaku a servisu
Akustický alarm výpadku proudu
Zámek kompresoru matrace
Nosnost matrace minimálně 200 kg
Rozměr matrace 200 x 90 cm
Výška matrace max. 23 cm
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
7 | T-6215b | matrace antidekubitní aktivní (ortopedie) | 4
pro vysoké riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až III.stupně
režimy minimálně: dynamický (terapeutický), statický (pro vyšetření, zavádění katetrů, apod.) s bezpečnostním automatickým návratem do dynamického režimu, režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci, apod.)
možnost nastavení tlaku dle váhy pacienta
možnost transportu pacienta (udržení tlaku bez kompresoru)
uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujích zapadání pacienta mezi cely při polohování
struktura matrace s různou velikostí/konstrukcí cel minimálně ve 3 zónách (hlava, tělo, paty)
nejkratší nastavitelná perioda dynamického režimu maximálně 20 minut
možnost rychlého vypuštění pro KPR
nosnost minimálně 200 kg
alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti
zip, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra
plná tvarová a rozměrová kompatibilita s lůžky, výška maximálně 20 cm
samonosný systém k použití přímo na ložnou plochu lůžka, snadná mobilita a skladování