## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | Vyšetřovací lehátka pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-6301 | lehátko pevné | 8
stabilní kovová konstrukce
2 dílné provedení
manuálně plně stavitelná podpěrka hlavy
kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem
vrchní část lehátka čalouněná s umyvatelným a nehořlavým povrchem
konstrukce i čalounění ze zdravotně nezávadného, lehce
omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu
pro snadnou manipulaci osazen brzděnými kolečky o pr. alespoň 70 mm
nosnost alespoň 200 kg
možnost výběru barvy koženky dle vzorníku výrobce
držák papírové role
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | T-6302 | lehátko vyšetřovací 2-dílné vč. držáku papírové role | 13
stabilní kovová konstrukce
2 dílné provedení
manuálně plně stavitelná podpěrka hlavy
elektropohonem stavitelná výška min. 60-80 cm
možnost ovládání ručním ovladačem nebo nožním ovladačem
kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem
vrchní část lehátka čalouněná s umyvatelným a nehořlavým povrchem
konstrukce i čalounění ze zdravotně nezávadného, lehce
omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu
pro snadnou manipulaci osazen brzděnými kolečky o pr. alespoň 70 mm
nosnost alespoň 180 kg
možnost výběru barvy koženky dle vzorníku výrobce
držák papírové role
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | T-6303 | lehátko pro Vojtovu metodu vč. držáku papírové role | 1
stabilní kovová konstrukce
elektropohonem stavitelná výška
možnost ovládání ručním ovladačem nebo nožním ovladačem
kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem
vrchní část lehátka čalouněná s umyvatelným a nehořlavým povrchem
konstrukce i čalounění ze zdravotně nezávadného, lehce
omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu
pro snadnou manipulaci osazen brzděnými kolečky o pr. alespoň 70 mm
nosnost alespoň 150 kg
možnost výběru barvy koženky dle vzorníku výrobce
držák papírové role