Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje III

Dílčí část C) Lůžka pro specializovaná lůžková pracoviště

Městská nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem	počet

Polohovací lůžka pro chirurgickou JIP	4

Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu	4

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Resuscitační lůžko polohovací pro ARO	5

Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu pro ARO	5

Vyplachovače podložních mís pro JIP a ARO	2

Polohovací lůžka pro JIP interního oddělení	7

Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu pro JIP	7

Oblastní nemocnice Náchod a.s., lokalita Jaroměř

Lůžka pro LDN, nosnost 150 kg 	18

Lůžka pro LDN, nosnost 200 kg	2

Noční stolek pro LDN	20

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Lůžko pro standardní péči (21ks neurologie, 20ks onkologie, 10ks interna)	51

Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu	51

Pacientský stolek k lůžku s jídelní deskou	51

Polohovací lůžka pro chirurgickou JIP – Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem – 4 ks

Městská nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| --- | --- | --- |
| Velmi stabilní a jednoduše čistitelný podvozek lůžka, nejlépe sloupový. |  |  |
| Zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40 - 75 cm, |  |  |
| Čtyřdílná ložná plocha nejlépe 200x85 cm, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem, |  |  |
| Možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 15° a Antitrendeleburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru, |  |  |
| Autoregrese zádového dílů minimálně 10 cm, |  |  |
| Možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu (CPR), |  |  |
| Odnímatelná čela, nejlépe celoplastová s barevnou výplní v různých dekorech, |  |  |
| Integrované dělené odklopné postranice s integrovanými oboustrannými ovladači s ochranou proti nechtěnému spuštění polohování, tvořící ochranou bariéru po celé délce ložné plochy, mezery mezi postranicemi a čely a mezi jednotlivými díly postranic navzájem musí být menší než cca 60 mm, |  |  |
| Nosník hlavového čela pevně spojen s podvozkem zajišťující stabilní umístění příslušenství, |  |  |
| Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, vyšetřovací poloha. |  |  |
| Integrované prodloužení lůžka minimálně o 10 cm, |  |  |
| Kolečka s centrálním ovládáním brzd prům. nejlépe 150 mm, |  |  |
| Univerzální držáky na drobné příslušenství, |  |  |
| Držáky na infuzní stojan, hrazdu a extenční systém, |  |  |
| Ochranná kolečka v rozích lůžka, |  |  |
| Zálohová baterie s integrovaným dobíjením a vlastní autodiagnostikou životnosti |  |  |
| Potenciálové propojení, |  |  |
| Polička na lůžkoviny s držákem na sesterský ovladač, |  |  |
| Plastová polička na psaní, |  |  |
| Úchyty pro fixační pásy, |  |  |
| Nosnost minimálně 200 kg, |  |  |
| 1 x infuzní tyč – teleskopická, s redukcí, upevnění v ložné ploše, chromovaná, 4 háčky, |  |  |
| 1 x lakovaná hrazda + rukojeť na hrazdu, |  |  |
| 1 x držák sáčku na moč, |  |  |
| 1 x koš na bažanta, |  |  |

Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu 4 kusy

Městská nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| --- | --- | --- |
| Jádro ze studené PUR pěny, min. hustota 43 kg/m3 zajišťující zónovou tuhost alespoň ve 3 zónách, |  |  |
| Po celém povrchu jádra vrstva min. 20 mm viskoelastické pěny, min. hustota 50kg/m3, |  |  |
| zpevněné okraje jádra tužší pěnou, min. hustota 40kg/m3, |  |  |
| Potah snadno snímatelný - nejlépe zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný (min. 2000 mm vodního sloupce), spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - nejlépe kontinuálně svařované, |  |  |
| Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech, |  |  |
| Pro pacienty se středním až vysokým rizikem vzniku dekubitů (Norton 20-13), tlak převyšující 32mmHg max. na 2% plochy matrace, |  |  |
| Rozměr dle lůžka, tl. nejlépe 12 cm |  |  |

| Polohovací lůžka, včetně příslušenství a nočních stolků - ON Trutnov a.s. – 51 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21 ks - neurologie, 20 ks onkologické oddělení, 10 ks interní oddělení ON Trutnov a.s. |  |  |
| Minimální technické požadavky |  |  |
| Lůžko pro standardní péči |  |  |
| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| bezpečnost lůžka - bezvýhradná shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění |  |  |
| stabilní konstrukce lůžka, ložná plocha minimálně 200x85cm |  |  |
| nosnost minimálně 230kg |  |  |
| zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-70 cm pro bezpečnou práci personálu a bezpečnou mobilizaci pacienta |  |  |
| čtyřdílná ložná plocha z kompaktních snadno odnímatelných segmentů, minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů |  |  |
| zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil (prevenci dekubitů) |  |  |
| integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm, bezpečná a dobře dostupná aretace |  |  |
| náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci a mobilizaci pacienta |  |  |
| mechanické rychlospuštění zádového dílu (KPR) |  |  |
| kompaktní plastová odnímatelná čela s aretací (zámky) proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů |  |  |
| jednodílné nebo dělené sklopné postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním, bezpečná a dobře dostupná aretace v horní části postranic |  |  |
| centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a s přednaprogramovanými důležitými polohami, minimálně resuscitační poloha KPR, ortopnoické (kardiacké) křeslo, Trendelenburgova poloha, případně další |  |  |
| konektorem snadno odpojitelný pacientský ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování |  |  |
| kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm |  |  |
| oboustranně univerzální lišty a držáky na příslušenství na bocích lůžka |  |  |
| ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka |  |  |
| svod elektrického potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel |  |  |
| matrace: |  |  |
| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| pasivní antidekubitní matrace, jádro matrace ze studené PUR pěny o hustotě minimálně 40kg/m3, na povrchu jádra antidekubitní prořez v podélném i příčném směru, potah snímatelný se zipem s okapničkou, paropropustný, voděodolný, materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech, rozměr matrace dle ložné plochy lůžka, výška 14 cm |  |  |
| příslušenství: |  |  |
| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| hrazda s výškově stavitelnou rukojetí |  |  |
| infuzní stojan výškově stavitelný - chrom (nerez) |  |  |
| Pacientský stolek k lůžku s jídelní deskou |  |  |
| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| pojízdný, oboustranný stolek k lůžku |  |  |
| stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD!) |  |  |
| odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami zamezujícími pádu položených předmětů |  |  |
| integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání |  |  |
| kolečka o průměru minimálně 70mm, minimálně dvě kolečka brzditelná |  |  |
| provedení stolku – nahoře zásuvka, uprostřed nika, dole skříňka s dvířky |  |  |
| stolek dobře čistitelný, vyjímatelná vložka zásuvky a polička skříňky |  |  |
| držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku |  |  |
| design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky |  |  |

Polohovací lůžka pro ARO – Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – 5ks

Technická specifikace lůžka pro Rychnov nad Kněžnou - ARO

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| --- | --- | --- |
| Lůžko musí splňovat normu ČSN EN 60601-2-52 |  |  |
| stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka |  |  |
| bezpečná pracovní zátěž minimálně 230 kg |  |  |
| zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm |  |  |
| čtyřdílná ložná plocha - zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný pomocí elektromotorů |  |  |
| ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střižných sil při polohování |  |  |
| integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm, pomocí elektromotoru |  |  |
| laterální náklon +/- 30° pomocí elektromotoru, |  |  |
| Vážící systém s uložením naměřených parametrů do paměti, měření absolutní hmotnosti a přírustků či úbytků váhy pacienta na druhém displeji |  |  |
| náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 10° pomocí elektromotoru |  |  |
| snímání C ramenem |  |  |
| mechanické spouštění zádového dílu (CPR) |  |  |
| odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení |  |  |
| integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění, blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici |  |  |
| výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 45cm nad ložnou plochou |  |  |
| sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,…) |  |  |
| v postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování |  |  |
| dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm, univerzální lišty a držáky na příslušenství |  |  |
| držáky na infúzní stojan a hrazdu |  |  |
| ochranná kolečka v rozích lůžka |  |  |
| zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti |  |  |
| potenciálové propojení |  |  |
| příslušenství: |  |  |
| sada fixačních klínů pro laterální náklon |  |  |
| držák hadic ventilátoru pro laterální náklon |  |  |
| infuzní stojan |  |  |
| držák kyslíkové lahve |  |  |

Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu 5 kusů

Rychnov nad Kněžnou - ARO

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| --- | --- | --- |
| Jádro ze studené PUR pěny, min. hustota 43 kg/m3 zajišťující zónovou tuhost alespoň ve 3 zónách, |  |  |
| Po celém povrchu jádra vrstva min. 20 mm viskoelastické pěny, min. hustota 50kg/m3, |  |  |
| zpevněné okraje jádra tužší pěnou, min. hustota 40kg/m3, |  |  |
| Potah snadno snímatelný - nejlépe zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný (min. 2000 mm vodního sloupce), spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - nejlépe kontinuálně svařované, |  |  |
| Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech, |  |  |
| Pro pacienty se středním až vysokým rizikem vzniku dekubitů (Norton 20-13), tlak převyšující 32mmHg max. na 2% plochy matrace, |  |  |
| Rozměr dle lůžka, tl.nejlépe 12 cm |  |  |

Polohovací lůžka s příslušenstvím, včetně nočních stolků, pro LDN Jaroměř – ON Náchod a.s. – 20 ks

Lůžka pro LDN Jaroměř 18 kusů

LDN Jaroměř

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| --- | --- | --- |
| Výškový zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru v rozmezí 40 – 80 cm |  |  |
| Kolečka průměr min. 100 mm, brzděná, se směrovou aretací |  |  |
| Ložná plocha s výplní kovovými lamelami |  |  |
| Dezén čel bude imitace dřeva, přesný odstín bude upřesněn před realizací |  |  |
| Zádový díl bez polohování podhlavníku |  |  |
| Polohování zádové části pomocí elektromotoru |  |  |
| Polohování lýtkové části mechanicky |  |  |
| Zábrany |  |  |
| Barevný odstín kovové konstrukce bude upřesněn před výrobou |  |  |
| Ochranná kolečka v rozích lůžka |  |  |
| Hrazda s brázdičkou |  |  |
| Držák na močovou láhev 10 kusů |  |  |
| Rozměry lůžka 90 x 200 cm |  |  |
| Nosnost lůžka min. 150 kg |  |  |

Lůžka pro LDN Jaroměř 2 kusy

LDN Jaroměř

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| --- | --- | --- |
| Výškový zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru v rozmezí 40 – 80 cm |  |  |
| Kolečka průměr min. 100 mm, brzděná, se směrovou aretací |  |  |
| Ložná plocha s výplní kovovými lamelami |  |  |
| Dezén čel bude imitace dřeva, přesný odstín bude upřesněn před realizací |  |  |
| Zádový díl bez polohování podhlavníku |  |  |
| Polohování zádové části pomocí elektromotoru |  |  |
| Polohování lýtkové části mechanicky |  |  |
| Zábrany |  |  |
| Barevný odstín kovové konstrukce bude upřesněn před výrobou |  |  |
| Ochranná kolečka v rozích lůžka |  |  |
| Hrazda s brázdičkou |  |  |
| Držák na močovou láhev 10 kusů |  |  |
| Rozměry lůžka 90 x 200 cm |  |  |
| Nosnost lůžka min. 200 kg |  |  |

Noční stolek pro LDN Jaroměř 20 kusů

LDN Jaroměř

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| --- | --- | --- |
| Jídelní deska bude z materiálu ABS s plynulým výškovým nastavením pomocí pístnice s náklonem a s aretací ve 3 pozicích |  |  |
| Oboustranné dřevěné provedení |  |  |
| Stolky budou vybaveny držákem na ručníky |  |  |
| Kovové části stolku budou opatřeny práškovými vypalovacími barvami |  |  |
| Ve spodní části stolku bude dřevěný nebo drátěný prostor na boty |  |  |
| Zásuvky a dvířka budou opatřena madly |  |  |
| Brzděná kolečka o průměru min 60 mm |  |  |
| Zásuvky budou mít plastovou vložku |  |  |
| Dezén bude upřesněn před výrobou |  |  |

Vyplachovač podložních mís - 2 kusy

JIP interna Rychnov nad Kněžnou			1 kus

ARO Rychnov nad Kněžnou			1 kus

Podrobnější specifikace:

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| --- | --- | --- |
| Přístroje musí mít elektrický ohřev, připojitelný na síť 220 V, |  |  |
| Mycí komora musí mít velikost na min. 1 podložní mísu a 1 urinální láhev, |  |  |
| Podložní mísy a urinální láhve se musí vyprazdňovat automaticky, |  |  |
| Přístroje musí mít vlastní vyvíječe páry, |  |  |
| Umývané nádoby se musí umývat jak na vnitřních, tak na vnějších površích, |  |  |
| Materiály použité na výrobu vyplachovače, příslušenství a nosičů mís musí být vyrobeny z materiálů, které snášejí chemické, mechanické a tepelné namáhání, |  |  |
| Všechny části, které přicházejí do styku s vodou, párou nebo chemií musí být vyrobeny ze antikorozních materiálů, |  |  |
| Vnější povrchy musí být snadno čistitelné, |  |  |
| Mycí prostředek musí být dávkován automatiky, |  |  |
| Ověření procesu prováděné tepelné desinfekce musí být provedeno jedním ze způsobu uvedeným v normě ČSN EN ISO 15883 – 1 bod.5.11.4, |  |  |
| Indikace teploty v komoře musí být analogická nebo digitální, |  |  |
| Přístroje musí vizuálně indikovat fázi procesu, která byla v provozním cyklu dosažena, |  |  |
| Přístroje musí mít programování cyklů, |  |  |
| Přístroje musí mít indikaci pro bezpečné otevření dvířek, |  |  |
| Možnost použití přístrojů i na mytí jiných nádob |  |  |

Polohovací lůžka pro JIP interní - Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – 7 ks

JIP v Rychnově nad Kněžnou

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| --- | --- | --- |
| velmi stabilní a jednoduše čistitelný podvozek lůžka, nejlépe sloupový. |  |  |
| Zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40 - 75 cm, |  |  |
| Čtyřdílná ložná plocha nejlépe 200x85 cm, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem, |  |  |
| Možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 15° a Antitrendeleburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru, |  |  |
| Autoregrese zádového dílů minimálně 10 cm, |  |  |
| Možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu (CPR), |  |  |
| Odnímatelná čela, nejlépe celoplastová s barevnou výplní v různých dekorech, |  |  |
| Integrované dělené odklopné postranice s integrovanými oboustrannými ovladači s ochranou proti nechtěnému spuštění polohování, tvořící ochranou bariéru po celé délce ložné plochy, mezery mezi postranicemi a čely a mezi jednotlivými díly postranic navzájem musí být menší než cca 60 mm, |  |  |
| Nosník hlavového čela pevně spojen s podvozkem zajišťující stabilní umístění příslušenství, |  |  |
| Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, vyšetřovací poloha. |  |  |
| Integrované prodloužení lůžka minimálně o 10 cm, |  |  |
| Kolečka s centrálním ovládáním brzd prům. nejlépe 150 mm, |  |  |
| Univerzální držáky na drobné příslušenství, |  |  |
| Držáky na infuzní stojan, hrazdu a extenční systém, |  |  |
| Ochranná kolečka v rozích lůžka, |  |  |
| Zálohová baterie s integrovaným dobíjením a vlastní autodiagnostikou životnosti |  |  |
| Potenciálové propojení, |  |  |
| Polička na lůžkoviny s držákem na sesterský ovladač, |  |  |
| Plastová polička na psaní, |  |  |
| Úchyty pro fixační pásy, |  |  |
| Nosnost minimálně 200 kg, |  |  |
| 1 x infuzní tyč – teleskopická, s redukcí, upevnění v ložné ploše, chromovaná, 4 háčky, |  |  |
| 1 x lakovaná hrazda + rukojeť na hrazdu, |  |  |
| 1 x držák sáčku na moč, |  |  |
| 1 x koš na bažanta |  |  |

Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu 7 kusů

JIP v Rychnově nad Kněžnou

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| --- | --- | --- |
| Jádro ze studené PUR pěny, min. hustota 43 kg/m3 zajišťující zónovou tuhost alespoň ve 3 zónách, |  |  |
| Po celém povrchu jádra vrstva min. 20 mm viskoelastické pěny, min. hustota 50kg/m3, |  |  |
| zpevněné okraje jádra tužší pěnou, min. hustota 40kg/m3, |  |  |
| Potah snadno snímatelný - nejlépe zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný (min. 2000 mm vodního sloupce), spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - nejlépe kontinuálně svařované, |  |  |
| Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech, |  |  |
| Pro pacienty se středním až vysokým rizikem vzniku dekubitů (Norton 20-13), tlak převyšující 32mmHg max. na 2% plochy matrace, |  |  |
| Rozměr dle lůžka, tl. nejlépe 12 cm |  |  |