# Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje III

## Dílčí část C) Lůžka pro specializovaná lůžková pracoviště

### Městská nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem	počet

Polohovací lůžka pro chirurgickou JIP	4

Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu	4

### Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Resuscitační lůžko polohovací pro ARO	5

Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu pro ARO	5

Vyplachovače podložních mís pro JIP a ARO	2

Polohovací lůžka pro JIP interního oddělení	7

Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu pro JIP	7

### Oblastní nemocnice Náchod a.s., lokalita Jaroměř

Lůžka pro LDN, nosnost 150 kg 	18

Lůžka pro LDN, nosnost 200 kg	2

Noční stolek pro LDN	20

### Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Lůžko pro standardní péči (21ks neurologie, 20ks onkologie, 10ks interna)	51

Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu	51

Pacientský stolek k lůžku s jídelní deskou	51

# Polohovací lůžka pro chirurgickou JIP – Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem – 4 ks

# Městská nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| --- | --- | --- |
| Velmi stabilní a jednoduše čistitelný podvozek lůžka, nejlépe sloupový. |  |  |
| - Zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40 - 75 cm, |  |  |
| - Čtyřdílná ložná plocha nejlépe 200x85 cm, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem, |  |  |
| - Možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 15° a Antitrendeleburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru, |  |  |
| - Autoregrese zádového dílů minimálně 10 cm, |  |  |
| - Možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu (CPR), |  |  |
| - Odnímatelná čela, nejlépe celoplastová s barevnou výplní v různých dekorech, |  |  |
| - Integrované dělené odklopné postranice s integrovanými oboustrannými ovladači s ochranou proti nechtěnému spuštění polohování, tvořící ochranou bariéru po celé délce ložné plochy, mezery mezi postranicemi a čely a mezi jednotlivými díly postranic navzájem musí být menší než cca 60 mm, |  |  |
| - Nosník hlavového čela pevně spojen s podvozkem zajišťující stabilní umístění příslušenství, |  |  |
| - Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, vyšetřovací poloha. |  |  |
| - Integrované prodloužení lůžka minimálně o 10 cm, |  |  |
| - Kolečka s centrálním ovládáním brzd prům. nejlépe 150 mm, |  |  |
| - Univerzální držáky na drobné příslušenství, |  |  |
| - Držáky na infuzní stojan, hrazdu a extenční systém, |  |  |
| - Ochranná kolečka v rozích lůžka, |  |  |
| - Zálohová baterie s integrovaným dobíjením a vlastní autodiagnostikou životnosti |  |  |
| - Potenciálové propojení, |  |  |
| - Polička na lůžkoviny s držákem na sesterský ovladač, |  |  |
| - Plastová polička na psaní, |  |  |
| - Úchyty pro fixační pásy, |  |  |
| - Nosnost minimálně 200 kg, |  |  |
| - 1 x infuzní tyč – teleskopická, s redukcí, upevnění v ložné ploše, chromovaná, 4 háčky, |  |  |
| - 1 x lakovaná hrazda + rukojeť na hrazdu, |  |  |
| - 1 x držák sáčku na moč, |  |  |
| - 1 x koš na bažanta, |  |  |

# Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu 4 kusy

# Městská nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| --- | --- | --- |
| - Jádro ze studené PUR pěny, min. hustota 43 kg/m3 zajišťující zónovou tuhost alespoň ve 3 zónách, |  |  |
| - Po celém povrchu jádra vrstva min. 20 mm viskoelastické pěny, min. hustota 50kg/m3, |  |  |
| - zpevněné okraje jádra tužší pěnou, min. hustota 40kg/m3, |  |  |
| - Potah snadno snímatelný - nejlépe zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný (min. 2000 mm vodního sloupce), spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - nejlépe kontinuálně svařované, |  |  |
| - Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech, |  |  |
| - Pro pacienty se středním až vysokým rizikem vzniku dekubitů (Norton 20-13), tlak převyšující 32mmHg max. na 2% plochy matrace, |  |  |
| - Rozměr dle lůžka, tl. nejlépe 12 cm |  |  |

| Polohovací lůžka, včetně příslušenství a nočních stolků - ON Trutnov a.s. – 51 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21 ks - neurologie, 20 ks onkologické oddělení, 10 ks interní oddělení ON Trutnov a.s. |  |  |
| Minimální technické požadavky |  |  |
| Lůžko pro standardní péči |  |  |
| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| bezpečnost lůžka - bezvýhradná shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění |  |  |
| stabilní konstrukce lůžka, ložná plocha minimálně 200x85cm |  |  |
| nosnost minimálně 230kg |  |  |
| zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-70 cm pro bezpečnou práci personálu a bezpečnou mobilizaci pacienta |  |  |
| čtyřdílná ložná plocha z kompaktních snadno odnímatelných segmentů, minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů |  |  |
| zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil (prevenci dekubitů) |  |  |
| integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm, bezpečná a dobře dostupná aretace |  |  |
| náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci a mobilizaci pacienta |  |  |
| mechanické rychlospuštění zádového dílu (KPR) |  |  |
| kompaktní plastová odnímatelná čela s aretací (zámky) proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru barevných dekorů |  |  |
| jednodílné nebo dělené sklopné postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním, bezpečná a dobře dostupná aretace v horní části postranic |  |  |
| centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a s přednaprogramovanými důležitými polohami, minimálně resuscitační poloha KPR, ortopnoické (kardiacké) křeslo, Trendelenburgova poloha, případně další |  |  |
| konektorem snadno odpojitelný pacientský ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování |  |  |
| kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm |  |  |
| oboustranně univerzální lišty a držáky na příslušenství na bocích lůžka |  |  |
| ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka |  |  |
| svod elektrického potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel |  |  |
| matrace: |  |  |
| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| pasivní antidekubitní matrace, jádro matrace ze studené PUR pěny o hustotě minimálně 40kg/m3, na povrchu jádra antidekubitní prořez v podélném i příčném směru, potah snímatelný se zipem s okapničkou, paropropustný, voděodolný, materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný v obou směrech, rozměr matrace dle ložné plochy lůžka, výška 14 cm |  |  |
| příslušenství: |  |  |
| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| hrazda s výškově stavitelnou rukojetí |  |  |
| infuzní stojan výškově stavitelný - chrom (nerez) |  |  |
| Pacientský stolek k lůžku s jídelní deskou |  |  |
| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| pojízdný, oboustranný stolek k lůžku |  |  |
| stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD!) |  |  |
| odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami zamezujícími pádu položených předmětů |  |  |
| integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání |  |  |
| kolečka o průměru minimálně 70mm, minimálně dvě kolečka brzditelná |  |  |
| provedení stolku – nahoře zásuvka, uprostřed nika, dole skříňka s dvířky |  |  |
| stolek dobře čistitelný, vyjímatelná vložka zásuvky a polička skříňky |  |  |
| držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku |  |  |
| design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky |  |  |

Polohovací lůžka pro ARO – Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – 5ks

Technická specifikace lůžka pro Rychnov nad Kněžnou - ARO

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| --- | --- | --- |
| Lůžko musí splňovat normu ČSN EN 60601-2-52 |  |  |
| stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka |  |  |
| bezpečná pracovní zátěž minimálně 230 kg |  |  |
| zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm |  |  |
| čtyřdílná ložná plocha - zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný pomocí elektromotorů |  |  |
| ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střižných sil při polohování |  |  |
| integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm, pomocí elektromotoru |  |  |
| laterální náklon +/- 30° pomocí elektromotoru, |  |  |
| Vážící systém s uložením naměřených parametrů do paměti, měření absolutní hmotnosti a přírustků či úbytků váhy pacienta na druhém displeji |  |  |
| náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 10° pomocí elektromotoru |  |  |
| snímání C ramenem |  |  |
| mechanické spouštění zádového dílu (CPR) |  |  |
| odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení |  |  |
| integrované dělené sklopné postranice s ochranou proti nechtěnému spuštění, blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici |  |  |
| výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 45cm nad ložnou plochou |  |  |
| sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,…) |  |  |
| v postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování |  |  |
| dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm, univerzální lišty a držáky na příslušenství |  |  |
| držáky na infúzní stojan a hrazdu |  |  |
| ochranná kolečka v rozích lůžka |  |  |
| zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti |  |  |
| potenciálové propojení |  |  |
| příslušenství: |  |  |
| sada fixačních klínů pro laterální náklon |  |  |
| držák hadic ventilátoru pro laterální náklon |  |  |
| infuzní stojan |  |  |
| držák kyslíkové lahve |  |  |

Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu 5 kusů

Rychnov nad Kněžnou - ARO

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| --- | --- | --- |
| Jádro ze studené PUR pěny, min. hustota 43 kg/m3 zajišťující zónovou tuhost alespoň ve 3 zónách, |  |  |
| Po celém povrchu jádra vrstva min. 20 mm viskoelastické pěny, min. hustota 50kg/m3, |  |  |
| zpevněné okraje jádra tužší pěnou, min. hustota 40kg/m3, |  |  |
| Potah snadno snímatelný - nejlépe zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný (min. 2000 mm vodního sloupce), spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - nejlépe kontinuálně svařované, |  |  |
| Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech, |  |  |
| Pro pacienty se středním až vysokým rizikem vzniku dekubitů (Norton 20-13), tlak převyšující 32mmHg max. na 2% plochy matrace, |  |  |
| Rozměr dle lůžka, tl.nejlépe 12 cm |  |  |

Polohovací lůžka s příslušenstvím, včetně nočních stolků, pro LDN Jaroměř – ON Náchod a.s. – 20 ks

Lůžka pro LDN Jaroměř 18 kusů

LDN Jaroměř

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| --- | --- | --- |
| Výškový zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru v rozmezí 40 – 80 cm |  |  |
| Kolečka průměr min. 100 mm, brzděná, se směrovou aretací |  |  |
| Ložná plocha s výplní kovovými lamelami |  |  |
| Dezén čel bude imitace dřeva, přesný odstín bude upřesněn před realizací |  |  |
| Zádový díl bez polohování podhlavníku |  |  |
| Polohování zádové části pomocí elektromotoru |  |  |
| Polohování lýtkové části mechanicky |  |  |
| Zábrany |  |  |
| Barevný odstín kovové konstrukce bude upřesněn před výrobou |  |  |
| Ochranná kolečka v rozích lůžka |  |  |
| Hrazda s brázdičkou |  |  |
| Držák na močovou láhev 10 kusů |  |  |
| Rozměry lůžka 90 x 200 cm |  |  |
| Nosnost lůžka min. 150 kg |  |  |

Lůžka pro LDN Jaroměř 2 kusy

LDN Jaroměř

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| --- | --- | --- |
| Výškový zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru v rozmezí 40 – 80 cm |  |  |
| Kolečka průměr min. 100 mm, brzděná, se směrovou aretací |  |  |
| Ložná plocha s výplní kovovými lamelami |  |  |
| Dezén čel bude imitace dřeva, přesný odstín bude upřesněn před realizací |  |  |
| Zádový díl bez polohování podhlavníku |  |  |
| Polohování zádové části pomocí elektromotoru |  |  |
| Polohování lýtkové části mechanicky |  |  |
| Zábrany |  |  |
| Barevný odstín kovové konstrukce bude upřesněn před výrobou |  |  |
| Ochranná kolečka v rozích lůžka |  |  |
| Hrazda s brázdičkou |  |  |
| Držák na močovou láhev 10 kusů |  |  |
| Rozměry lůžka 90 x 200 cm |  |  |
| Nosnost lůžka min. 200 kg |  |  |

Noční stolek pro LDN Jaroměř 20 kusů

LDN Jaroměř

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| --- | --- | --- |
| Jídelní deska bude z materiálu ABS s plynulým výškovým nastavením pomocí pístnice s náklonem a s aretací ve 3 pozicích |  |  |
| Oboustranné dřevěné provedení |  |  |
| Stolky budou vybaveny držákem na ručníky |  |  |
| Kovové části stolku budou opatřeny práškovými vypalovacími barvami |  |  |
| Ve spodní části stolku bude dřevěný nebo drátěný prostor na boty |  |  |
| Zásuvky a dvířka budou opatřena madly |  |  |
| Brzděná kolečka o průměru min 60 mm |  |  |
| Zásuvky budou mít plastovou vložku |  |  |
| Dezén bude upřesněn před výrobou |  |  |

Vyplachovač podložních mís - 2 kusy

JIP interna Rychnov nad Kněžnou			1 kus

ARO Rychnov nad Kněžnou			1 kus

Podrobnější specifikace:

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| --- | --- | --- |
| Přístroje musí mít elektrický ohřev, připojitelný na síť 220 V, |  |  |
| Mycí komora musí mít velikost na min. 1 podložní mísu a 1 urinální láhev, |  |  |
| Podložní mísy a urinální láhve se musí vyprazdňovat automaticky, |  |  |
| Přístroje musí mít vlastní vyvíječe páry, |  |  |
| Umývané nádoby se musí umývat jak na vnitřních, tak na vnějších površích, |  |  |
| Materiály použité na výrobu vyplachovače, příslušenství a nosičů mís musí být vyrobeny z materiálů, které snášejí chemické, mechanické a tepelné namáhání, |  |  |
| Všechny části, které přicházejí do styku s vodou, párou nebo chemií musí být vyrobeny ze antikorozních materiálů, |  |  |
| Vnější povrchy musí být snadno čistitelné, |  |  |
| Mycí prostředek musí být dávkován automatiky, |  |  |
| Ověření procesu prováděné tepelné desinfekce musí být provedeno jedním ze způsobu uvedeným v normě ČSN EN ISO 15883 – 1 bod.5.11.4, |  |  |
| Indikace teploty v komoře musí být analogická nebo digitální, |  |  |
| Přístroje musí vizuálně indikovat fázi procesu, která byla v provozním cyklu dosažena, |  |  |
| Přístroje musí mít programování cyklů, |  |  |
| Přístroje musí mít indikaci pro bezpečné otevření dvířek, |  |  |
| Možnost použití přístrojů i na mytí jiných nádob |  |  |

Polohovací lůžka pro JIP interní - Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – 7 ks

JIP v Rychnově nad Kněžnou

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| --- | --- | --- |
| velmi stabilní a jednoduše čistitelný podvozek lůžka, nejlépe sloupový. |  |  |
| Zdvih lůžka pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40 - 75 cm, |  |  |
| Čtyřdílná ložná plocha nejlépe 200x85 cm, zádový a stehenní díl ovládaný elektromotorem, |  |  |
| Možnost náklonu do Trendelenburgovy polohy min. 15° a Antitrendeleburgovy polohy min. 15° pomocí elektromotoru, |  |  |
| Autoregrese zádového dílů minimálně 10 cm, |  |  |
| Možnost mechanického rychlospuštění zádového dílu (CPR), |  |  |
| Odnímatelná čela, nejlépe celoplastová s barevnou výplní v různých dekorech, |  |  |
| Integrované dělené odklopné postranice s integrovanými oboustrannými ovladači s ochranou proti nechtěnému spuštění polohování, tvořící ochranou bariéru po celé délce ložné plochy, mezery mezi postranicemi a čely a mezi jednotlivými díly postranic navzájem musí být menší než cca 60 mm, |  |  |
| Nosník hlavového čela pevně spojen s podvozkem zajišťující stabilní umístění příslušenství, |  |  |
| Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, vyšetřovací poloha. |  |  |
| Integrované prodloužení lůžka minimálně o 10 cm, |  |  |
| Kolečka s centrálním ovládáním brzd prům. nejlépe 150 mm, |  |  |
| Univerzální držáky na drobné příslušenství, |  |  |
| Držáky na infuzní stojan, hrazdu a extenční systém, |  |  |
| Ochranná kolečka v rozích lůžka, |  |  |
| Zálohová baterie s integrovaným dobíjením a vlastní autodiagnostikou životnosti |  |  |
| Potenciálové propojení, |  |  |
| Polička na lůžkoviny s držákem na sesterský ovladač, |  |  |
| Plastová polička na psaní, |  |  |
| Úchyty pro fixační pásy, |  |  |
| Nosnost minimálně 200 kg, |  |  |
| 1 x infuzní tyč – teleskopická, s redukcí, upevnění v ložné ploše, chromovaná, 4 háčky, |  |  |
| 1 x lakovaná hrazda + rukojeť na hrazdu, |  |  |
| 1 x držák sáčku na moč, |  |  |
| 1 x koš na bažanta |  |  |

Matrace antidekubitní pasivní pro střední až vysoké riziko dekubitu 7 kusů

JIP v Rychnově nad Kněžnou

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| --- | --- | --- |
| Jádro ze studené PUR pěny, min. hustota 43 kg/m3 zajišťující zónovou tuhost alespoň ve 3 zónách, |  |  |
| Po celém povrchu jádra vrstva min. 20 mm viskoelastické pěny, min. hustota 50kg/m3, |  |  |
| zpevněné okraje jádra tužší pěnou, min. hustota 40kg/m3, |  |  |
| Potah snadno snímatelný - nejlépe zip ze čtyř stran s ochranou proti znečištění, paropropustný, voděodolný (min. 2000 mm vodního sloupce), spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - nejlépe kontinuálně svařované, |  |  |
| Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech, |  |  |
| Pro pacienty se středním až vysokým rizikem vzniku dekubitů (Norton 20-13), tlak převyšující 32mmHg max. na 2% plochy matrace, |  |  |
| Rozměr dle lůžka, tl. nejlépe 12 cm |  |  |