## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Anesteziologické přístroje včetně monitorů pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-1115 | přístroj anesteziologický vč.monitoru | 9
Modulární anesteziologický přístroj pro pacienty všech věkových skupin – od malých dětí po dospělé.
Parametry anesteziologického přístroje
Přístroj s připojením k centrálnímu rozvodu plynů (vzduch, N2O, O2). V dodávce tlakové hadice pro připojení do rozvodu (vzduch, N2O, O2).
Držák záložních lahví umístěný na přístroji.
Napájení 230V / 50Hz. Záložní zdroj pro provoz přístroje na minimálně 30 min. (z plně nabitého stavu).
Přístroj pojízdný s min. 2 centrálně bržděnými kolečky.
Pracovní plocha pro dokumentaci s možností rozšíření, účinné vestavné osvětlení.
Uzavřený těsný pacientský okruh o nízkém objemu pro rychlou reakci změny koncentrace nastavených plynů, návrat vzorku plynu pro měření zpět do pacientského okruhu.
Systém odtahu přebytečné dýchací směsi (AGSS) s ventily pro omezení podtlaku a přetlaku v odsávacím systému včetně hadice.
Integrovaný výstup O2 pro ventilaci nosní kanylou nebo maskou.
Připojení hadice pro jednocestnou ventilaci.
Elektronický plně automatický směšovač čerstvé směsi.
Elektronické průtokoměry (vzduch, O2, N2O) se zobrazením na displeji ventilátoru.
Systém pro zamezení vzniku hypoxické směsi.
Integrovaná odsávačka pro odsávání sekretu včetně příslušenství.
Odpařovače volatilních anestetik se zobrazením typu a regulací z displeje ventilátoru.
Možnost napojení odpařovačů sevofluran a desfluran - DODÁVKA BEZ ODPAŘOVAČŮ.
Automatické zpětnovazební řízení anestezie dle nastavených požadovaných hodnot kyslíku a dle nastavených požadovaných hodnot anestetik.
Minimálně 2 elektrické zásuvky 230V / 50Hz umístěné na anesteziologickém přístroji, každá opatřena samostatným jističem.
Součástí dodávky je ventilátor a modulární anesteziologický monitor od jediného výrobce.
Parametry ventilátoru
Elektronicky řízený servoventilátor s elektrickým nebo pneumatickým pohonem.
Barevný grafický LCD displej o velikosti min. 15“ s dotykovým ovládáním a možností rychlého přístupu pomocí tlačítek a mechanického ovladače.
Jednoduché přepínání mezi manuální a řízenou ventilací.
Zastavení příkonu plynu v době intubace a polohování pacienta.
Jednoduchý testovací režim, možnost uvedení přístroje do provozu ihned po zapnutí.
Kompenzace příkonu čerstvých plynů a roztažnosti ventilačního okruhu s účinným způsobem eliminace vlhkosti.
Základní ventilační režimy: • VCV, • PCV, • SIMV, • VC-SIMV nebo PCV-VG (zadavatel akceptuje i režim PSV – tlakově řízenou ventilaci s autoregulací a akceptuje objemově řízenou ventilaci s autoregulací tlaku) • PSV, • manuální ventilace.
Dechový objem Vt od min. 5 ml měřeného objemu, minimální rozsah poměrů I:E 2:1 až 1:4, nastavitelná dechová frekvence 3 až 80 cyklů/min., elektronicky řiditelný PEEP min. do 30 cm H20.
Zobrazení min. 3 volitelných křivek najednou (např. tlak, průtok, EtCO2).
Možnost zapnutí a vypnutí zobrazení smyček objem-tlak, objem-průtok, tlak-průtok.
Plnohodnotné použití přístroje bez nutnosti testování v akutních případech.
Parametry anesteziologického monitoru
Modulární monitor vitálních funkcí, barevný LCD displej, velikost min. 15“.
Umístění monitoru na otočné rameno či na anesteziologický přístroj.
Měřené parametry monitorem: 3/5 svodové EKG, arytmie, HR, respirace, ST analýza, NIBP, SpO2, 2x IBP, 2x teplota, měření hloubky anestezie, NMT
Požadavky na měřené parametry:
3/5 svodové EKG - ochrana proti defibrilačnímu pulzu, trvalá analýza komorových arytmií, hodnocení arytmií včetně fibrilace síní, ST analýza
respirace - měření impedanční metodou pomocí EKG kabelu
NIBP (nastavení automatického intervalu měření, numerické zobrazení systolického, středního a diastolického tlaku po ukončení měření)
teplota (centrální, povrchová, z močového měchýře)
měření hloubky anestezie - vyjádřeno minimálně jednou numerickou hodnotou odvíjející se z EEG (např. BIS či jemu podobné parametry) a grafickým znázorněním v čase
modul plynové analýzy (vlastní měření může být řešeno modulem monitoru nebo jako součást anesteziologického přístroje se zobrazením dat na displeji ventilátoru): měření inspirační a expirační hodnoty: O2 (paramagneticky), N2O, CO2 a volatilních anestetik s jejich automatickou detekcí, zobrazení hodnot obsahu zbývajících složek plynù ve smìsi, vyhodnocení minimální alveolární koncentrace MAC nebo MAC přepočtený na věk pacienta, měřící systém s odlučovačem vody a možností jeho vyprázdnění.
V rámci dodávky příslušenství na snímání všech požadovaných parametrů ke každému monitoru vitálních funkcí.