## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | Zařízení pro flexibilní endoskopii pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-0809 | video-kolono-gastro-skopická věž včetně elektrokoagulace s metodou hybridního nože pro ESD a hybridní argon-plasma koagulaci | 1
Ucelený systém - endoskopická věž, 3x videokoloskop a 3x videogastroskop pro endoskopický sál, elektrokoagulace s metodou hybridního nože pro ESD, hybridní argon-plasma koagulaci
Videoprocesor
HDTV procesorová jednotka kompatibilní s dodanými videoendoskopy a zdrojem světla.
Identifikace používaného endoskopu na monitoru
Nastavení barevného odstínu a kontrastu.
Analogový výstup HDTV, SDTV; digitální výstup DVI, HD-SDI
Elektronické zvětšení obrazu (ZOOM).
Externí klávesnice, nožní ovladač (pedál).
Podpora úzkopásmového zobrazení
Endoskopický procesor podporuje DICOM, který zajišťuje přenos pacientovy dokumentace (obrázky) na PACS server. Odeslání obrázků na PACS musí probíhat automaticky.
K dodávce bude přiloženo CD s dokumentací „DICOM Conformance Statements“.
Funkce DICOM: query, retrieve, worklist, send.
Monitor
Medicínský barevný monitor - Full HD LCD.
Úhlopříčka min. 26“
Kontrast min. 1000:1, jas min. 350 cd/m2, pozorovací úhel min. 178°/178°, min. 1 mld. barev.
Upevněn na kloubovém rameni přístrojového vozíku, nastavitelné výškově a stranově.
Zdroj světla
Hlavní osvětlení pomocí min. 4 LED MULTI- Light Technology (maximální světelný výstup 1 400 Im ) – životnost LED lamp je 10 000 provozních hodin (předpokládaná životnost 10 let)
Barevné filtry nebo barevné LED pro úzkopásmové zobrazení
Kompatibilní s dodanými videoendoskopy.
Videokoloskop – 3ks
Zorné pole min. 170°.
Přímý směr pohledu.
Přídavný oplachový kanál.
Hloubka zorného pole min. 5 – 100 mm.
Průměr distálního konce max. 13,2 mm
Pracovní délka min. 1 680 mm
Vnitřní průměr pracovního kanálu min. 3,7 mm
Rozsah angulace nahoru/dolů min. 180°/180°
Rozsah angulace vlevo/vpravo min. 160°/160°
Jednoduché připojení k videoprocesoru (např. technologie One-Touch nebo One-Step).
Barevný CCD nebo CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV.
Možnost nastavení tuhosti videokoloskopu.
Zobrazovací mód zvýrazňující tkáňové struktury prostřednictvím upraveného bílého světla pomocí SW filtrace nebo filtrů ve zdroji světla, nebo systém umělé inteligence
Videogastroskop – 1ks
Zorné pole min. 140°.
Přímý směr pohledu.
Hloubka zorného pole min. 2 – 100 mm.
Průměr distálního konce max. 9,2 mm
Pracovní délka min. 1 100 mm
Vnitřní průměr pracovního kanálu min. 2,8 mm
Rozsah angulace nahoru/dolů min. 210°/90°
Rozsah angulace vlevo/vpravo min. 100°/100°.
Jednoduché připojení k videoprocesoru (např. technologie One-Touch nebo One-Step).
Barevný CCD nebo CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV.
Zobrazovací mód zvýrazňující tkáňové struktury prostřednictvím upraveného bílého světla pomocí SW filtrace nebo filtrů ve zdroji světla.
Videogastroskop terapeutický – 1ks
Zorné pole min. 140°.
Přímý směr pohledu.
Hloubka zorného pole min. 2 – 100 mm.
Průměr distálního konce max. 11 mm
Pracovní délka min. 1 030 mm
Vnitřní průměr pracovního kanálu min. 3,7 mm
Rozsah angulace nahoru/dolů min. 210°/90°
Rozsah angulace vlevo/vpravo min. 100°/100°.
Jednoduché připojení k videoprocesoru (např. technologie One-Touch nebo One-Step).
Barevný CCD nebo CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV.
Zobrazovací mód zvýrazňující tkáňové struktury prostřednictvím upraveného bílého světla pomocí SW filtrace nebo filtrů ve zdroji světla.
Videogastroskop dvoukanálový – 1ks
Zorné pole min. 140°.
Přímý směr pohledu.
Hloubka zorného pole min. 3 – 100 mm.
Průměr distálního konce max. 12,5 mm
Pracovní délka min. 1 030 mm
Vnitřní průměr pracovního kanálu min.2,8/ 3,7 mm
Rozsah angulace nahoru/dolů min. 210°/90°
Rozsah angulace vlevo/vpravo min. 100°/100°.
Jednoduché připojení k videoprocesoru
Barevný CCD nebo CMOS čip s vysokým rozlišením ve formátu HDTV.
Zobrazovací mód zvýrazňující tkáňové struktury prostřednictvím upraveného bílého světla pomocí SW filtrace nebo filtrů ve zdroji světla.
Multifunkční systém pro endoskopickou chirurgii
Modulární systém zahrnující elektrochirurgickou jednotku, argon-plasmovou jednotku, jednotku pro disekci vodním paprskem a jednotku pro odsávání kouře, doplněný o peristaltickou oplachovou pumpu.
Jednotlivé přístroje/moduly jsou navzájem datově propojené a kompatibilní.
Celý systém je umístěn na originálním vozíku s úložným prostorem pro tlakovou lahev s argonem.
Elektrochirurgická jednotka (Multifunkční systém)
Láhev s argonem a redukčním ventilem.
Minimální maximální výstupní výkon pro monopolárním i bipolární režim 400 W
Bezpečnostní a výkonový systém jednotky řízený multiprocesorem.
Systém „spark detection“ pro kontinuální účinek na tkáň – min. 71 cyklů během jedné periody (350 kHz)
Systém detekce jiskření – kontrola elektrického výboje pro maximální homogenitu řezu.
Universální porty s automatickou identifikací monopolárního a bipolárního typu připojeného nástroje.
Universální porty s automatickou identifikací monopolárního nebo bipolárního typu připojeného nástroje pro mezinárodní zástrčky
Porty pro zapojení min. 4 bipolárních a min. 4 monopolárních aktivních elektrod, pro všechny 4 aktivní elektrody volba autostartu
Aktivace nástroje ručním spínačem, nožním spínačem a autostartem.
Automatické rozpoznání použitého nástroje.
Ovládací a informační barevný dotykový displej.
Textový průvodce na dotykovém displeji.
Uživatelské programování generátoru.
Přepínání mezi nastaveními generátoru přímo z operačního pole nebo nožním pedálem - uživatelské programování generátoru pro nejméně 20 skupin, v každé s 15 programy, přičemž každému programu jde přiřadit až 6 algoritmů pro využití během jediné operace.
Nastavování výkonu pouze pomocí volby efektu.
integrovaný WIFI komunikační interface pro konektivitu s NIS, vzdálený update a změnu nastavení
Systém kontroly požadovaného efektu na tkáň.
Nastavitelná softwarová kontrola doby aktivace.
Varovná signalizace – asymetrickém umístění neutrální elektrody, měření hustoty proudu na neutrální elektrodě, zpětnovazebné měření stavu tkáně v průběhu aplikace proudu.
Možnost připojení duální neutrální elektrody.
Dynamický bezpečnostní systémem duální neutrální elektrody s automatickým nastavením horní hranice přechodového odporu s varovnou signalizací
Ovládání generátoru v českém jazyce.
1 ks nožní spínač pro řez a koagulaci.
1 ks gumová neutrální elektroda a 1 ks kabel k neutrální elektrodě.
50 ks neutrálních elektrod s konstrukčním prvkem pro vyrovnání potenciálu na obou částech elektrody (equipotenciální ochranou – proužek pro vyrovnání potenciálu bez propojení s plochou elektrody), s integrovaným přívodním kabelem
Argon-plazmová jednotka (Multifunkční systém)
Monopolární řez, monopolární koagulace.
Ovládání a zobrazení údajů nastavení prostřednictvím displeje připojené elektrochirurgické jednotky.
2 aktivní výstupní zdířky pro argon-plazmovou koagulaci na argon – plazmové jednotce
Rozpoznání připojeného nástroje.
Autotest po připojení přístroje.
Aktivace nožním spínačem nebo rukojetí.
Nastavení průtoku pracovního plynu od 0,1 litru.
Jednotka pro odsávání zplodin (Multifunkční systém)
Odsávací výkon 730 l/min.
Min. dva režimy sání stand-by a nastavený výkon odsávání
Ovládání pomocí dotykového displeje
Ovládání odsávací jednotky pomocí displeje připojené elektrochirurgické jednotky.
Jednotka pro disekci vodním paprskem (Multifunkční systém)
Jednotka pro selektivní dělení tkáně a podpich sliznice pomocí vodního paprsku pro vysokou selektivitu tkáně, minimální krvácení a nulové termické ovlivnění tkáně, řízeno mikroprocesorem
Možnost programování jednotky, přepínání mezi programy nožním spínačem.
Minimálně naprogramování až 9 programů
LCD displej s ukazatelem pracovního výkonu a odsávání.
Možnost vlastního odsávání oddělené tkáně.
Připojení k vakům s fyziologickým roztokem pomocí běžného intubačního setu.
Kombinace s elektrochirurgickou a argon-plazmovou jednotkou pomocí hybridních nástrojů.
1 ks hybridního nástroje pro argon pro ošetření Barrettova jícnu, průměr trysky vodního paprsku 120 μm.
3 ks hybridního aplikátoru pro ESD s připojením na elektrochirurgickou jednotku, průměr trysky vodního paprsku 120 μm.3 ks hybridního aplikátoru pro ESD s připojením na elektrochirurgickou jednotku, průměr trysky vodního paprsku 120 μm.3 ks hybridního aplikátoru pro ESD s připojením na elektrochirurgickou jednotku, průměr trysky vodního paprsku 120 μm.
3 balení pumpy pro aplikátory
Ostatní
Napájení 230V/50Hz
V ceně dodávky je zahrnuto:
- doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu,
- nastavení komunikace se stávajícím PACS a NIS dle požadavků zadavatele (odesílání kompletní dokumentace ze systému do NIS přímo k záznamům pacienta),
- předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení,
- instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy,
- kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz endoskopické věže a multifunkčního systému pro endoskopickou chirurgii,
- protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod.
Požadovaná dokumentace, předložená již s nabídkou:
- prohlášení o shodě,
- návod k obsluze v tištěné i elektronické podobě v českém jazyce ČJ,
- autorizace výrobce k distribuci a servisu nabízeného zařízení,
- doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků (doklad o registraci dle z. č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích).
V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích.
Odsávací pumpa
Pro odsávání během vyšetření – kompatibilní s dodanými videoendoskopy.
Bakteriální filtr.
Ochrana proti vniknutí odsávané tekutiny do motoru.
Součástí dodávky odsávací nádoba 1,5l pro opakované použití, víko k odsávací nádobě.
Oplachová peristaltická pumpa
Ovládání pomocí nožního spínače nebo přímo z videoendoskopu.
Kompatibilní s dodanými videoendoskopy.
Odnímatelná lahev na oplachovou tekutinu.
Vozík endoskopický
Pojízdný endoskopický vozík pro umístění výše uvedených přístrojů.
Minimálně 4 pojízdná kolečka, z toho min. 2 bržděná.
Manipulační madlo.
Držák videoendoskopu, držák pedálů, lišta příslušenství.
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | T-0840 | bronchoskop intubační | 1
Kamerová jednotka
Kompaktní kamerová jednotka
Processing HD signálu z CMOS nebo CCD čipu
Rozlišení min. 1920 x 1080
Možnost montáže za monitor na VESA 100 x 100 nebo na pojizdný vozík (součástí dodávky)
Výstup min. HDMI
Výstup USB 3.0 pro archivaci nebo archivace do kamerové jednotky
Součástí dodávky je vozík, MDE monitor min. 24 "
HD video bronchoskop
Vnější průměr max. 5,5 mm
Pracovní kanál min. 2 mm
Délka min. 600 mm
Pozorovací úhel min. 110°
Ohyb min. 180° nahoru, 130° dolů
Min. dvě tlačítka pro ovládání ZOOM a dalších funkcí
Osvětlení pomocí dvou LED diod na distálním konci endoskopu pro přirozené osvětlení peračního pole nebo separátní sv. zdroj
Součástí dodávky bude:
Balení 10 ks bioptických kleští
Balení 10 ks úchopových kleští
Ventil pro sání
Ventil pro biopsie
Zkoušečka těsnosti
Transportní kufr
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | T-1104 | videolaryngoskop | 1
Lžíce videolaryngoskopu z odolného biokompatibilního materiálu (titan), umožňující opakovanou, snadnou a účinnou dezinfekci/sterilizaci včetně rukojeti.
Tvar lžíce uzpůsoben pro řešení i nejobtížnějších intubací v různých polohách pacienta dokonalou vizualizací dýchacích cest
Kamera zabudovaná v těle lžíce, LED zdroje osvětlení
Účinný systém proti možnosti zamlžení optiky během intubace
Nízký profil lžíce pro intubace při omezeném rozevření čelistí a zvýšení manévrovatelnosti
Zobrazení na externím barevném monitoru (úhlopříčka cca 16 cm), rozlišení min. 1280 x 800
Provoz na baterii minimálně po dobu 1 hod.
Nahrávání videa a audia a fotografiína běžnou paměž USB, snadný přenos a archivace nahraných souborů
Ochrana proti vodě IPX8
Vysoká výdrž baterie při stand-by režimu
Vysoká mobilita systému - dodání včetně pojízdného stojanu nebo ochranného pevného vodotěsného kufříku se speciální PUR vystýlkou pro monitor a příslušenství
Možnost nahrávání jednotlivých snímků, videa, zvuku během intubace
HDMI výstup na velký externí monitor pro výukové účely či dálkový přenos obrazu
Možnost dodávky kompletní škály velikostí a provedení lžic (1,2,3,4)
Možnost konfigurace i s jednorázovými lžícemi
Možnost připojení kamerové hlavy pro rigidní endoskopy a fibroskopy, videolaryngoskopických lžic nebo flexibilních videoendoskopů
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
4 | TP-3922 | jednokomorová myčka pro flexibilní endoskopy s vrchním plněním | 1
Jednokomorová myčka a dezinfektor pro flexibilní endoskopy
Informační displej
Testování každého pracovního kanálu endoskopu
Automatický tester těsnosti
Součástí je čtečka čárových kódů – podpora načtení kódu obsluhy a endoskopu nebo RFID
Vrchní nebo přední plnění
Tiskárna pro tisk protokolu k usušenému endoskopu
Délka mycího cyklu max 30 min.
Dodání včetně:
o 2 ks koncovek na FUJI Kolonoskopy série 700
o 2 ks koncovek na gastroskopy Olympus řady 190
o 2x6 ks koncovek pro endoskopy, které jsou předmětem této VZ
o 1 ks koncovky pro řadu bronchoskopů Pentax
o 1 ks koncovky pro řadu ureterorenoskopů Olympus
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
5 | TP-3923 | vertikální sušící skříň pro 10 flexibilních endoskopů | 1
Sušící skříň s vertikálním sušením pro min. 10 endoskopů
Připojení na centrální rozvod vzduchu
Odkládací misky na příslušenství ke každému endoskopu
Součástí je čtečka čárových kódů nebo RFID
Tiskárna pro tisk protokolu k usušenému endoskopu
min 1 ks adaptéru pro Pentax, 3 ks pro FUJI, 3 ks pro Olympus, 6 ks pro endoskopy dle této VZ.