## List1
Příloha č. 6 ZD - technické požadavky zadavatele na předmět zakázky (specifikace př.zak.)
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Hmotnostní spektrometr na bázi MALDI-TOF | str.1
Přístroj pro identifikaci mikroorganismů na bázi Matrix Assisted Laser Desorption and Ionization with Time-Of-Flight Detection hmotnostní spektrometrie.
Upozornění
Pokud zadavatel použil v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní název či specifické označení, činí tak z důvodu vymezení požadavků na kompatibilitu požadovaného zařízení s ostatním vybavením zadavatele. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.
Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem
Obecné požadavky
Hmotnostní spektrometr pro identifikaci mikrobiálních agens pomocí MALDI-TOF
Identifikace mikroorganismů z bakteriální kultury i přímo z klinického vzorku (pozitivní hemokultura, pozitivní vzorek moče)
Automatická rodová a druhová identifikace založená na srovnání změřeného spektra charakteristických ribozomálních proteinů vyšetřovaného mikroorganismu s referenčními spektry obsaženými v jedinečné, otevřené referenční databázi
Jednoduchý standardizovaný postup identifikace nezávislý na druhu mikroorganismu a způsobu kultivace
Rychlá identifikace mikroorganismů z pozitivní hemokultury s výsledky analýzy do 20 min.
Identifikace v oblasti bakteriologie, mykologie, mykobakteriologie.
Samostatná knihovna /databáze pro mykobateriologickou laboratoř.
Identifikace vysoce patogenních mikroorganismů klasifikovaných legislativou ČR do skupiny „Biosafety level 3“
Detekce mechanizmů rezistence proti vybraným antibiotikům (např. karbapenemáz a cephalosporináz)
U vybranýchmikroorganismů automatická subtypizace kmenů ze základního spektra - např. druhová diferenciace, detekce rezistence k antibiotikům, Subtypizace v jednom kroku s primární identifikací.
Možnost identifikace přímo ze směsi kultur pomocí speciálního modulu
Možnost použití IVD certifikované verze celého postupu identifikace i vyhodnocovacího softwaru pro využití v klinické diagnostice
Základní parametry
Hmotnostní spektrometr pro rychlou identifikaci mikrobiálních agens pomocí Matrix Assisted Laser Desorption/Ionisation s Time-of-Flight detekcí
Stolní varianta s jednoduchou instalací (na laboratorní stůl) v omezených prostorách mikrobiologické laboratoře
Ionizační zdroj MALDI se zabudovaným dusíkovým laserem s volitelnou frekvencí minimálně v rozsahu 1–60 Hz a garantovanou životností laseru min. 60 000 000 nástřelů
Příloha č. 6 ZD - technické požadavky zadavatele na předmět zakázky (specifikace př.zak.)
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Hmotnostní spektrometr na bázi MALDI-TOF | str.2
Možnost regulace počtu laserových nástřelů pro zefektivnění identifikace vzorku bez nutnosti opakování
Hmotnostní analyzátor s TOF detektorem v lineárním módu o dostatečném rozlišení (2000 FWHM pro oblast 1-2 kDa; 800 FWHM pro 16 kDa)
Přesnost lepší než 200 ppm s možností automatické i externí kalibrace
Systém vytváření vakua v přístroji pomocí vývěvy s minimální hlučností a bez produkce zplodin
Modul pro automatické čištění MALDI iontového zdroje bez nutnosti fyzického zásahu operátora (řízeno SW)
Standardizovaný postup založený na využití nanášecích destiček s opakovaným použitím
Kompletní startovací sada aplikačních destiček, spotřebního materiálu a chemikálií, potřebná pro testování funkčnosti systému a bezvadné nastartování rutinní diagnostiky ihned po instalaci.
Výpočetní a softwarové vybavení
Kompletní ovládací PC umožňující správu systému a následné zpracování dat, min. konfigurace 8 GB RAM, 1000 GB SDD, DVD RW. Operační systém min. Win 10
Displej LCD min. 22’’
Laserová tiskárna s možností síťového připojení, používající v ČR běžně dostupný spotřební materiál. Optický válec musí být součástí tonerové kazety.
Záložní napájecí zdroj UPS garantující bezpečné dokončení právě probíhající identifikace včetně uložení výsledků
Čtečka čarových kódů
Software pro kompletní uživatelskou správu systému – získání dat, následná analýza dat v referenční databázi spekter, hodnocení měření, integrace a validace výsledků, dohledatelnost použitých postupů a metod, sledování vzorku a zobrazení dat v reálném čase.
Software uživatelsky přívětivý pro rutinní identifikace prováděné laboratorními pracovníky (ne pouze odborníky na hmotnostní spektrometrii)
Software umožňující pokročilejší statistické vyhodnocení dat k typizaci kmenů, epidemiologickým studiím, sledováním nozokomiálních nákaz apod.
Možnost statistického vyhodnocení míry shody měřeného spektra s referenčními spektry databáze
Možnost propojení do laboratorního informačního systému (LIS), technická podpora a asistence při propojení do LIS, přenos výsledků analyzovaných kmenů do LIS (Služba bude aktivována až dle požadavku laboratoře, propojení s LIS bude realizováno v součinnosti s IT oddělením zadavatele)
Diagnostika, validace a kalibrace systému (zvláště při výskytu problému) servisním technikem prostřednictvím vzdáleného přístupu přes internetového připojení (Způsob vzdáleného přístupu bude realizován v součinnosti s IT oddělením zadavatele)
Příloha č. 6 ZD - technické požadavky zadavatele na předmět zakázky (specifikace př.zak.)
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Hmotnostní spektrometr na bázi MALDI-TOF | str.3
Databáze
Databáze obsahující referenční spektra bakterií všech podstatných klinicky, veterinárně, environmentálně relevantních nebo hygienickými stanicemi monitorovaných kmenů
Počet referenčních kmenů v databázi min. 5000, odpovídajících min. 2500 jedinečným druhům a min. 500 mikrobiálním druhům
IVD certifikovaná databáze referenčních spekter
Databáze umožňující tvorbu vlastních referenčních spekter (pro specifické kmeny z NRL) a jejich integraci do vyhodnocovacího procesu
Možnost /Zajištění kontinuity používání, příp. integrace již naměřených spekter anaerobních nocardií a corynebakterií z unikátní referenční databáze NRL
Modul pro identifikace mikroorganizmů z hemokultury
Specializovaná databáze/knihovna pro určování mykobakterií
Specializovaná databáze/knihovna pro určování vláknitých hub
Specializovaná databáze pro vysoce patogenní mikroorganismy v kategorii „Biosafety Level 3“
Modul pro detekci přítomnosti enzymů (např. karbapenemáz a cephalosporináz) zodpovědných za rezistenci mikroorganizmu k určitým antibiotikům
Modul pro automatickou jednokrokovou subtypizaci vybraných mikroorganizmů z hlediska diferenciace kmenů nebo detekce rezistentních kmenů
Pravidelná bezplatná aktualizace všech databází, které jsou součástí systému, po dobu platnosti záruky nebo kompletní servisní smlouvy.
Instalační práce a služby
Doprava, stěhování předmětu plnění na místo plnění
Instalace a uvedení do rutinního provozu klin. pracoviště
Provedení funkční zkoušky a vstupní validace systému
Zaškolení obsluhy vyhovující požadavkům zákona č. 268/2014Sb o zdravotnických prostředcích
Dodání potřebné dokumentace: prohlášení o shodě, návod k obsluze v ČJ (elektronicky i papírově), předávací protokol, instalační/ validační protokol, vyplnění protokolu zadavatele o uvedení zařízení do provozu, certifikace dodavatele
Zajištění odborného zaškolení obsluhy jak pro identifikace dle standardizovaného postupu, tak pro identifikace s odlišnou preanalytickou fází u specializovaných databází
Záruční doba na všechny součásti dodávaného systému (mimo spotřební materiál) min. 12 měsíců.
V rámci záruky bezplatné kompletní servisní zabezpečení vč. pravidelných prohlídek a validace přístroje (min. 1 x ročně), vzdálené podpory (telefonická konzultace + zásah přes vzdálený přístup v režimu 24 hod denně / 7 dní v týdnu), poskytnutí náhradních dílů, příp. náhradního stroje v případě rozsáhlejší poruchy, pokrytí nákladů na výjezd servisního technika
Zajištění pozáručního servisu po skončení záruční doby (možnost navázat na kompletní servisní zabezpečení) v trvání min. 5 let
Příloha č. 6 ZD - technické požadavky zadavatele na předmět zakázky (specifikace př.zak.)
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
Hmotnostní spektrometr na bázi MALDI-TOF | str.4
Součástí nabídky bude
prohlášení o shodě
autorizace výrobce k distribuci a servisu nabízeného zařízení
návod k obsluze v českém jazyce
doklad osvědčující způsobilost k prodeji, distribuci a servisu zdravotnických prostředků (doklad o registraci dle z. č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích) pro dodavatele a doklad o notifikaci ZP dle z. č. 268/2014 Sb.
doklad osvědčující způsobilost servisních techniků k servisním a kontrolním zásahům na zařízení
požadavky připravenosti instalace včetně parametrů pro nastěhování přístroje a příslušenství a požadavky na dodávky médií