## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: | Automatický tlakový injektor kontrastní látky k CT pro Městskou nemocnici, Dvůr Králové nad Labem
Název firmy: |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Název položky | Množství [ks]
1 | Automatický tlakový injektor kontrastní látky k CT | 1
automatický troj pístový tlakový injektor kontrastní látky a fyziologického roztoku umístěný na pojízdném stojanu, nebo automatický tlakový injektor s peristaltickou pumpou umístěný na pojízdném stojanu, se dvěmi pozicemi na kontrastní látky a jednou pozicí na fyziologický roztok
možnost použití souběžně dvou různých kontrastních látek v originálních obalech bez nutnosti výměny systémového spotřebního materiálu po dobu min. 24 h
bezdrátová komunikace s ovládací konzolí a ovládání z ovladovny prostřednictvím dotykového panelu
možnost archivace protokolů v paměti
programovatelný průtok min. 0,1-10 ml/sec s krokem 0,1 ml/sec.
možnost nastavení tlakového limitu až 300 psi (akceptuje se i 250 psi)