## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | Harmonické skalpely pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-0701 | skalpel harmonický | 2
Generátor pro UZ případně EM nástroje
Nástroje schopné koagulace a řezu bez průchodu el. proudu tkání pacienta
Frekvence v případě UZ cca 36-47 kHz
Ovládání na rukojeti nástroje a pomocí pedálu
Ovládání pomocí dotykového displeje/panelu
Podpora 5 mm laparoskopických nástrojů a nástrojů pro otevřené výkony resterilizovatelných (nebo částečně resterilizovatelných) - dodavatel doloží prohlášení výrobce o podpoře resterilizovatelného příslušenství na dobu min. 5-ti let.