## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | Laserový systém a flexibilní video-ureterorenoskop pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-1296 | laserový systém Holmium min. 60 W vč. flexibilního URS | 1
Holmium pulzní laser
laser třídy 4, medicínský atest
mobilní provedení s kolečky pro možnost transportu, madla pro bezpečné uchycení
minimálně 2 kolečka bržděná
uzavřený, vodou chlazený systém, možnost kontinuálního použití na operačním sále
napájení 220 - 240V / 32 A zásuvka pro výkonné lasery
maximální pulzní výkon minimálně 60W
vlnová délka pulzů cca 2.1µm
maximální pulzní energie minimálně 5 Joule
maximální frekvence pulzů minimálně v rozsahu 5-45 Hz)
variabilní šířka pulzů min. 150-1000µs, pro dosažení různých účinků na konkrement nebo tkáň
automaticky nastavená šířka pulzu dle zvoleného módu bez nutnosti manuálního nastavení
automatické nastavení maximálního přípustného výkonu (energie) pro různé průměry a typy připojených vláken (pro snížení rizika přetížení vlákna a jeho zničení)
nastavení a zobrazení parametrů přes dotykový displej
nastavitelná intenzita vodicího paprsku barvy, možnost úplného vypnutí
automatická bezpečnostní kontrola všech komponent systému při spuštění generátoru
připojený nožní pedál s min. 2 tlačítky
přepínání mezi Stand-by a Ready módem pomocí nožního pedálu bez nutnosti ovládání obsluhou na generátoru (zabránění nechtěné aktivaci)
programovatelné přiřazení levého a pravého spínače na pedálu – možnost spínání různých módů laseru bez nutnosti přepínání módů na generátoru
výrobcem přednastavené módy pro dosažení různých účinků na konkrement / tkáň bez nutnosti manuálního nastavení parametrů (různou kombinací parametrů dochází k výraznému posunu dosaženého efektu – parametrů je mnoho a není žádoucí, aby personál obsluhující laser určoval poměr parametrů s jeho následným efektem – parametry: energie, výkon, frekvence, šířka pulzů….)
výrobcem přednastavené módy pro řešení litiázy, minimálně: dusting, fragmentace, popkorn efekt, stabilizační mód … případně další
„dusting mód“ – laser nastaví co nejnižší možnou energii s co nejvyšší frekvencí (minimálně 45 Hz) pro dosažení efektu rychlého „pískování“ konkrementu
„stabilizační mód“ – speciální mód pro eliminaci pohybu konkrementu, kdy v průběhu litotrypse dojde první aktivací laseru k vytvoření vzduchové kapsy mezi vláknem a konkrementem, vzápětí další aktivací laseru je dosaženo efektu drcení konkrementu bez jeho posunu – jednotlivé aktivace jsou řízené generátorem pro dosažení optimálního efektu
výrobcem přednastavené módy pro BPH (benigní hyperplasie prostaty), minimálně: HoLEP (enukleace), HoLAP (ablace), hemostáza (koagulace) … případně další
výrobcem přednastavené módy pro měkkou tkáň, minimálně: incize, ablace tumoru, hemostáza (koagulace) … případně další
možnost uložení upravených nastavení do paměti přístroje
rozpoznání připojeného vlákna a zobrazení historie jeho použití
použití jednorázových i opakovatelně použitelných vláken (autoklávovatelné na 134°C)
široké spektrum připojitelných flexibilních vláken 200-1000µm
možnost připojení vlákna s průměrem 200µm s „ball tip“ koncem pro ochranu pracovního kanálu flexibilního endoskopu (lze vsunout i do zahnutého endoskopu)
senzor přítomnosti ruky pro automatické otevření ochranného krytu konektoru pro vlákno (bezpečnostní parametr, lze ovládat ze sterilního pole) - (akceptuje se i řešení v podobě mechanického sterilního dálkového ovládání krytu výstupu pro laserové vlákno, kde je samotný kryt výstupu pro vlákno otevírán rovněž bezkontaktně).
integrovaný ochranný štít chránící laserové čočky proti znečištění / zničení – možnost snadné výměny proškoleným personálem (není nutný servisní zásah) – 1ks
dodání včetně nožního pedálu se 3 tlačítky – 1ks
dodání včetně náhradních ochranných štítů na výměnu – 2ks
dodání včetně ochranných brýlí pro práci s laserem – 3ks
dodání včetně resterilizovatelného vlákna pro flexibilní ureteroskopie, 272 micron – 1 ks
dodání včetně odizolátoru dodávaného laserového vlákna – 1ks
dodání včetně nástroje na řez vlákna – 1ks
Flexibilní video-ureterorenoskop – 1 ks
CCD / CMOS čip v distálním konci video-endoskopu
opakovatelně použitelný endoskop (ne jednorázový)
endoskop má integrovanou funkci úzkopásmového zobrazení pro podporu včasné diagnostiky
a záchyt časných stádií onemocnění (doložení funkčnosti a přínosu v záchytu lézí a tumorů studiemi)
pohyb aktivní části distálního konce nahoru / dolu minimálně: 270° / 270°
pasivní sekce na distálním konci pro maximální přizpůsobení endoskopu anatomii dutému systému ledviny
přímý směr pohledu 0°
průměr zaváděcího tubusu v celé jeho délce maximálně 8,7 Fr.
hloubka ostrosti v rozmezí 1,5 - 50 mm
zorné pole 80°
průměr pracovního kanálu minimálně 3,6 Fr. (1,2 mm)
pracovní délka minimálně 670 mm
endoskop umožňuje rotaci obrazu pomocí ovládacího prstence (120°)
endoskop má aretační funkci pro fixaci zahnutí distálního konce tubusu
Další požadavky:
endoskop musí být plně kompatibilní se stávajícím endo-urologickým video-systémem Visera ELITE, včetně funkce úzkopásmového zobrazení. V opačném případě zadavatel připouští, aby dodavatel, v rámci jím poskytnutého plnění, dodal navíc kamerovou jednotku a zdroj světla, které jím nabízený typ video-endoskopu podporují a bude možné je do video-systému integrovat.
Nabídnuté řešení musí splňovat minimální požadavky (dle stávajícího systému):
- kamerová jednotka HDTV rozlišení, vč úzkopásmového zobrazení
- zdroj světla minimálně xenon 300W (případně ekvivalent 300W v multi LED provedení)
- podpora nabízeného video-ureteroskopu, vč úzkopásmového zobrazení
dodání včetně sady čisticích kartáčků pro endoskop, adaptéru na vstupu pracovního kanálu s plynulou regulací těsnění kolem nástroje, sterilizační krytky
kompatibilita se současně používaným testerem na zkoušku těsnosti. V opačném případě zadavatel připouští, aby dodavatel, v rámci jím poskytnutého plnění, dodal navíc tester nabízeného endoskopu