## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | Kardiotokografy / fetální monitory pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-1511a | kardiotokograf (CTG) / fetální monitor | 1
Monitorované parametry: monitorace dvojčat, TOCO, FEKG, NiBP, EKG matky prostřednictvím elektrod z hrudi pacientky, SpO2, možnost komunikace s centrální monitorovací stanicí, možnost komunikace s telemetrickou jednotkou.
Přenos všech monitorovaných parametrů v reálném čase do záznamu
Možnost připojení telemetrické jednotky, která zajišťuje přenos monitorovaných parametrů: EKG matky, EKG plodu, TOCO. Přenos musí být zajištěn jednou snímací sondou prostřednictvím nalepovací elektrody bez abdominálních pásů.
Standardní termocitlivý skládaný papír
Přístroj musí umožnit vytvoření záznamové značky obsluhou do záznamu CTG
Inteligentní měření krevního tlaku. Tato funkce zabraňuje automatickému měření krevního tlaku během kontrakce, kdy kontrakce ovlivňuje hodnotu NiBP matky.
Možnost připojit stimulátor na „buzení plodu“
Možnost připojit bezkontaktní teploměr
Možnost připojit ruční značkovač na subjektivní záznam pohybu plodu matkou.
Nastavení rychlosti posunu záznamového papíru 1, 2, 3 cm / 1 min
Možnost vypnutí posunu záznamového papíru v průběhu monitoringu
Regulovatelná hlasitost ozvu tepové frekvence plodu
Nastavení alarmů pro horní a spodní limit tepové frekvence plodu s nastavitelnou hlasitostí alarmu.
Ultrazvuková sonda
Originální stolek pod CTG
Dodávka zahrnuje: 2x US sonda, 1 x TOCO sonda, 1x ruční značkovač na subjektivní záznam pohybu plodu, 1x hadice vč. manžety pro měření NiBP, 1x saturační čidlo vč. propojovacího kabelu, 1x kabel na připojení FEKG vč. skalpové elektrody, návod v českém jazyce, instalace a zaškolení přístroje
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | T-1511b | kardiotokograf (CTG) / fetální monitor s telemetrií | 1
Monitorované parametry: monitorace dvojčat, TOCO, FEKG, NiBP, EKG matky prostřednictvím elektrod z hrudi pacientky, SpO2, komunikace s centrální monitorovací stanicí, komunikace s telemetrickou jednotkou.
Přenos všech monitorovaných parametrů v reálném čase do záznamu
Telemetrická jednotka, která zajišťuje přenos monitorovaných parametrů: EKG matky, EKG plodu, TOCO. Přenos musí být zajištěn jednou snímací sondou prostřednictvím nalepovací elektrody bez abdominálních pásů.
Standardní termocitlivý skládaný papír
Přístroj musí umožnit vytvoření záznamové značky obsluhou do záznamu CTG
Inteligentní měření krevního tlaku. Tato funkce zabraňuje automatickému měření krevního tlaku během kontrakce, kdy kontrakce ovlivňuje hodnotu NiBP matky.
Možnost připojit stimulátor na „buzení plodu“
Možnost připojit bezkontaktní teploměr
Možnost připojit ruční značkovač na subjektivní záznam pohybu plodu matkou.
Nastavení rychlosti posunu záznamového papíru 1, 2, 3 cm / 1 min
Možnost vypnutí posunu záznamového papíru v průběhu monitoringu
Regulovatelná hlasitost ozvu tepové frekvence plodu
Nastavení alarmů pro horní a spodní limit tepové frekvence plodu s nastavitelnou hlasitostí alarmu.
Ultrazvuková sonda
Originální stolek pod CTG
Dodávka zahrnuje: 2x US sonda, 1 x TOCO sonda, 1x ruční značkovač na subjektivní záznam pohybu plodu, 1x hadice vč. manžety pro měření NiBP, 1x saturační čidlo vč. propojovacího kabelu, 1x kabel na připojení FEKG vč. skalpové elektrody, 1x propojovací kabel mezi telemetrickou jednotkou a CTG přístrojem, návod v českém jazyce, instalace a zaškolení přístroje
Telemetrická jednotka
Monitorované parametry: EKG plodu, TOCO, EKG matky
Přenos monitorovaných parametrů mezi matkou a CTG přístrojem prostřednictvím nalepovací adhezivní elektrody.
Dva kusy identických vodotěsných snímacích jednotek (podů), které zajišťují monitoraci matky a plodu. Pody jsou vybaveny světelným indikátorem.
Monitorovaní jak ve sprše, tak ve vaně do 1 m vodního sloupce.
Schopnost kontinuální monitorace, která není limitována kapacitou dobíjecí sony (podu).
Doba nabíjení telemetrického snímače (sondy) max. 2 hod.
Doba monitorace na jednu nabitou jednotku (sondu) min. 7 hod.
Dokovací stanice s barevným dotykovým displejem, pro ovládání telemetrické jednotky
Barevný indikátor, který zobrazuje kvalitu snímaného signálu ve třech úrovních. (tři zelené, dvě oranžové, jedna červená). Displej také zobrazuje aktuální hodnotu nabití akumulátoru v používané jednotce.
Přenos monitorovaných parametrů zajišťuje pouze jedna sonda mezi matkou a CTG přístrojem
Připojení sondy na tělo matky pomocí jedné nalepovací elektrody
Dobíjení snímacích jednotek pomocí bezkontaktního dobíjecího modulu, který je součástí dokovací stanice
Dosah telemetrického přenosu min. 25 m
Sonda musí snímat monitorované parametry min. po dobu 7 hodin
Specifikace snímací jednotky (sondy)
FHR: Rozsah min. 60 až 220 tepů za minutu
MHR: Rozsah min. 40 až 220 tepů za minutu
UA: Rozsah 0–500 mikrovoltů
Hmotnost sondy max. 40 g
Sondy musí být vodotěsné
Návod v českém jazyce