## List1
Technická specifikace
Název VZ: | Skiaskopické přístroje s C-rameny pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-0130 | malý, lehký skiaskopický přístroj s C ramenem a min. 9“ receptorem obrazu | 2
Všeobecné požadavky
zařízení musí splňovat všechny požadavky platné legislativy
bodové hodnocení |  | výrobcem stanovená max. doba používání přístroje min. 10 let (stanovená výrobcem)
Výkon a funkce systému
vysokofrekvenční generátor
výkon generátoru ≥ 2 kW
řízení expozice pomocí AERC
minimální rozsah použitelného napětí 40–110 kV
pulzní fluoroskopie
vyšetřovací protokoly s možností manuálního nastavení
tepelná kapacita systému min. 0,9 HU
nožní spínač – snímkování a uložení
ruční expoziční tlačítko
velikost ohniska 0,5 až 0,6 mm
bodové hodnocení |  | druhé ohnisko
min. 9“ zesilovač
alespoň 3 velikosti zesilovače
bitová hloubka min. 14 bit
indikace celkového vytížení tepelné kapacity systému
funkce nízké dávky
Post-processing
bodové hodnocení |  | automatická detekce a spuštění režimu pro eliminaci kovů
dělení obrazu na obrazovce (mozaice) na min. 8 obrazů
změna jasu, kontrastu a inverze obrazu
přiblížení obrazu, rotace obrazu, LIH, reverze obrazu, negace obrazu
filtrace, potlačení šumu, zvýraznění hran
bodové hodnocení |  | kapacita paměti v maximálním rozlišení min. 10.000 snímků
Vlastnosti systému
přístroj s lehkou manipulovatelností a snadným ovládáním, možnost přímé dezinfekce
C-rameno optimálně vyvážené pro snadné polohování
bodové hodnocení |  | orbitální pohyb v rozsahu min. 120°
horizontální pohyb (výsuv) v rozsahu min. 20 cm
bodové hodnocení |  | horizontální rotace v rozsahu min. 360°
motorický vertikální pohyb v rozsahu min. 40 cm
volný prostor mezi receptorem a výstupem vnějšího krytu zářiče min. 75 cm
SID min. 93 cm
bodové hodnocení |  | hloubka C-ramene (volný prostor v oblouku od osy svazku) min. 62 cm
maximální jas monitorů min. 300 cd/m2
hmotnost C-ramene max. 320 kg
laserový zaměřovač min. z jedné strany
DAP metr – měření dopadové dávky
medicínské TFT zobrazovací monitory pro zobrazení snímku, zadavatel umožňuje variantu jednoho 24“ monitoru (min. 1920x1200 px) nebo dvojice 19“ monitorů (dvojice min. 1280x1024 px)
Ostatní požadavky
přenos obrazu ve formátu DICOM do PACS zadavatele skrze LAN – ethernetové rozhraní RJ-45
archivace dat na USB
Napájení 230 V / 50 Hz
Součástí dodávky musí být funkční připojení zařízení do počítačové sítě PACS ve formátu "nativní" DICOM (DICOM Send, Storage Commitment) včetně doložení DICOM Conformance Statement,
ONN provozuje MARIE-PACS a worklist server od firmy OR-CZ spol. s r.o.
Veškerá datová připojení musí být prováděna ve spolupráci s útvarem ICT ONN.
Termín instalace musí být na útvar ICT oznámen emailem (it@nemocnicenachod.cz) minimálně 3 pracovní dny předem a musí být zpětně potvrzen.
Minimální technické požadavky týkající se úpravy pracovišť:
Nejsou vyžadovány žádné další technické úpravy pracovišť s ohledem na charakter zadavatelem požadovaného zařízení.
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | T-0131a | skiaskopický přístroj s C ramenem s plochým detektorem pro ortopedii | 1
Všeobecné požadavky
zařízení musí splňovat všechny požadavky platné legislativy
bodové hodnocení |  | výrobcem stanovená max. doba používání přístroje min. 10 let (stanovená výrobcem)
mobilní C rameno bez monitorovaného vozíku, s ovládacím dotykovým monitorem i zobrazovacím monitorem umístěným na těle C ramene
Generátor
vysokofrekvenční generátor mikroprocesorem řízený s frekvencí min. 40 kHz
výkon generátoru min. 2 kW
řízení expozice pomocí AERC
minimální rozsah použitelného napětí 40–110 kV
bodové hodnocení |  | pulzní fluoroskopie s možností nastavení ve více krocích s frekvencí min. 1-15 pulzů/sec (pps)
vyšetřovací protokoly s možností manuálního nastavení
tepelná kapacita systému min. 0,9 MHU
Rentgenka
velikost ohniska 0,5 až 0,6 mm
bodové hodnocení |  | druhé ohnisko
bodové hodnocení |  | rotační anoda
indikace stavu polohy clon
monitorování zátěže rentgenky
virtuální kolimátory (nastavení bez záření)
Rozsah a polohování C-ramene
přístroj s lehkou manipulovatelností a snadným ovládáním, možnost přímé dezinfekce
C-rameno optimálně vyvážené pro snadné polohování
bodové hodnocení |  | orbitální pohyb v rozsahu min. 140°
horizontální pohyb (výsuv) v rozsahu min. 20 cm
bodové hodnocení |  | horizontální rotace v rozsahu min. 360°
Wig-wag – vyklonění ramene min. +/- 10°
motorický vertikální pohyb v rozsahu min. 40 cm
volný prostor mezi receptorem a výstupem vnějšího krytu zářiče min. 78 cm
bodové hodnocení |  | hloubka C-ramene (volný prostor v oblouku od osy svazku) min. 66 cm
hmotnost C-ramene max. 365 kg
Detektor
plochý detektor – typ CMOS pro zachování plynulosti obrazu
plochý detektor o velikosti pole min. 20x20cm
bodové hodnocení |  | velikost pixelu max. 152 µm
rozlišení min. 1360 x 1360 pix
laserové zaměřování
Zobrazení
ovládací dotykový monitor
monitor zobrazovací
dělení obrazu na obrazovce (mozaice)
změna jasu, kontrastu a inverze obrazu
přiblížení obrazu, rotace obrazu, LIH, reverze obrazu, negace obrazu
filtrace, potlačení šumu, zvýraznění hran
kapacita paměti v maximálním rozlišení min. 100.000 snímků
zpracování obrazu v reálném čase i postprocessing
funkce ½ dávky automaticky po spuštění přístroje
ruční expoziční tlačítko
nožní spínač – skiaskopie a uložení
režimy skiaskopie s možností volby anatomických režimů o Kostní: končetiny, páteř a pánev o Kardio, břicho, Software pro zobrazení měkkých tkání o Metal (eliminace kovů)
Ostatní požadavky
DAP metr – měření dopadové dávky
přenos obrazu ve formátu DICOM do PACS zadavatele skrze LAN – ethernetové rozhraní RJ-45
archivace dat na USB
Napájení 230 V / 50 Hz
Součástí dodávky musí být funkční připojení zařízení do počítačové sítě PACS ve formátu "nativní" DICOM (DICOM Send, Storage Commitment) včetně doložení DICOM Conformance Statement,
ONN provozuje MARIE-PACS a worklist server od firmy OR-CZ spol. s r.o.
Veškerá datová připojení musí být prováděna ve spolupráci s útvarem ICT ONN.
Termín instalace musí být na útvar ICT oznámen emailem (it@nemocnicenachod.cz) minimálně 3 pracovní dny předem a musí být zpětně potvrzen.
Minimální technické požadavky týkající se úpravy pracovišť:
Nejsou vyžadovány žádné další technické úpravy pracovišť s ohledem na charakter zadavatelem požadovaného zařízení.
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | T-0131b | skiaskopický přístroj s C ramenem, vysokým výkonem generátoru a min. 26x26 cm flat panelem s vysokým rozlišením pro urologii | 1
Všeobecné požadavky
zařízení musí splňovat všechny požadavky platné legislativy
bodové hodnocení |  | výrobcem stanovená max. doba používání přístroje min. 10 let
Generátor
vysokofrekvenční generátor s frekvencí min. 40 kHz
bodové hodnocení |  | výkon generátoru ≥ 15 kW
řízení expozice pomocí AERC
minimální rozsah použitelného napětí 40–110 kV
bodové hodnocení |  | pulzní fluoroskopie s možností nastavení ve více krocích s frekvencí min. 1–15 pulzů/sec (pps)
vyšetřovací protokoly s možností manuálního nastavení
bodové hodnocení |  | tepelná kapacita systému min. 1,6 MHU
nožní spínač – skiaskopie a uložení
ruční expoziční tlačítko
Rentgenka, kolimátor, sledování a optimalizace dávky pacienta
velikost ohniska 0,5 až 0,6 mm
bodové hodnocení |  | druhé ohnisko
bodové hodnocení |  | rotační anoda
celková filtrace systému ≥ 3 mm Al
indikace celkového vytížení tepelné kapacity systému
ovládací dotykový monitor na těle C-ramene
zobrazení pohybu primárních clon na monitoru bez nutnosti použití expozice
indikace PKA (KAP) – součin produktu kermy a plochy ve formě protokolu odesílaného společně s vyšetřením do PACS
asymetrické nastavení paralelních clon
Rozsahy a polohování C-ramene
přístroj s lehkou manipulovatelností a snadným ovládáním, možnost přímé dezinfekce
C-rameno optimálně vyvážené pro snadné polohování
bodové hodnocení |  | orbitální pohyb v rozsahu min. 140°
horizontální pohyb (výsuv) v rozsahu min. 20 cm
bodové hodnocení |  | horizontální rotace v rozsahu min. 360°
bočné vyklonění v rozsahu min. 10°
motorický vertikální pohyb v rozsahu min. 40 cm
volný prostor mezi receptorem a výstupem vnějšího krytu zářiče min. 75 cm
bodové hodnocení |  | hloubka C-ramene (volný prostor v oblouku od osy svazku) min. 65 cm
hmotnost C-ramene max. 400 kg
Digitální záznam obrazu a akvizice obrazu
bodové hodnocení |  | digitální detektor obrazu o velikosti pole min. 26x26 cm
bodové hodnocení |  | C-MOS detektor
bodové hodnocení |  | rozlišení digitálního detektoru obrazu 200 µm nebo lepší
rozlišení v celém obrazovém řetězci s vysokým rozlišením min. 1,5k x 1,5k px
možnost zoom min. dvě úrovně
integrovaný laserový zaměřovač na detektoru
plně digitální zpracování obrazu
automatická optimalizace obrazu – AutoWindow level
paměť posledního obrazu s možností digitální rotace obrazu o ± 360°
kapacita paměti v maximálním rozlišení min. 10.000 snímků
medicínské TFT zobrazovací monitory pro zobrazení snímku, zadavatel umožňuje variantu jednoho min. 24“ monitoru (min. 1920x1200 px) nebo dvojice min. 19“ monitorů (dvojice min.1280x1024px)
maximální jas monitorů min. 300 cd/m2
Zpracování obrazu v akviziční stanici a síťové požadavky
změna jasu, kontrastu a inverze obrazu
převrácení a otáčení obrazu
filtrace, potlačení šumu, zvýraznění hran
protokol – režim pro eliminaci kovů
bodové hodnocení |  | automatická detekce a spuštění režimu pro eliminaci kovů
anotace (textové popisky apod.)
dělení obrazu na obrazovce (mozaice) na min. 8 obrazů
zhotovení filmové smyčky ze skiaskopie s možností jejího exportu v DICOM formátu
přenos obrazu ve formátu DICOM do PACS zadavatele skrze LAN – ethernetové rozhraní RJ-45
Ostatní požadavky
DAP metr – měření dopadové dávky
Součástí dodávky musí být funkční připojení zařízení do počítačové sítě PACS ve formátu "nativní" DICOM (DICOM Send, Storage Commitment) včetně doložení DICOM Conformance Statement,
ONN provozuje MARIE-PACS a worklist server od firmy OR-CZ spol. s r.o.
Veškerá datová připojení musí být prováděna ve spolupráci s útvarem ICT ONN.
Termín instalace musí být na útvar ICT oznámen emailem (it@nemocnicenachod.cz) minimálně 3 pracovní dny předem a musí být zpětně potvrzen.
Minimální technické požadavky týkající se úpravy pracovišť:
Nejsou vyžadovány žádné další technické úpravy pracovišť s ohledem na charakter zadavatelem požadovaného zařízení.