## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Defibrilátory pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-0910a | Defibrilátor pro ARO | 2
snadná manipulace s přístrojem a jednoduché intuitivní ovládání
maximální odolnost proti nárazům a úderům; provozní odolnost proti prachu a vodě (IP44)
dobře čitelná obrazovka i v terénu na přímém slunečním osvitu; volitelný režim zobrazení; plně barevný režim a vysoce kontrastní režim
nastavitelná energie výboje min. ve 25 krocích v synchronním i asynchronním režimu
současné zobrazení křivek měřených vitálních funkcí na monitoru, čitelné zobrazení všech měřených hodnot vitálních funkcí,
bifázický defibrilační výboj s eskalací energie výboje nastavitelný od 2 do 360 J (s maximální hodnotou energie) při manuálním a v režimech 150-360 J v automatickém režimu
manuální defibrilace s využitím samolepících defibrilačních elektrod i pevných elektrod
poloautomatické externí defibrilace se systémem doporučení výboje s využitím samolepících defibrilačních elektrod
defibrilační elektrody jsou zavedeny v číselníku VZP pro využití ZUM
metronom se zvukovým signálem pro provádění KPR nastavitelný na intubovaného i nezaintubovaného pacienta, pro dospělé i děti
tiskárna s možností tisku minimálně tří křivek pod sebou o šíři 100 mm
neinvazivní kardiostimulace minimálně s režimy on demand/non demand s využitím samolepících defibrilačních elektrod
snímání 12-ti svodového EKG, včetně záznamu, tisku a vyhodnocení
telemetrického odeslání 12-ti svod EKG na konzultující invazivní kardiologické pracoviště vybavené systémem LIFENET výrobce Stryker
synchronizace výboje s EKG křivkou
měření EKG, SpO2 vč. SpCO, HR, NIBP, EtCO2
monitorace SPO2 technologií Masimo/Nellcor
sledování trendů životních funkcí, sledování vývoje ST segmentů, včetně vytvoření souhrnné zprávy (protokolu), která bude obsahovat minimálně měřené hodnoty EKG, SpO2, NIBP a HR, s možností přímého, nebo následného tisku z paměti přístroje nebo datového přenosu z paměti přístroje do databáze.
přístroj umí ukládat data v paměti defibrilátoru s možností další práce s uloženými daty
přístroj umí zamezit riziku ztráty dat a nastavení přístroje během provozu
součástí dodávky jsou 2 ks Lithium-Ion výměnných baterií s indikací stavu kapacity na obrazovce přístroje a na jejich těle
součástí dodávky je externí adaptér na 230 V / 50 Hz pro dobíjení výměnných baterií
testování přístroje je automatické (denní) nebo uživatelské
přístroj umožňuje dodatečné rozšíření o modul SpMet+, IP, nebo teploty
součástí dodávky je veškeré příslušenství, požadované zadávací dokumentací a nutné pro provoz přístroje
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | T-0910b | Defibrilátor pro intenzivní péči | 14
přístroj pracující jak v automatickém, tak v manuálním režimu
v manuálním režimu nastavitelná energie výboje min. ve 25 krocích v synchronním i asynchronním režimu
bifázický defibrilační výboj s eskalací energie výboje nastavitelný od min. 2 do 360 J
bifázický výboj o maximální energii minimálně 360 J – v obou režimech
doba nabíjení na energii 360 J do maximálně 12 s
neinvazivní kardiostimulace v synchronním a asynchronním režimu
maximální stimulační výdej minimálně 200 mA
monitorace SPO2 technologií Masimo/Nellcor
uživatelsky nastavitelná stimulační frekvence a stimulační výdej
defibrilátor opatřen interní tiskárnou pro tisk aktuální křivky EKG i tisk epizody z paměti přístroje ve formátu kontinuálního pásu
LCD displej o velikosti min. 5“
nízká hmotnost – max. 7kg vč. pevných defibrilačních pádel
přístroj umožňuje selekci tlačítek v automatickém režimu pomocí zavítatelných dvířek/mechanická zábrana/, že při práci v tomto režimu zůstanou na ovládacím panelu defibrilátoru výhradně tlačítka ovládání AED – zapnutí přístroje, analýza rytmu, výboj –
přístroj je opatřen záložní baterií – při plném nabití min. 140 defibrilačních impulsů o energii 360 J, nebo monitorace EKG a SpO2 po dobu min. 180 min.
podpora používání jednorázových nalepovacích defibrilačních elektrod
defibrilační elektrody jsou zavedeny v číselníku VZP pro využití ZUM
Příslušenství k přístroji:
3-žílový kabel pro snímání EKG
SPO2 čidlo Masimo pro dospělé – prstový klip
kabel pro připojení jednorázových externích nalepovacích defibrilačních elektrod
standardní odpojitelná pevná defibrilační pádla pro dospělé s integrovanými pádly pro děti – 1 pár
brašna na defibrilátor
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | T-0910c | Defibrilátor základní | 14
Defibrilátor s vybavením pro použití u dospělých pacientů s možností následného rozšíření pro použití i u novorozenců.
Bifázický výboj min. 200 J
Nastavení síly výboje dle impedance pacienta
Hlasové a vizuální instrukce v českém jazyce
Automatické vyhodnocení stavu pacienta, možnost aplikace defibrilačního výboje do dvou minut od zahájení resuscitace
Možnost konfigurace sekvence energií defibrilace
defibrilační elektrody jsou zavedeny v číselníku VZP pro využití ZUM
Bezdrátový přenos dat do PC, možnost doplnit PC o software pro analýzu výsledků, archivaci záznamů o resuscitaci apod.
Kapacita paměti přístroje na min. 100 záznamů
Možnost přepínání přístroje do manuálního režimu a zobrazovat průběh EKG křivky z defibrilačních elektrod či použitím 3 svodového EKG kabelu se zobrazením hodnoty srdeční frekvence.
LCD displej, minimální velikost min. 5“ pro textové výzvy a vizualizaci, zobrazující základní údaje o resuscitaci, v případě rozšíření pro zobrazování EKG křivky
Automatický vnitřní test
vizuální upozornění na vybitou baterii nebo nutnost servisního zásahu
Životnost baterie minimálně 400 výbojů o hodnotě 200 J.
Garantovaná životnost baterií při pohotovostním režimu min. 5 let
Maximální hmotnost včetně baterie a elektrod 4 kg
Odolnost přístroje proti pádu z 1 metru, odolnost proti prachu/vodě min. dle IP55
obal na defibrilátor
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
4 | T-0910d | Defibrilátor základní - dětský | 4
Defibrilátor s vybavením pro použití u dospělých pacientů s možností následného rozšíření pro použití i u novorozenců.
Bifázický výboj min. 200 J
Nastavení síly výboje dle impedance pacienta
Hlasové a vizuální instrukce v českém jazyce
Automatické vyhodnocení stavu pacienta, možnost aplikace defibrilačního výboje do dvou minut od zahájení resuscitace
Možnost konfigurace sekvence energií defibrilace
defibrilační elektrody jsou zavedeny v číselníku VZP pro využití ZUM
Bezdrátový přenos dat do PC, možnost doplnit PC o software pro analýzu výsledků, archivaci záznamů o resuscitaci apod.
Kapacita paměti přístroje na min. 100 záznamů
Možnost přepínání přístroje do manuálního režimu a zobrazovat průběh EKG křivky z defibrilačních elektrod či použitím 3 svodového EKG kabelu se zobrazením hodnoty srdeční frekvence.
LCD displej, minimální velikost min. 5“ pro textové výzvy a vizualizaci, zobrazující základní údaje o resuscitaci, v případě rozšíření pro zobrazování EKG křivky
Automatický vnitřní test
Nalepovací dětské elektrody
vizuální upozornění na vybitou baterii nebo nutnost servisního zásahu
Životnost baterie minimálně 400 výbojů o hodnotě 200 J.
Garantovaná životnost baterií při pohotovostním režimu min. 5 let
Maximální hmotnost včetně baterie a elektrod 4 kg
Odolnost přístroje proti pádu z 1 metru, odolnost proti prachu/vodě min. dle IP55
obal na defibrilátor