## List1
Technická specifikace
Název VZ: |  | EKG (elektrokardiografy) pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-0401 | EKG přístroj včetně vozíku | 11
12-svodový EKG přístroj pro klidové EKG vyšetření
grafický displej min 7”: zobrazení všech 12 svodů zobrazení aktuálního pacienta
grafická prezentace správného umístění EKG svodů
indikace kvality signálu
spolehlivá detekce kardiostimulátoru a ochrana proti defibrilaci
indikace konkrétního svodu se špatnou kvalitou signálu či odpadnutého svodu
možnost uživatelského nastavení filtrů EKG záznamu ve standardním rozsahu
automatická interpretace 12 svodového EKG záznamu pro děti i dospělé + automatické rozměření EKG signálu (základní rytmus, frekvence, PR interval, QRS komplex, ST úsek a QT interval
automatický režim
manuální režim
možnost zadání základních údajů o pacientovi (ID, jméno, příjmení, věk)
ovládání a menu v českém nebo anglickém jazyce; anglický jazyk ovládání a menu bude akceptován za předpokladu, že pro nejčastěji používané funkce (min. zadání identifikace pacienta a pořízení záznamu EKG) jsou použita jednoúčelová tlačítka se symboly nebo piktogramy znázorňující dané funkce
možnost připojení čtečky čárových kódů pro bezchybné zadání pacienta
tisk na termocitlivý papír vel. A4 (role nebo skládaný)
rychlost posuvu papíru 5/25/50 mm/s
citlivost min. 5-20 mm/mV
uživatelsky volitelná tisková sestava (včetně interpretace, rozměření, údajů o pacientovi, apod.) ve standardních provedeních min. 2x6, 4x3, rytmový svod, atd.
paměť pro uložení min. 90 záznamů
provoz ze sítě i akumulátoru
interní dobíjení akumulátoru
export EKG křivky na USB např. ve formátu PDF
přístroj musí být dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky
Příslušenství:
pacientský kabel
EKG klipsy pro končetinové sondy
EKG balonkové elektrody pro hrudní svody
EKG gel
stabilní, pojízdný vozík s možností aretace proti nechtěnému pojezdu, s prostorem pro odkládání drobného příslušenství