## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Plazmový sterilizátor pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-PL01 | Plazmový sterilizátor | 1
Jednodveřové provedení
Maximální hmotnost 140 kg
Shoda s ČSN EN ISO 14937
sterilizátor provede sterilizaci na hladině bezpečné sterility 10-6 SAL dle platné legislativy České republiky a Vyhlášky MZ ČR 306/2012 Sb.
vybaven nezávislým monitorovacím systémem – měření kritických hodnot sterilizace – tlak, teplota, výkon plazmatu ve sterilizační komoře
napojení sterilizátoru do systému dokumentace procesů přes ethernet
sterilizátor ukládá cykly ve formě pdf souborů na síťové úložiště
rozsáhlá, pravidelně aktualizována databáze přístrojové kompatibility, jednoduše dostupná pro personál (např. on-line - web stránky)
délka standardního cyklu maximálně 30 min
sterilizační teplota maximálně 56 °C
vybaven krátkým cyklem na balené nástroje bez dutin, maximální délka cyklu cca 29 min
přerušení procesu chybou pro vlhkost ve vsázce před napuštěním sterilizačního media
vybaven systémem umožňujícím dosušení minimální vlhkosti vložených zdravotnických prostředků v rámci sterilizačního cyklu bez nutnosti tento cyklus přerušit
akustické či světelné oznámení ukončeného vyhovujícího sterilizačního cyklu
akustické oznámení nevyhovujícího sterilizačního cyklu (jiný než vyhovující)
bez rizika ulpívání reziduí
po sterilizaci bez reziduí H2O2 na sterilizovaných zdravotnických prostředcích a sterilizačních obalech - ihned k použití
vhodný pro sterilizaci chirurgických nástrojů
vhodný pro sterilizaci jednokanálových flexibilních endoskopů
objem sterilizační komory minimálně 50 l
minimální kubický využitelný rozměr sterilizační komory 300 x 600 x 150 mm (š x hl x v )
vyjímatelná police pro možnost vkládání velkoobjemových zdravotnických prostředků
dotykový displej s českým menu o uhlopříčce min. 8 “
připojení jednofázové 240 V, jistič 10 A, 50 Hz
možnost vybavení čtečkou čárových kódů
paměť pro uložení min. 50 sterilizačních cyklů
USB vstup pro stahování a odesílání údajů např. o sterilizačním cyklu
sterilizační médium peroxid vodíku - balen v bezpečnostní kazetě s identifikátorem upozorňujícím na porušení obalu a úniku peroxidu vodíku z uzavřeného balení
jednoduchá manipulace při výměnách balení peroxidu vodíku bez rizika poleptání obsluhy, uzavřený systém – jednorázové kazety pro více cyklů
skladování balení sterilizačního média při pokojové teplotě
automatická kontrola šarže a exspirace balení sterilizačního media před vkládáním balení do přístroje
rychlé, on-line testování BIO indikátory s rychlým vyhodnocením ( cca 15 min) – bezpečnost každého cyklu
kompatibilní pojezdový vozík s aretací pojezdových kol
potvrzení o provedení validace dle normy ČSN EN EN ISO 14937