## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Operační stoly (chirurgické, ORL a urologické) pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-2018 | systémový operační stůl pro obory chirurgie a gynekologie | 2
doplnění systému, jednotlivé díly a příslušenství kompatibilní se systémem Maquet Otesus.
Modulární operační deska v konfiguraci:
2x základní díl pánevní, spodní zádový díl, horní zádový díl, podložka hlavy stavitelná, dělený nožní díl čtyřdílný, nožní díly odnímatelné, polohovatelné motoricky souběžně i každá zvlášť
1x základní pánevní díl, spodní zádový díl, horní zádový díl, podložka hlavy stavitelná, dělený nožní díl dvoudílný, nožní díly odnímatelné, polohovatelné motoricky souběžně i každá zvlášť
Operační desky vybavené polstry – antidekubitní třívrstvá matrace
Motorické polohování spodního zádového dílu +-90°
Motorické polohování nožního dílu +90°/-100°
Longitudiální posun desky 400 mm
Šířka desky 590 mm včetně EU lišt
Požadované příslušenství:
3x anesteziologická podložka ruky, stavitelná
3x fixační pás pro pacienta
1x mechanické gynekologické šauty
2x boční zarážka
Upínací svorky potřebné pro připojení příslušenství
6x transportér operačních desek , nosnost 380 kg
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | T-2019a | systémový operační stůl pro obor ORL | 1
jednotlivé díly a příslušenství kompatibilní se systémem Maquet Otesus.
Systém obsahuje:
noha stolu se základnou, 1x segmentovaná výměnná deska s motoricky ovládanými pohyby, 1x transportér pro operační desky
Základna stolu vyrobena z nerez oceli
Nosnost stolu v základní nulové poloze 380 kg
Operační stůl vybaven akumulátory zajišťující samostatný provoz včetně napájecího sítového kabelu sloužícího pro dobíjení i plný provoz min. 5 dní
Elektronická monitorace stavu akumulátoru s optikou i akustickou indikací
Elektrické ovládání přímo na základně stolu a dálkovým ovladačem
Ovládání na noze stolu z levé, resp. pravé strany nohy stolu, přístupné i s navezeným transportním vozíkem
Možnost připojení kabelových ovladačů, až dva ovladače současně
Minimální funkce na dálkové ovládání: nastavení výšky, Trendelenburg, boční náklon, podélný posuv polohování zádové sekce, polohování podložek nohou
Dálkový ovladač s ovládáním pomocí:
Barevný LCD displej a tlačítka, až 30 poloh do paměti
Samostatné tlačítko pro uvedení stolu do nulové (základní) polohy, která odpovídá výšce pro převoz desky
Obousměrné navážení desky na nohu stolu s automatickým rozpoznáním pozice hlavy
Operační deska modulární, čtyřmotorová, v konfiguraci:
základní pánevní díl, spodní zádový díl s motorickým polohováním, horní zádový díl , hlavový díl sklopný s dvojitou artikulací, nožní díl dělený dvoudílný
Motorické polohování:
Trendelenburg/Antitrendelenburg 45 °/-45 °
Výškové nastavení 621 – 1161 mm
Podélný posun operační desky (od základní polohy desky) 400 mm
Laterální náklon 28 °
Laterální náklon i v poloze Trendelenburg 20°/30°
Polohování spodní zádové sekce 90°/-90°
Polohování horní zádové sekce 90°/- 110°
Polohování nožních dílů 90°/-100°
Požadované příslušenství:
1x anesteziologický rám včetně upínací svorky
1x fixační pás na tělo pac.
1x anesteziologická podložka ruky stavitelná
1x upínka ruky s chráničem pro paži, připevnění na eurolištu, s polstrem
2x boční zarážka pro polohování pac.
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | T-2019b | systémový operační stůl pro obor urologie | 1
jednotlivé díly a příslušenství kompatibilní se systémem Maquet Otesus.
Systém obsahuje:
noha stolu se základnou, 1x segmentovaná výměnná deska s motoricky ovládanými pohyby, 1x transportér pro operační desky
Základna stolu vyrobena z nerez oceli
Nosnost stolu v základní nulové poloze 380 kg
Operační stůl vybaven akumulátory zajišťující samostatný provoz včetně napájecího sítového kabelu sloužícího pro dobíjení i plný provoz min. 5 dní
Elektronická monitorace stavu akumulátoru s optikou i akustickou indikací
Elektrické ovládání přímo na základně stolu a dálkovým ovladačem
Ovládání na noze stolu z levé, resp. pravé strany nohy stolu, přístupné i s navezeným transportním vozíkem
Možnost připojení kabelových ovladačů, až dva ovladače současně
Minimální funkce na dálkové ovládání: nastavení výšky, Trendelenburg, boční náklon, podélný posuv polohování zádové sekce, polohování podložek nohou
Dálkový ovladač s ovládáním pomocí:
Barevný LCD displej a tlačítka, až 30 poloh do paměti
Samostatné tlačítko pro uvedení stolu do nulové (základní) polohy, která odpovídá výšce pro převoz desky
Obousměrné navážení desky na nohu stolu s automatickým rozpoznáním pozice hlavy
Operační deska modulární, šestimotorová v konfiguraci:
základní pánevní díl, spodní zádový díl s motorickým polohováním, horní zádový díl s motorickým polohováním, hlavový díl sklopný s dvojitou artikulací, nožní díl jednodílný
Motorické polohování:
Trendelenburg/Antitrendelenburg 45 °/-45 °
Výškové nastavení 621 – 1161 mm
Podélný posun operační desky (od základní polohy desky) 400 mm
Laterální náklon 28 °
Laterální náklon i v poloze Trendelenburg 20°/30°
Polohování spodní zádové sekce 90°/-90°
Polohování horní zádové sekce 90°/- 110°
Polohování nožních dílů 90°/-100°
Požadované příslušenství:
2x pánevní prodlužka
2x boční zarážky s polstrem
2x anesteziologická podložka ruky stavitelná
1x anesteziologická podložka ruky s kloubovým ramenem pro vysoké polohování
1x systém sběrného umyvadla s odtokem, umístění pod operační desku, vybaveno odtokovou hadicí a sítky
1x fixační pás pro pacienta