# Přístrojové vybavení nemocnic Královéhradeckého kraje III

## Dílčí část B) Zdravotnické potřeby se specializací pro ORL

### Oblastní nemocnice Trutnov a.s.	počet

Vyšetřovací jednotka UNIT 1 včetně příslušenství 	1

Vyšetřovací jednotka UNIT 2 včetně příslušenství 	1

Ultrazvukový přístroj Sinuscope pro ORL	1

Přístroj na vyšetření sluchu novorozenců	1

# Vyšetřovací jednotka UNIT 1

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – 1 kus

Technické požadavky na ORL vyšetřovací jednotku

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| --- | --- | --- |
| vysoká kvalita elektrolyticky pozinkované ocelové konstrukce s extrémní trvanlivostí nalakování |  |  |
| pohyblivý na 4 kolečkách |  |  |
| otáčivé rameno držáku pro odsávací hadici |  |  |
| dvě roviny přihrádek na nástroje s vestavěným osvětlením |  |  |
| Transparentní akrylový kryt, při otevření zasunutý za jednotkou |  |  |
| Odpadkový koš, otevírání nožním pedálem, nízký hluk |  |  |
| nádoba pro použité nástroje |  |  |
| 2 mělké a 2 hluboké zásuvky v instrumentační skříňce, vrchní zásuvka jako psací deska |  |  |
| tácky různých velikostí na nástroje |  |  |
| zabudovaný zásobník na vatové polštářky nebo ústní čtverečky |  |  |
| 2 držáky na endoskopy bez předehřevu |  |  |
| 3 endoskopické toulce na desinfekci, vyměnitelné |  |  |
| odsávací jednotka – tichý chod, sací výkon 40 I/min., podtlak 0-0,8 bar. |  |  |
| automatické vyprazdňování nádoby se sekretem. Po každém odsávání je nádoba automaticky opláchnuta a vyčištěna vodním systémem – extrémně nízký hluk, 40 I/min, 0,8 bar s antibakteriálním filtrem, automatické zapnutí při sejmutí sací hadice z držáku. Vypnutí po zavěšení hadice. |  |  |
| Hadicový proplachovací systém |  |  |
| 2 integrované LED zdroje studeného světla |  |  |
| držák čelního světla bez automatického zapínání |  |  |
| 1 ušní proplachovací miska |  |  |
| hadice pro přívod vody (do 1,50m) |  |  |
| přídavná police pro stroboskop |  |  |
| držák pro LED monitor |  |  |
| vakuový regulátor |  |  |
| vestavěný ohřev zrcátek |  |  |
| připojení na domovní rozvod vody a odpad |  |  |

Příslušenství – diagnostický halogenový mikroskop

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| --- | --- | --- |
| halogenový nebo LED zdroj světla |  |  |
| binokulární tubus přímý / 45°šikmý / 180°sklopný |  |  |
| pevně vestavěný držák brýlového okuláru 12,5x s kompenzací dioptrií + 5 dioptrií |  |  |
| objektiv volitelný f = 250 mm |  |  |
| manuálně nastavitelné zvětšení, přibližně 4x / 6x / 10x / 16x / 25x |  |  |
| jemné doostřování manuálními integrovaným infokálními očnicemi, popř. jemné doostřování na objektivu |  |  |
| mezioční vzdálenost 2,16“ – 2,95“ 55 – 75 mm |  |  |
| vestavěný zelený filtr |  |  |
| pružné kloubové rameno s vyrovnáním váhy |  |  |
| Možnost připevnění mikroskopu na stěnu v ambulanci č.1 |  |  |

# Vyšetřovací jednotka UNIT 2

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – 1 kus

Technické požadavky na ORL vyšetřovací jednotku

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| --- | --- | --- |
| vysoká kvalita elektrolyticky pozinkované ocelové konstrukce s extrémní trvanlivostí nalakování |  |  |
| pohyblivý na 4 kolečkách |  |  |
| elektronická funkční část s fóliovou klávesnicí, digitálním teplotním displejem a 2 manometry (stlačený vzduch a vakuum) |  |  |
| otáčivé rameno držáku pro odsávací hadici |  |  |
| dvě roviny přihrádek na nástroje s vestavěným osvětlením |  |  |
| Transparentní akrylový kryt, při otevření zasunutý za jednotkou |  |  |
| Odpadkový koš, otevírání nožním pedálem, nízký hluk |  |  |
| nádoba pro použité nástroje |  |  |
| 2 mělké a 2 hluboké zásuvky v instrumentační skříňce, vrchní zásuvka jako psací deska |  |  |
| tácky různých velikostí na nástroje |  |  |
| zabudovaný zásobník na vatové polštářky nebo ústní čtverečky |  |  |
| 2 držáky na endoskopy bez předehřevu |  |  |
| 3 endoskopické toulce na desinfekci, vyměnitelné |  |  |
| odsávací jednotka – tichý chod, sací výkon 40 I/min., podtlak 0-0,8 bar. |  |  |
| autonomní odsávání do nádoby na sekret resp. do jednorázových odsávacích vaků 1.5l bez nutnosti připojení na vodu a domovní odpad |  |  |
| 2 integrované LED zdroje studeného světla |  |  |
| držák čelního světla bez automatického zapínání |  |  |
| vakuový regulátor |  |  |
| vestavěný ohřev zrcátek |  |  |

Příslušenství – optiky

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| --- | --- | --- |
| laterální optika širokoúhlá, úhel pohledu 30°, průměr 2,7 mm, pracovní délka 18 cm, autoklávovatelná |  |  |
| lupen-laryngoskop 90°, fokusace 4x, průměr 10 mm, pracovní délka 15 mm |  |  |

# Ultrazvuk Sinuscope

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – 1 kus

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| --- | --- | --- |
| Ultrazvuk slouží pro vyšetřování a diagnostiku čelních a nosních dutin v ambulanci ORL |  |  |
| Individuální, sinus- specifické zesilovací parametry pro maxillaris a frontalis |  |  |
| Dodatečné zesilovací křivky pro cysty |  |  |
| Předprogramované zesilovací parametry s měřítkem pro čelní a nosní dutiny |  |  |
| Nožní spínač a automatický mod k rychlému provádění měření |  |  |
| PC a notebook, který splňuje výrobcem stanovené parametry |  |  |
| Zařízení je modulární a lze ho v budoucnu dovybavit moduly pro rhinomanometrii a pro tympanometrii. |  |  |
| Sonda 3,5 MHz |  |  |
| Frekvence impulzů 100 Hz |  |  |
| Maximální zesílení 85 Db |  |  |

# Přístroj pro vyšetření sluchu novorozenců

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. – 1 kus

| Požadavky | Splnění podmínky ANO/NE | Hodnota /popis |
| --- | --- | --- |
| Přenosný přístroj pro pro screening sluchu s plně automatickým vyhodnocením výsledků -TEOAE nebo DPOAE napájený akumulátorem, grafický LCD displej, ovládání pomocí tlačítek, paměť ASPOŇ pro 50 vyšetření, výstup na počítač nebo přenosnou tiskárnu |  |  |
| malá a ultralehká sonda pro vyšetření i nejmenších novorozenců |  |  |
| ovládání přístroje v českém jazyce, české menu a nabídky, český návod |  |  |
| velký LCD displej pro výběr typu vyšetření, zobrazení průběhu a výsledku vyšetření |  |  |
| vnitřní paměť pro uložení výsledků vyšetření |  |  |
| napájení akumulátorem – úplná nezávislost na zdroji síťového napájení |  |  |
| výstup pro přenos výsledků do PC nebo na přenosnou tiskárnu |  |  |
| kufřík pro uložení přístroje, sondy a dalšího příslušenství |  |  |
| PC software pro archivaci a tisk výsledků, export dat do Excelu nebo do mezinárodních formátů používaných pro zpracování výsledků screeningu sluchu – NCHAM Hi*Track (National Center for Hearing Assessment and Management) nebo OZ SIMS (Screening and Information Management Solution). |  |  |