## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Diagnostické a pracovní stanice pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-0190a | stanice diagnostická | 1
Popisovací diagnostická stanice pro vyhledání pacienta/vyšetření v PACS, úpravu snímků, popis vyšetření, tisk výsledků, export výsledků na CD/DVD, uložení výsledků do PACS.
Akceptuje se dodávka přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití.
Technické parametry, označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.
Hardware diagnostické stanice – 1 ks
HW stanice s výkonovou konfigurací pro zpracovávání medicínských obrazů z celého spektra zobrazovacích modalit – výpočetní tomograf, magnetická rezonance, skiaskopických a skiagrafických snímků, mamografických snímků.
Základní deska na chipsetu Intel
Procesor Intel Core i5-10400 nebo ekvivalent, chlazení heatpipe s pulsní šířkovou modulací
min. 16 GB RAM DDR4
min. 1x 500 GB HDD SSD M.2 NVMe
Grafická karta min. 4GB DDR5, 3x DisplayPort, OpenGL 2.0 nebo vyšší, 32bitové obrazové body
Vypalovací DVD+RW mechanika SATA
Záložní zdroj napájení 1000VA
LAN 10/100/1000
Odhlučněný case s přídavným chlazením a odvodem tepla, vývody USB na přední panel, zdroj s aktivním PFC
Podsvícená klávesnice s velkými bílými fonty (vhodná pro popis do tmavé místnosti), laserová myš
Software diagnostické stanice – 1 ks
Windows 10 Professional CZ OEM 64b
Kompatibilita dodané diagnostické stanice se stávajícím prohlížečem PACS zadavatele (OR-CZ s.r.o.) – instalaci SW prohlížeče zajistí zadavatel.
Diagnostická stanice je odemčená pro instalaci dalšího software používaného zadavatelem, např. NIS/RIS apod.
Náhledový monitor pro NIS – 1 ks
Náhledový 24“ LED monitor pro RIS, Full HD, výškově nastavitelný
Typ displeje: IPS
Konektor HDMI nebo DisplayPort dle typu grafické karty
Datový kabel pro připojení k PC
Diagnostický LCD monitor
Technologie IPS LED
Aktivní úhlopříčka obrazovky min. 30“
Rozlišení nativní 6MP (3280 x 2048) s možností konfigurace 2 x 3MP+ (1640 x 2048) resp. 2 x 3MP (1536 x 2048)
Svítivost kalibrovaná 600 cd/m², max. 1050 cd/m²,
Kontrast 2000:1
Odezva: 18 ms
Color support: 30bit
Color PPU (Per Pixel Uniformity), SteadyColor kalibrace
Kalibrační SW, možnost sledování výsledků kalibrace včetně protokolování výsledků
Možnost plné vzdálené kalibrace bez přítomnosti technika na místě, centrální dohledový systém obrazové kvality monitoru 24x7 s okamžitou e-mailovou notifikací
Spodní / zadní LED podsvícení plynule nastavitelné 0-100%
Ochranné antireflexní sklo
Zdravotnický prostředek tř. IIb
Garance zachování výrobních parametrů monitoru po dobu 40000 hodin
Ostatní požadavky
Součástí ceny dodávky je HW, instalace OS. Dále kalibrace diagnostických monitorů vč. vystavení měřícího protokolu, zaškolení obsluhy a správy systému, testování. Veškerý dodaný HW musí být plně kompatibilní se stávajícím PACS serverem zadavatele.
Součástí ceny dodávky je záruční doba na HW v délce min. 24 měsíců na celou sestavu.
V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace diagnostických monitorů, servisní a preventivní prohlídky apod.) včetně vystavení protokolů o měření a o provedení BTK.
Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi.
Dodání licenčního ujednání týkajícího se veškerého dodaného software včetně licencí Microsoft v papírové i elektronické podobě.
Zásuvku pro fyzické připojení do LAN zajistí zadavatel.
Dodání licenčního ujednání týkajícího se veškerého dodaného software včetně licencí Microsoft v papírové i elektronické podobě.
Zásuvku pro fyzické připojení do LAN zajistí zadavatel.
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | T-0190b | stanice pracovní | 3
HW stanice s výkonovou konfigurací pro zpracovávání medicínských obrazů
Základní deska na chipsetu Intel
Procesor Intel Core i5-10400 nebo ekvivalent, chlazení heatpipe s pulsní šířkovou modulací
min. 16 GB RAM DDR4
1x 512 GB HDD SSD M.2 NVMe
Grafická karta min. 4GB DDR5, 1x DisplayPort, OpenGL 2.0 nebo vyšší, 32bitové obrazové body
Vypalovací DVD+RW mechanika
LAN 10/100/1000
Odhlučněný case s přídavným chlazením a odvodem tepla, vývody USB na přední panel, zdroj s aktivním PFC
DVD±RW mechanika
Podsvícená klávesnice s velkými bílými fonty (vhodná pro popis do tmavé místnosti), myš
Windows 10 Professional CZ OEM 64b
záložní zdroj napájení 1200VA, min. 4x výstup zálohovaný baterií, 4x přepěťová ochrana
Diagnostická stanice je odemčená pro instalaci dalšího software používaného zadavatelem, např. NIS/RIS apod.
Monitor LCD s technologií IPS:
Technologie IPS/PLS LED ,poměr stran 21:9
Aktivní úhlopříčka obrazovky min. 34“
Rozlišení min. 3440 x 1440 (WQHD)
Svítivost min. 300 cd/m²
Kontrast: min. 1000:1
Doba odezvy: max 8ms
vstupy: min. 1x DisplayPort
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | T-6690 | věšák na RTG zástěry | 5
Věšák na zeď pro 3 ks RTG zástěr, montáž do systému vestavby operačních sálů vč. výztuh
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
4 | T-6695 | RTG zástěra | 20
ochranná zástěra proti rentgenovému záření
certifikované značkou CE
z lehkého vícevrstvého stínícího materiálu
ve shodě s ČSN EN 61331-3
s ekvivalentem 0,25 mm Pb, 0,35 mm Pb nebo 0,50 mm Pb
možnost výběru se stíněním: • pouze přední části těla • stínění přední i zadní části těla
stínící ekvivalent zástěr:
0,25 mm Pb vpředu i vzadu ( v místech překrytí 050 mm Hg )
0,35 mm vpředu ( v místech překrytí 0,70 mm Pb ), 0,25 mm Pb vzadu
v různých velikostech
výběr velikostí dle potřeb uživatele
povrchový materiál hygienicky udržovatelný