## List1
Příloha č. 2
Splnění technických podmínek
POCT analyzátor pro PCR
Specifikace -Minimální zadavatelem požadované technické parametry | Požadovaný parametr | Hodnota parametru účastníka (odkaz na číslo stránky v produktovém listu/technické specifikaci apod.)
plně automatický analyzátor ke kvalitativní detekci a diferenciaci nukleových kyselin (in vitro) | ano
CE/IVD | ano
multiplexní detekce a difereniace RNA virů SARS-CoV-2, influenzy A a B in vitro v nasofaryngeálních a nosních výtěrech | ano
automatické provádění: přípravy činidel, obohacení cíle, odstranění inhibitorů, extrakce nukleovcýh kyselin, PCR, detekce v reálném čase a interpretace výsledků | ano
veškeré potřebné reagencie v jedné testovací zkumavce | ano
pro použití POCT: provádění na klinickém oddělení, čas analýzy do získání výsledků do max. 20 minut | ano
součástí analýzy každého vzorku pacienta i vnitřní kontrola | ano
automatické otevření - odblokování, pro vložení /vyjmutí testovací zkumavky | ano
automatická monitorace a kontrole průběhu testu - reakce v reálném čase | ano
dotykový displej a fukční tlačítka ke snadnému ovládání | ano
integrovaná čtečka čárových kódů , diterenciace typu testu pomocí čárového nebo QR kódu | ano
přihlašování pomocí ID uživatele nebo čtečky čárových kódů | ano
součástí je SW pro automatickou interpretaci výsledků, kontrolu kvality | ano
Příslušenství (nebude součástí dodávky):
20 testů pro diagnostiku SARS-CoV-2/influenzy | ano
1kit pro validaci šarže | ano
Technické požadavky na analyzátor:
možnost exportu dat do PC | ano
připojení k datové síti | ano
USB konektor | ano
vnitřní pamět pro archivaci dat vyšetření | ano
Medicínský účel:
přístroj pro automatický multplexní test RT-PCR pro simultánní kvantifikaci detekci a diferenciaci RNA virů SARS-CoV-2, influenzy A a B in vitro v nasofaryngeálních a nosních výtěrech.
Délka záruky minimálně 24 měsíců
Zadavatel u níže uvedených parametrů stanovil ve sloupci "Požadovaný parametr" minimální či maximální hodnoty. Zadavatel připouští u jednotlivých hodnot toleranční rozsah (odchylku) +/- 10%. Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o 10%), jsou považovány za nejvýše či nejníže přípustné. Pokud uchazeč nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) této hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení uchazeče z výběrového řízení. Pokud ve sloupci "Požadovaný parametr" zadavatel uvedl "ano", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení mít - uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem (např. konkrétním odkazem na technickou dokumentaci).
V …………………………dne ……………..
________________________________________
Podpis oprávněné osoby jednat za účastníka