## List1
Tabulka plnění minimálních požadavků
Název VZ: |  | Systém spánkové terapie CPAP pro Oblastní nemocnici Náchod
Stavba: |  | Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby
Název firmy: |  |  | IČO: | DIČ: |  | Datum:
|  |  |  | Splněn požadavek? ANO/NE | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
1 | T-1099a | systém CPAP (s tlakovou ventilací) | 1
| Konvenční ventilace | Konvenční ventilace | Konvenční ventilace
| režimy CMV (IPPV), A/C (SIPPV) a SIMV, PSV. Pro maximální bezpečnost při ventilaci nezralých plic musí též mít možnost nastavit limit dechového objemu a garanci dechového objemu (VG nebo TTV) s automatickou kompenzací pro úniky okolo ET kanyly | režimy CMV (IPPV), A/C (SIPPV) a SIMV, PSV. Pro maximální bezpečnost při ventilaci nezralých plic musí též mít možnost nastavit limit dechového objemu a garanci dechového objemu (VG nebo TTV) s automatickou kompenzací pro úniky okolo ET kanyly | režimy CMV (IPPV), A/C (SIPPV) a SIMV, PSV. Pro maximální bezpečnost při ventilaci nezralých plic musí též mít možnost nastavit limit dechového objemu a garanci dechového objemu (VG nebo TTV) s automatickou kompenzací pro úniky okolo ET kanyly
| nastavení limitu dechového objemu a garance dechového objemu (VG nebo TTV) s automatickou kompenzací pro úniky okolo ET kanyly | nastavení limitu dechového objemu a garance dechového objemu (VG nebo TTV) s automatickou kompenzací pro úniky okolo ET kanyly | nastavení limitu dechového objemu a garance dechového objemu (VG nebo TTV) s automatickou kompenzací pro úniky okolo ET kanyly
| Plynulé a nezávislé nastavení jak inspiračního, tak exspiračního kontinuálního průtoku | Plynulé a nezávislé nastavení jak inspiračního, tak exspiračního kontinuálního průtoku | Plynulé a nezávislé nastavení jak inspiračního, tak exspiračního kontinuálního průtoku
| Monitorování tlaku proximálně u Y-kusu | Monitorování tlaku proximálně u Y-kusu | Monitorování tlaku proximálně u Y-kusu
| Objemová/průtoková/tlaková synchronizace (trigger) | Objemová/průtoková/tlaková synchronizace (trigger) | Objemová/průtoková/tlaková synchronizace (trigger)
| Dechový objem (Vt) nastavitelný v rozsahu 1 – 500 ml | Dechový objem (Vt) nastavitelný v rozsahu 1 – 500 ml | Dechový objem (Vt) nastavitelný v rozsahu 1 – 500 ml
| Pro novorozence s iRDS v režimu PSV nastavitelné kritérium ukončení inspirace minimálně 10-50 % průtoku. | Pro novorozence s iRDS v režimu PSV nastavitelné kritérium ukončení inspirace minimálně 10-50 % průtoku. | Pro novorozence s iRDS v režimu PSV nastavitelné kritérium ukončení inspirace minimálně 10-50 % průtoku.
| Možnost manuálního dechu v každém režimu včetně nCPAP s nastavitelnou maximální délkou. | Možnost manuálního dechu v každém režimu včetně nCPAP s nastavitelnou maximální délkou. | Možnost manuálního dechu v každém režimu včetně nCPAP s nastavitelnou maximální délkou.
| Neinvazivní podpora | Neinvazivní podpora | Neinvazivní podpora
| Aplikace nasálního CPAPu v neinvazivních režimech pomocí tzv. “flow-based” aplikátorů bez nutnosti zapojení exspiračního ventilu, který zvyšuje dechovou práci | Aplikace nasálního CPAPu v neinvazivních režimech pomocí tzv. “flow-based” aplikátorů bez nutnosti zapojení exspiračního ventilu, který zvyšuje dechovou práci | Aplikace nasálního CPAPu v neinvazivních režimech pomocí tzv. “flow-based” aplikátorů bez nutnosti zapojení exspiračního ventilu, který zvyšuje dechovou práci
| režim nasálního CPAP s plně automatickou kompenzací úniku okolo nosního „rozhraní“ | režim nasálního CPAP s plně automatickou kompenzací úniku okolo nosního „rozhraní“ | režim nasálního CPAP s plně automatickou kompenzací úniku okolo nosního „rozhraní“
| automatická kompenzace úniku nastavitelná v několika úrovních a to v rozsahu minimálně do 30 % | automatická kompenzace úniku nastavitelná v několika úrovních a to v rozsahu minimálně do 30 % | automatická kompenzace úniku nastavitelná v několika úrovních a to v rozsahu minimálně do 30 %
| variabilní průtok, který se automaticky přizpůsobuje změnám tak, aby byl udržován stabilní tlak v dýchacích cestách | variabilní průtok, který se automaticky přizpůsobuje změnám tak, aby byl udržován stabilní tlak v dýchacích cestách | variabilní průtok, který se automaticky přizpůsobuje změnám tak, aby byl udržován stabilní tlak v dýchacích cestách
| ventilátor musí umožnit připojení nasálních nCPAP aplikátorů s jednou inspirační, větví a otevřenou exspirační větví bez nutnosti napojení na ventil pro regulaci CPAP tlaku | ventilátor musí umožnit připojení nasálních nCPAP aplikátorů s jednou inspirační, větví a otevřenou exspirační větví bez nutnosti napojení na ventil pro regulaci CPAP tlaku | ventilátor musí umožnit připojení nasálních nCPAP aplikátorů s jednou inspirační, větví a otevřenou exspirační větví bez nutnosti napojení na ventil pro regulaci CPAP tlaku
| nastavení bi-level druhé (vyšší) úrovně nasálního CPAPu s nezávislým tlakem a časem (Bipap, DuoPAP, nAPRV) s volitelnou opční možností synchronizace pomocí průtokového trigru | nastavení bi-level druhé (vyšší) úrovně nasálního CPAPu s nezávislým tlakem a časem (Bipap, DuoPAP, nAPRV) s volitelnou opční možností synchronizace pomocí průtokového trigru | nastavení bi-level druhé (vyšší) úrovně nasálního CPAPu s nezávislým tlakem a časem (Bipap, DuoPAP, nAPRV) s volitelnou opční možností synchronizace pomocí průtokového trigru
| možnost rozšíření o průtokový NIV-trigger s nastavitelnou úrovní v minimálně 5-ti stupních | možnost rozšíření o průtokový NIV-trigger s nastavitelnou úrovní v minimálně 5-ti stupních | možnost rozšíření o průtokový NIV-trigger s nastavitelnou úrovní v minimálně 5-ti stupních
| spuštění „manuálního dechu“ v každém režimu nCPAP s nastavitelnou maximální délkou | spuštění „manuálního dechu“ v každém režimu nCPAP s nastavitelnou maximální délkou | spuštění „manuálního dechu“ v každém režimu nCPAP s nastavitelnou maximální délkou
| dodatečný režim O2 terapie /HFNC – nastavitelný kontinuální průtok bez řízení tlaku s opčním monitorováním Paw a použitím nasálních kanyl pro weaning po aplikaci nCPAP. | dodatečný režim O2 terapie /HFNC – nastavitelný kontinuální průtok bez řízení tlaku s opčním monitorováním Paw a použitím nasálních kanyl pro weaning po aplikaci nCPAP. | dodatečný režim O2 terapie /HFNC – nastavitelný kontinuální průtok bez řízení tlaku s opčním monitorováním Paw a použitím nasálních kanyl pro weaning po aplikaci nCPAP.
| Ostatní: | Ostatní: | Ostatní:
| možnost rozšíření o integrované monitorování SpO2 se zobrazením pletysmografické křivky na displeji ventilátoru | možnost rozšíření o integrované monitorování SpO2 se zobrazením pletysmografické křivky na displeji ventilátoru | možnost rozšíření o integrované monitorování SpO2 se zobrazením pletysmografické křivky na displeji ventilátoru
| možnost rozšíření o Closed Loop FiO2 (kontinuální automatická úprava FiO2 dle požadované hodnoty SpO2 u pacienta). Funkce smyčka SpO2 musí být spustitelná ve všech ventilačních režimech ventilátoru včetně nCPAPu a O2 terapie /HFNC | možnost rozšíření o Closed Loop FiO2 (kontinuální automatická úprava FiO2 dle požadované hodnoty SpO2 u pacienta). Funkce smyčka SpO2 musí být spustitelná ve všech ventilačních režimech ventilátoru včetně nCPAPu a O2 terapie /HFNC | možnost rozšíření o Closed Loop FiO2 (kontinuální automatická úprava FiO2 dle požadované hodnoty SpO2 u pacienta). Funkce smyčka SpO2 musí být spustitelná ve všech ventilačních režimech ventilátoru včetně nCPAPu a O2 terapie /HFNC
| grafické zobrazení ventilace včetně trendů na barevném dotykovém displeji | grafické zobrazení ventilace včetně trendů na barevném dotykovém displeji | grafické zobrazení ventilace včetně trendů na barevném dotykovém displeji
| paměť trendu minimálně na 4 dny | paměť trendu minimálně na 4 dny | paměť trendu minimálně na 4 dny
| alarmy: akumulátor, zdroj plynu, překročení nastavených parametrů | alarmy: akumulátor, zdroj plynu, překročení nastavených parametrů | alarmy: akumulátor, zdroj plynu, překročení nastavených parametrů
| napájení z el. sítě (230 V, 50 Hz) i z integrovaného akumulátoru a to na dobu minimálně 2,5 hodiny | napájení z el. sítě (230 V, 50 Hz) i z integrovaného akumulátoru a to na dobu minimálně 2,5 hodiny | napájení z el. sítě (230 V, 50 Hz) i z integrovaného akumulátoru a to na dobu minimálně 2,5 hodiny
| možnost opčního rozšíření o funkci k automatickému určení ideálního naplnění plic např. FOT | možnost opčního rozšíření o funkci k automatickému určení ideálního naplnění plic např. FOT | možnost opčního rozšíření o funkci k automatickému určení ideálního naplnění plic např. FOT
| mobilní výškově nastavitelný stojan nebo vozík s IV držákem, košem na příslušenství, háky pro zavěšení hadic / kabelů a eurolištou | mobilní výškově nastavitelný stojan nebo vozík s IV držákem, košem na příslušenství, háky pro zavěšení hadic / kabelů a eurolištou | mobilní výškově nastavitelný stojan nebo vozík s IV držákem, košem na příslušenství, háky pro zavěšení hadic / kabelů a eurolištou
| ovládání přístroje pomocí dotykového barevného displeje a SW v českém jazyce | ovládání přístroje pomocí dotykového barevného displeje a SW v českém jazyce | ovládání přístroje pomocí dotykového barevného displeje a SW v českém jazyce
| Požadavky na zvlhčovač: | Požadavky na zvlhčovač: | Požadavky na zvlhčovač:
| dual servo zvlhčovač pro přípravu dýchací směsi na fyziologické hodnoty a to bez nadměrného rosení dýchacích hadic | dual servo zvlhčovač pro přípravu dýchací směsi na fyziologické hodnoty a to bez nadměrného rosení dýchacích hadic | dual servo zvlhčovač pro přípravu dýchací směsi na fyziologické hodnoty a to bez nadměrného rosení dýchacích hadic
| kompatibilní s běžně používanými komorami s kruhovým tvarem | kompatibilní s běžně používanými komorami s kruhovým tvarem | kompatibilní s běžně používanými komorami s kruhovým tvarem
| zvlhčovač s automatickým i manuálním nastavením | zvlhčovač s automatickým i manuálním nastavením | zvlhčovač s automatickým i manuálním nastavením
| možnost vyhřívání inspirační i exspirační větve dýchacího okruhu | možnost vyhřívání inspirační i exspirační větve dýchacího okruhu | možnost vyhřívání inspirační i exspirační větve dýchacího okruhu
| přehledný barevný TFT displej zobrazující všechny parametry s automatickou úpravou intenzity jasu pro noční provoz | přehledný barevný TFT displej zobrazující všechny parametry s automatickou úpravou intenzity jasu pro noční provoz | přehledný barevný TFT displej zobrazující všechny parametry s automatickou úpravou intenzity jasu pro noční provoz
| plně automatický pracovní režim, pro dvě nastavení - „invazivní režim“ (intubovaný pacient) a „neinvazivní režim“ (maska) | plně automatický pracovní režim, pro dvě nastavení - „invazivní režim“ (intubovaný pacient) a „neinvazivní režim“ (maska) | plně automatický pracovní režim, pro dvě nastavení - „invazivní režim“ (intubovaný pacient) a „neinvazivní režim“ (maska)
| nastavení míry zvlhčení dýchacího plynu v automatickém režimu alespoň ve třech úrovních | nastavení míry zvlhčení dýchacího plynu v automatickém režimu alespoň ve třech úrovních | nastavení míry zvlhčení dýchacího plynu v automatickém režimu alespoň ve třech úrovních
| manuální pracovní režim - uživatelsky nastavitelná úroveň teplot a zvlhčení | manuální pracovní režim - uživatelsky nastavitelná úroveň teplot a zvlhčení | manuální pracovní režim - uživatelsky nastavitelná úroveň teplot a zvlhčení
| separátní nastavení míry vyhřívání exspirační větve dýchacího okruhu, bez vlivu na teplotu inspirační větve | separátní nastavení míry vyhřívání exspirační větve dýchacího okruhu, bez vlivu na teplotu inspirační větve | separátní nastavení míry vyhřívání exspirační větve dýchacího okruhu, bez vlivu na teplotu inspirační větve
| funkce přerušení terapie bez ztráty nastavených hodnot a parametrů | funkce přerušení terapie bez ztráty nastavených hodnot a parametrů | funkce přerušení terapie bez ztráty nastavených hodnot a parametrů
| nastavení teploty dýchacího plynu min.od 28 °C do 40 °C | nastavení teploty dýchacího plynu min.od 28,0oC do 40oC) | nastavení teploty dýchacího plynu min.od 28,0oC do 40oC)
| automatické alarmy teplot | automatické alarmy teplot | automatické alarmy teplot
| automatický monitoring množství vody ve zvlhčovací komoře s alarmem nízké i vysoké hladiny vody | automatický monitoring množství vody ve zvlhčovací komoře s alarmem nízké i vysoké hladiny vody | automatický monitoring množství vody ve zvlhčovací komoře s alarmem nízké i vysoké hladiny vody
| teplotní sonda a elektrický adaptér pro topné dráty | teplotní sonda a elektrický adaptér pro topné dráty | teplotní sonda a elektrický adaptér pro topné dráty
| hák/nosič pro zavěšení do běžně používaných držáků zvlhčovačů. | hák/nosič pro zavěšení do běžně používaných držáků zvlhčovačů. | hák/nosič pro zavěšení do běžně používaných držáků zvlhčovačů.
| Doplňující požadavky: | Doplňující požadavky: | Doplňující požadavky:
| pacientské okruhy a veškeré další příslušenství ventilátoru a zvlhčovače, které je nezbytné k zahájení ventilace pro minimálně 10 pacientů | pacientské okruhy a veškeré další příslušenství ventilátoru a zvlhčovače, které je nezbytné k zahájení ventilace pro minimálně 10 pacientů | pacientské okruhy a veškeré další příslušenství ventilátoru a zvlhčovače, které je nezbytné k zahájení ventilace pro minimálně 10 pacientů
| požadujeme nové přístroje (ne demo, ne repas…) | požadujeme nové přístroje (ne demo, ne repas…) | požadujeme nové přístroje (ne demo, ne repas…)
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
2 | T-1099b | systém CPAP (klasický - pro novorozence) | 1
| Neinvazivní podpora: | Neinvazivní podpora: | Neinvazivní podpora:
| pro maximální prevenci atelektáze kvůli ztrátě tlaku je potřeba režim nasálního CPAP s plně automatickou kompenzací úniku okolo nosního „rozhraní“ | pro maximální prevenci atelektáze kvůli ztrátě tlaku je potřeba režim nasálního CPAP s plně automatickou kompenzací úniku okolo nosního „rozhraní“ | pro maximální prevenci atelektáze kvůli ztrátě tlaku je potřeba režim nasálního CPAP s plně automatickou kompenzací úniku okolo nosního „rozhraní“
| automatická kompenzace úniku nastavitelná v několika úrovních a to v rozsahu minimálně do 30 % | automatická kompenzace úniku nastavitelná v několika úrovních a to v rozsahu minimálně do 30 % | automatická kompenzace úniku nastavitelná v několika úrovních a to v rozsahu minimálně do 30 %
| okruh s otevřenou exspirační větví - bez ventilu PEEP/CPAP | okruh s otevřenou exspirační větví - bez ventilu PEEP/CPAP | okruh s otevřenou exspirační větví - bez ventilu PEEP/CPAP
| variabilní průtok, který se automaticky přizpůsobuje změnám tak, aby byl udržován stabilní tlak v dýchacích cestách | variabilní průtok, který se automaticky přizpůsobuje změnám tak, aby byl udržován stabilní tlak v dýchacích cestách | variabilní průtok, který se automaticky přizpůsobuje změnám tak, aby byl udržován stabilní tlak v dýchacích cestách
| připojeni nasálních nCPAP aplikátorů s jednou inspirační, větví a otevřenou exspirační větví bez nutnosti napojení na ventil pro regulaci CPAP tlaku | připojeni nasálních nCPAP aplikátorů s jednou inspirační, větví a otevřenou exspirační větví bez nutnosti napojení na ventil pro regulaci CPAP tlaku | připojeni nasálních nCPAP aplikátorů s jednou inspirační, větví a otevřenou exspirační větví bez nutnosti napojení na ventil pro regulaci CPAP tlaku
| nastavení bi-level druhé (vyšší) úrovně nasálního CPAPu s nezávislým tlakem a časem (Bipap, DuoPAP, nAPRV) s volitelnou opční možnosti synchronizace pomocí průtokového trigru | nastavení bi-level druhé (vyšší) úrovně nasálního CPAPu s nezávislým tlakem a časem (Bipap, DuoPAP, nAPRV) s volitelnou opční možnosti synchronizace pomocí průtokového trigru | nastavení bi-level druhé (vyšší) úrovně nasálního CPAPu s nezávislým tlakem a časem (Bipap, DuoPAP, nAPRV) s volitelnou opční možnosti synchronizace pomocí průtokového trigru
| primární nastavený parametr v režimech CPAP a bi-level CPAP musí být přímo tlak v dýchacích cestách | primární nastavený parametr v režimech CPAP a bi-level CPAP musí být přímo tlak v dýchacích cestách | primární nastavený parametr v režimech CPAP a bi-level CPAP musí být přímo tlak v dýchacích cestách
| spuštění „manuálního dechu“ v každém režimu nCPAP s nastavitelnou maximální délkou | spuštění „manuálního dechu“ v každém režimu nCPAP s nastavitelnou maximální délkou | spuštění „manuálního dechu“ v každém režimu nCPAP s nastavitelnou maximální délkou
| možnost rozšíření o integrované monitorování SpO2 se zobrazením pletysmografické křivky na displeji ventilátoru | možnost rozšíření o integrované monitorování SpO2 se zobrazením pletysmografické křivky na displeji ventilátoru | možnost rozšíření o integrované monitorování SpO2 se zobrazením pletysmografické křivky na displeji ventilátoru
| možnost rozšíření o funkci smyčka SpO2 (kontinuální automatická úprava FiO2 dle požadované hodnoty SpO2 u pacienta označována jako Closed Loop FiO2) | možnost rozšíření o funkci smyčka SpO2 (kontinuální automatická úprava FiO2 dle požadované hodnoty SpO2 u pacienta označována jako Closed Loop FiO2) | možnost rozšíření o funkci smyčka SpO2 (kontinuální automatická úprava FiO2 dle požadované hodnoty SpO2 u pacienta označována jako Closed Loop FiO2)
| možnost rozšíření o průtokový i tlakový trigger s nastavitelnou úrovní v minimálně 5-ti stupních | možnost rozšíření o průtokový i tlakový trigger s nastavitelnou úrovní v minimálně 5-ti stupních | možnost rozšíření o průtokový i tlakový trigger s nastavitelnou úrovní v minimálně 5-ti stupních
| režim O2 terapie /HFNC – nastavitelný kontinuální průtok bez řízení tlaku s monitorováním Paw s použitím nasálních kanyl pro weaning po aplikaci nCPAP | režim O2 terapie /HFNC – nastavitelný kontinuální průtok bez řízení tlaku s monitorováním Paw s použitím nasálních kanyl pro weaning po aplikaci nCPAP | režim O2 terapie /HFNC – nastavitelný kontinuální průtok bez řízení tlaku s monitorováním Paw s použitím nasálních kanyl pro weaning po aplikaci nCPAP
| trendy ventilačních parametrů na minimálně 5 dnů | trendy ventilačních parametrů na minimálně 5 dnů | trendy ventilačních parametrů na minimálně 5 dnů
| plná kompatibilita aplikačního spotřebního materiálu pro nCPAP s materiálem obecně známým jako nFlow, Infant Flow nebo Inspire. | plná kompatibilita aplikačního spotřebního materiálu pro nCPAP s materiálem obecně známým jako nFlow, Infant Flow nebo Inspire. | plná kompatibilita aplikačního spotřebního materiálu pro nCPAP s materiálem obecně známým jako nFlow, Infant Flow nebo Inspire.
| široký výběr nasálních kanyl nejméně v 5 velikostech, nasálních masek nejméně v 5 velikostech a fixačních čepiček/čelenek. | široký výběr nasálních kanyl nejméně v 5 velikostech, nasálních masek nejméně v 5 velikostech a fixačních čepiček/čelenek. | široký výběr nasálních kanyl nejméně v 5 velikostech, nasálních masek nejméně v 5 velikostech a fixačních čepiček/čelenek.
| Ostatní: | Ostatní: | Ostatní:
| grafické zobrazení ventilace na barevném displeji | grafické zobrazení ventilace na barevném displeji | grafické zobrazení ventilace na barevném displeji
| alarmy: akumulátor, zdroj plynu, překročení nastavených parametrů | alarmy: akumulátor, zdroj plynu, překročení nastavených parametrů | alarmy: akumulátor, zdroj plynu, překročení nastavených parametrů
| automatická kalibrace O2 senzoru při 21 % i 100 % | automatická kalibrace O2 senzoru při 21 % i 100 % | automatická kalibrace O2 senzoru při 21 % i 100 %
| provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) a také z integrovaného akumulátoru po dobu minimálně 3 hodiny | provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) a také z integrovaného akumulátoru po dobu minimálně 3 hodiny | provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) a také z integrovaného akumulátoru po dobu minimálně 3 hodiny
| ovládání a SW v českém jazyce | ovládání a SW v českém jazyce | ovládání a SW v českém jazyce
| Požadavky na zvlhčovač: | Požadavky na zvlhčovač: | Požadavky na zvlhčovač:
| dual servo zvlhčovač pro přípravu dýchací směsi na fyziologické hodnoty bez nadměrného rosení dýchacích hadic | dual servo zvlhčovač pro přípravu dýchací směsi na fyziologické hodnoty bez nadměrného rosení dýchacích hadic | dual servo zvlhčovač pro přípravu dýchací směsi na fyziologické hodnoty bez nadměrného rosení dýchacích hadic
| kompatibilní s běžně používanými komorami s kruhovým tvarem | kompatibilní s běžně používanými komorami s kruhovým tvarem | kompatibilní s běžně používanými komorami s kruhovým tvarem
| zvlhčovač s automatickým i manuálním nastavením | zvlhčovač s automatickým i manuálním nastavením | zvlhčovač s automatickým i manuálním nastavením
| možnost vyhřívání inspirační i exspirační větve dýchacího okruhu | možnost vyhřívání inspirační i exspirační větve dýchacího okruhu | možnost vyhřívání inspirační i exspirační větve dýchacího okruhu
| přehledný barevný TFT displej zobrazující všechny parametry s automatickou úpravou intenzity jasu pro noční provoz | přehledný barevný TFT displej zobrazující všechny parametry s automatickou úpravou intenzity jasu pro noční provoz | přehledný barevný TFT displej zobrazující všechny parametry s automatickou úpravou intenzity jasu pro noční provoz
| plně automatický pracovní režim, pro dvě nastavení - „invazivní režim“ (intubovaný pacient) a „neinvazivní režim“ (maska) | plně automatický pracovní režim, pro dvě nastavení - „invazivní režim“ (intubovaný pacient) a „neinvazivní režim“ (maska) | plně automatický pracovní režim, pro dvě nastavení - „invazivní režim“ (intubovaný pacient) a „neinvazivní režim“ (maska)
| nastavení míry zvlhčení dýchacího plynu v automatickém režimu alespoň ve třech úrovních | nastavení míry zvlhčení dýchacího plynu v automatickém režimu alespoň ve třech úrovních | nastavení míry zvlhčení dýchacího plynu v automatickém režimu alespoň ve třech úrovních
| manuální pracovní režim - uživatelsky nastavitelná úroveň teplot a zvlhčení | manuální pracovní režim - uživatelsky nastavitelná úroveň teplot a zvlhčení | manuální pracovní režim - uživatelsky nastavitelná úroveň teplot a zvlhčení
| separátní nastavení míry vyhřívání exspirační větve dýchacího okruhu, bez vlivu na teplotu inspirační větve | separátní nastavení míry vyhřívání exspirační větve dýchacího okruhu, bez vlivu na teplotu inspirační větve | separátní nastavení míry vyhřívání exspirační větve dýchacího okruhu, bez vlivu na teplotu inspirační větve
| funkce přerušení terapie bez ztráty nastavených hodnot a parametrů | funkce přerušení terapie bez ztráty nastavených hodnot a parametrů | funkce přerušení terapie bez ztráty nastavených hodnot a parametrů
| nastavení teploty dýchacího plynu min.od 28 °C do 40 °C | nastavení teploty dýchacího plynu min.od 28,0oC do 40oC) | nastavení teploty dýchacího plynu min.od 28,0oC do 40oC)
| automatické alarmy teplot | automatické alarmy teplot | automatické alarmy teplot
| automatický monitoring množství vody ve zvlhčovací komoře s alarmem nízké i vysoké hladiny vody | automatický monitoring množství vody ve zvlhčovací komoře s alarmem nízké i vysoké hladiny vody | automatický monitoring množství vody ve zvlhčovací komoře s alarmem nízké i vysoké hladiny vody
| teplotní sonda a elektrický adaptér pro topné dráty | teplotní sonda a elektrický adaptér pro topné dráty | teplotní sonda a elektrický adaptér pro topné dráty
| hák/nosič pro zavěšení do běžně používaných držáků zvlhčovačů. | hák/nosič pro zavěšení do běžně používaných držáků zvlhčovačů. | hák/nosič pro zavěšení do běžně používaných držáků zvlhčovačů.
| Doplňující požadavky: | Doplňující požadavky: | Doplňující požadavky:
| Kompletní systém s pojízdným výškově nastavitelným stojanem s IV držákem, košem na příslušenství, háky pro zavěšení hadic / kabelů a eurolištou | Kompletní systém s pojízdným výškově nastavitelným stojanem s IV držákem, košem na příslušenství, háky pro zavěšení hadic / kabelů a eurolištou | Kompletní systém s pojízdným výškově nastavitelným stojanem s IV držákem, košem na příslušenství, háky pro zavěšení hadic / kabelů a eurolištou
| Součástí dodávky musí být, pacientské okruhy a veškeré další příslušenství dýchacího přístroje a zvlhčovače, které je nezbytné k zahájení ventilace pacienta. | Součástí dodávky musí být, pacientské okruhy a veškeré další příslušenství dýchacího přístroje a zvlhčovače, které je nezbytné k zahájení ventilace pacienta. | Součástí dodávky musí být, pacientské okruhy a veškeré další příslušenství dýchacího přístroje a zvlhčovače, které je nezbytné k zahájení ventilace pacienta.
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
3 | T-1099c | systém CPAP (pro děti - s monitoringem SpO2) | 1
| Přistroj pro vysoko-průtokovou HFT – High Flow Therapy s nasální kanylou | Přistroj pro vysoko-průtokovou HFT – High Flow Therapy s nasální kanylou | Přistroj pro vysoko-průtokovou HFT – High Flow Therapy s nasální kanylou
| Nastavitelný generátor průtoku, elektronický kyslíkový směšovač a vyhřívaný zvlhčovač, integrované do jednoho přístroje | Nastavitelný generátor průtoku, elektronický kyslíkový směšovač a vyhřívaný zvlhčovač, integrované do jednoho přístroje | Nastavitelný generátor průtoku, elektronický kyslíkový směšovač a vyhřívaný zvlhčovač, integrované do jednoho přístroje
| Zabudované monitorování vdechované koncentrace kyslíku s automatickou kalibrací senzoru | Zabudované monitorování vdechované koncentrace kyslíku s automatickou kalibrací senzoru | Zabudované monitorování vdechované koncentrace kyslíku s automatickou kalibrací senzoru
| Zabudovaný záložní akumulátor | Zabudovaný záložní akumulátor | Zabudovaný záložní akumulátor
| Digitální barevný displej pro nastavený průtok, teplotu a FiO2 | Digitální barevný displej pro nastavený průtok, teplotu a FiO2 | Digitální barevný displej pro nastavený průtok, teplotu a FiO2
| Koncentrace kyslíku (FiO2) nastavitelná od 21 až 100 % v celém rozsahu průtoku | Koncentrace kyslíku (FiO2) nastavitelná od 21 až 100 % v celém rozsahu průtoku | Koncentrace kyslíku (FiO2) nastavitelná od 21 až 100 % v celém rozsahu průtoku
| Nastavitelný rozsah průtoku 1 – 40 l/min. | Nastavitelný rozsah průtoku 1 – 40 l/min. | Nastavitelný rozsah průtoku 1 – 40 l/min.
| Plynule nastavitelný rozsah teploty 33 – 39 oC, tento rozsah nastavení musí být možný pro všechny věkové/hmotnostní skupiny | Plynule nastavitelný rozsah teploty 33 – 39 oC, tento rozsah nastavení musí být možný pro všechny věkové/hmotnostní skupiny | Plynule nastavitelný rozsah teploty 33 – 39 oC, tento rozsah nastavení musí být možný pro všechny věkové/hmotnostní skupiny
| možnost nastavit teplotu 37 °C pro nezralé (nedonošené) novorozence | možnost nastavit teplotu 37 °C pro nezralé (nedonošené) novorozence | možnost nastavit teplotu 37 °C pro nezralé (nedonošené) novorozence
| Zvlhčování na molekulární bázi | Zvlhčování na molekulární bázi | Zvlhčování na molekulární bázi
| Hygienický systém zvlhčení bez přímého kontaktu mezi vodou a dýchacími plyny | Hygienický systém zvlhčení bez přímého kontaktu mezi vodou a dýchacími plyny | Hygienický systém zvlhčení bez přímého kontaktu mezi vodou a dýchacími plyny
| Alarmy zvukové i optické s automatickým nastavením, minimálně pro koncentraci O2, teplotu a průtok | Alarmy zvukové i optické s automatickým nastavením, minimálně pro koncentraci O2, teplotu a průtok | Alarmy zvukové i optické s automatickým nastavením, minimálně pro koncentraci O2, teplotu a průtok
| Ovládání pomocí piktogramů nebo v ČJ | Ovládání pomocí piktogramů nebo v ČJ | Ovládání pomocí piktogramů nebo v ČJ
| Kompletní aplikační pacientský okruh v jednorázovém provedení pro až 30-ti denní použití, bez nutnosti dezinfekce interních částí přístroje | Kompletní aplikační pacientský okruh v jednorázovém provedení pro až 30-ti denní použití, bez nutnosti dezinfekce interních částí přístroje | Kompletní aplikační pacientský okruh v jednorázovém provedení pro až 30-ti denní použití, bez nutnosti dezinfekce interních částí přístroje
| Nasální kanyly v široké škále verzí a v nejméně osmi velikostech | Nasální kanyly v široké škále verzí a v nejméně osmi velikostech | Nasální kanyly v široké škále verzí a v nejméně osmi velikostech
| Komunikační port USB nebo RS232 | Komunikační port USB nebo RS232 | Komunikační port USB nebo RS232
| Aktivní vyhřívání pacientského okruhu v celé délce | Aktivní vyhřívání pacientského okruhu v celé délce | Aktivní vyhřívání pacientského okruhu v celé délce
| Bezpečnost – automatické nastavení přístroje minimálně pro novorozeneckého nebo dospělého pacienta dle použitého pacientského rozhraní | Bezpečnost – automatické nastavení přístroje minimálně pro novorozeneckého nebo dospělého pacienta dle použitého pacientského rozhraní | Bezpečnost – automatické nastavení přístroje minimálně pro novorozeneckého nebo dospělého pacienta dle použitého pacientského rozhraní
| Rychlý přechod z „pacienta na pacienta“, bez potřeby dezinfekce systému zahřátím | Rychlý přechod z „pacienta na pacienta“, bez potřeby dezinfekce systému zahřátím | Rychlý přechod z „pacienta na pacienta“, bez potřeby dezinfekce systému zahřátím
| Integrované monitorování SpO2 a Closed Loop FiO2 (kontinuální automatickou úpravu FiO2 dle požadované hodnoty SpO2 u pacienta včetně grafického zobrazení trendů na barevném dotykovém displeji) | Integrované monitorování SpO2 a Closed Loop FiO2 (kontinuální automatickou úpravu FiO2 dle požadované hodnoty SpO2 u pacienta včetně grafického zobrazení trendů na barevném dotykovém displeji) | Integrované monitorování SpO2 a Closed Loop FiO2 (kontinuální automatickou úpravu FiO2 dle požadované hodnoty SpO2 u pacienta včetně grafického zobrazení trendů na barevném dotykovém displeji)
| Pojízdný, výškově nastavitelný stojan s košem na příslušenství, háky na hadice / kabely a infuzním držákem na zásobník vody | Pojízdný, výškově nastavitelný stojan s košem na příslušenství, háky na hadice / kabely a infuzním držákem na zásobník vody | Pojízdný, výškově nastavitelný stojan s košem na příslušenství, háky na hadice / kabely a infuzním držákem na zásobník vody
| Přívodní tlakové hadice O2 a vzduch s koncovkami dle ČSN | Přívodní tlakové hadice O2 a vzduch s koncovkami dle ČSN | Přívodní tlakové hadice O2 a vzduch s koncovkami dle ČSN
| Aplikační materiál - okruhy a aplikátory pro minimálně 5 pacientů | Aplikační materiál - okruhy a aplikátory pro minimálně 5 pacientů | Aplikační materiál - okruhy a aplikátory pro minimálně 5 pacientů
|  |  |  | Splněn požadavek? | Upřesnění splnění požadavku
Pol. č. | Ozn. | Název položky | Množství [ks]
4 | T-1099d | systém CPAP (pro děti) | 1
| Přistroj pro vysoko-průtokovou HFT – High Flow Therapy s nasální kanylou | Přistroj pro vysoko-průtokovou HFT – High Flow Therapy s nasální kanylou | Přistroj pro vysoko-průtokovou HFT – High Flow Therapy s nasální kanylou
| Nastavitelný generátor průtoku, elektronický kyslíkový směšovač a vyhřívaný zvlhčovač, integrované do jednoho přístroje | Nastavitelný generátor průtoku, elektronický kyslíkový směšovač a vyhřívaný zvlhčovač, integrované do jednoho přístroje | Nastavitelný generátor průtoku, elektronický kyslíkový směšovač a vyhřívaný zvlhčovač, integrované do jednoho přístroje
| Zabudované monitorování vdechované koncentrace kyslíku s automatickou kalibrací senzoru | Zabudované monitorování vdechované koncentrace kyslíku s automatickou kalibrací senzoru | Zabudované monitorování vdechované koncentrace kyslíku s automatickou kalibrací senzoru
| Zabudovaný záložní akumulátor | Zabudovaný záložní akumulátor | Zabudovaný záložní akumulátor
| Digitální barevný displej pro nastavený průtok, teplotu a FiO2 | Digitální barevný displej pro nastavený průtok, teplotu a FiO2 | Digitální barevný displej pro nastavený průtok, teplotu a FiO2
| Koncentrace kyslíku (FiO2) nastavitelná od 21 až 100 % v celém rozsahu průtoku | Koncentrace kyslíku (FiO2) nastavitelná od 21 až 100 % v celém rozsahu průtoku | Koncentrace kyslíku (FiO2) nastavitelná od 21 až 100 % v celém rozsahu průtoku
| Nastavitelný rozsah průtoku 1 – 40 l/min. | Nastavitelný rozsah průtoku 1 – 40 l/min. | Nastavitelný rozsah průtoku 1 – 40 l/min.
| Plynule nastavitelný rozsah teploty 33 – 39 oC, tento rozsah nastavení musí být možný pro všechny věkové/hmotnostní skupiny | Plynule nastavitelný rozsah teploty 33 – 39 oC, tento rozsah nastavení musí být možný pro všechny věkové/hmotnostní skupiny | Plynule nastavitelný rozsah teploty 33 – 39 oC, tento rozsah nastavení musí být možný pro všechny věkové/hmotnostní skupiny
| možnost nastavit teplotu 37 °C pro nezralé (nedonošené) novorozence | možnost nastavit teplotu 37 °C pro nezralé (nedonošené) novorozence | možnost nastavit teplotu 37 °C pro nezralé (nedonošené) novorozence
| Zvlhčování na molekulární bázi | Zvlhčování na molekulární bázi | Zvlhčování na molekulární bázi
| Hygienický systém zvlhčení bez přímého kontaktu mezi vodou a dýchacími plyny | Hygienický systém zvlhčení bez přímého kontaktu mezi vodou a dýchacími plyny | Hygienický systém zvlhčení bez přímého kontaktu mezi vodou a dýchacími plyny
| Alarmy zvukové i optické s automatickým nastavením, minimálně pro koncentraci O2, teplotu a průtok | Alarmy zvukové i optické s automatickým nastavením, minimálně pro koncentraci O2, teplotu a průtok | Alarmy zvukové i optické s automatickým nastavením, minimálně pro koncentraci O2, teplotu a průtok
| Ovládání pomocí piktogramů nebo v ČJ | Ovládání pomocí piktogramů nebo v ČJ | Ovládání pomocí piktogramů nebo v ČJ
| Kompletní aplikační pacientský okruh v jednorázovém provedení pro až 30-ti denní použití, bez nutnosti dezinfekce interních částí přístroje | Kompletní aplikační pacientský okruh v jednorázovém provedení pro až 30-ti denní použití, bez nutnosti dezinfekce interních částí přístroje | Kompletní aplikační pacientský okruh v jednorázovém provedení pro až 30-ti denní použití, bez nutnosti dezinfekce interních částí přístroje
| Nasální kanyly v široké škále verzí a v nejméně osmi velikostech | Nasální kanyly v široké škále verzí a v nejméně osmi velikostech | Nasální kanyly v široké škále verzí a v nejméně osmi velikostech
| Komunikační port USB nebo RS232 | Komunikační port USB nebo RS232 | Komunikační port USB nebo RS232
| Aktivní vyhřívání pacientského okruhu v celé délce | Aktivní vyhřívání pacientského okruhu v celé délce | Aktivní vyhřívání pacientského okruhu v celé délce
| Bezpečnost – automatické nastavení přístroje minimálně pro novorozeneckého nebo dospělého pacienta dle použitého pacientského rozhraní | Bezpečnost – automatické nastavení přístroje minimálně pro novorozeneckého nebo dospělého pacienta dle použitého pacientského rozhraní | Bezpečnost – automatické nastavení přístroje minimálně pro novorozeneckého nebo dospělého pacienta dle použitého pacientského rozhraní
| Rychlý přechod z „pacienta na pacienta“, bez potřeby dezinfekce systému zahřátím | Rychlý přechod z „pacienta na pacienta“, bez potřeby dezinfekce systému zahřátím | Rychlý přechod z „pacienta na pacienta“, bez potřeby dezinfekce systému zahřátím
| Možnost rozšíření o integrované monitorování SpO2 a Closed Loop FiO2 (kontinuální automatickou úpravu FiO2 dle požadované hodnoty SpO2 u pacienta včetně grafického zobrazení trendů na barevném dotykovém displeji) | Možnost rozšíření o integrované monitorování SpO2 a Closed Loop FiO2 (kontinuální automatickou úpravu FiO2 dle požadované hodnoty SpO2 u pacienta včetně grafického zobrazení trendů na barevném dotykovém displeji) | Možnost rozšíření o integrované monitorování SpO2 a Closed Loop FiO2 (kontinuální automatickou úpravu FiO2 dle požadované hodnoty SpO2 u pacienta včetně grafického zobrazení trendů na barevném dotykovém displeji)
| Pojízdný, výškově nastavitelný stojan s košem na příslušenství, háky na hadice / kabely a infuzním držákem na zásobník vody | Pojízdný, výškově nastavitelný stojan s košem na příslušenství, háky na hadice / kabely a infuzním držákem na zásobník vody | Pojízdný, výškově nastavitelný stojan s košem na příslušenství, háky na hadice / kabely a infuzním držákem na zásobník vody
| Přívodní tlakové hadice O2 a vzduchu | Přívodní tlakové hadice O2 a vzduchu | Přívodní tlakové hadice O2 a vzduchu
| Aplikační materiál - okruhy a aplikátory pro minimálně 5 pacientů | Aplikační materiál - okruhy a aplikátory pro minimálně 5 pacientů | Aplikační materiál - okruhy a aplikátory pro minimálně 5 pacientů